1	ВВЕДЕНИЕ	2

1.1	Распаковка прибора	2

1.2	Термины и условные обозначения по технике безопасности	2

2	НАЗНАЧЕНИЕ	4

3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

3.1	Общие сведения	5

3.2	Характеристики режимов измерения	6

3.3	Регистрация пиковых значений (АРРА 39/39R/39MR)	8

3.4	Удержание показаний (АРРА 39AC/39AR)	8

3.5	Автоматическое выключение питания	8

4	СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА	9

5	НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	9

5.1	Перевод обозначений органов управления и индикации	9

5.2	Органы управления и индикации передней панели	10

6	ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

6.1	Указание мер безопасности	11

6.2	Измерение тока	11

6.3	Измерение напряжения (кроме APPA 39/39R)	11

6.4	Измерение сопротивления	12

6.5	Измерение частоты	12

6.6	Удержание показаний	12

6.7	Автоматическое отключение питания	12

6.8	Использование чехла	12

7	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	13

8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

8.1	Замена источника питания	14

8.2	Уход за внешней поверхностью	14

9	ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	14

9.1	Тара, упаковка и маркировка упаковки	14

9.2	Условия транспортирования	14

10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15

# ВВЕДЕНИЕ

## Распаковка прибора

Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован.

После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Проверьте комплектность прибора в соответствии с данными раздела 4 настоящей инструкции. Если обнаружен какой-либо дефект, неисправность или некомплект, немедленно поставьте в известность дилера.

## Термины и условные обозначения по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте измеритель только для целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение измерителя.

В инструкции используются следующие предупредительные символы:

|  | WARNING (ВНИМАНИЕ). Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение электрическим током. |
| --- | --- |
|  | CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Указание на состояние прибора, следствием которого может стать его неисправность. |

На панелях прибора используются следующие предупредительные и информационные символы:

|  |  | ОПАСНО – высокое напряжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВНИМАНИЕ – смотри Инструкцию |
|  |  | ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ |
|  | Источник питания |  |
|  | Автоматическое выключение питания |  |

Для предотвращения поражения электрическим током и порчи прибора обязательно ознакомьтесь с указаниями мер безопасности, изложенными в разделе 6.1.

Информация об утверждении типа СИ:

Клещи электроизмерительные АРРА 39MR:

Номер в Государственном реестре средств измерений: 51215-12

Номер свидетельства об утверждении типа: 48131

Содержание данного Руководства по эксплуатации не может быть воспроизведено в какой-либо форме (копирование, воспроизведение и др.) в любом случае без предшествующего разрешения компании изготовителя или официального дилера.

|  | Внимание: |
| --- | --- |
|  | 1. Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию (внести непринципиальные изменения, не влияющие на его технические характеристики). При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. 2. В соответствии c ГК РФ (ч.IV , статья 1227, п. 2): «Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности», соответственно приобретение данного средства измерения не означает приобретение прав на его конструкцию, отдельные части, программное обеспечение, руководство по эксплуатации и т.д. Полное или частичное копирование, опубликование и тиражирование руководства по эксплуатации запрещено. |

|  | Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. |
| --- | --- |

# назначение

Клещи электроизмерительные АРРА 39, АРРA 39R, APPA 39MR, APPA 39AC, APPA 39AR (в дальнейшем клещи) переносные, цифровые, предназначены для измерения постоянного и переменного тока без разрыва цепи, постоянного и переменного напряжения, частоты, сопротивления постоянному току.

Клещи АРРА 39-ой серии являются многофункциональными. Перечень возможностей каждой из моделей указан в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Функциональные возможности | АРРА-39АС |  | АРРА-39АR |  | АРРА-39 |  | АРРА-39R |  | APPA-39MR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение пост. напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение перем. напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звуковая прозвонка цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровая шкала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор предела измерения | Автомат |  | Автомат |  | Автомат |  | Автомат |  | Автомат |  |  |  |
| Удержание показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация пик. значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение ср. кв. значения синусоидального сигнала (RMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение ср. кв. значения сигнала произвольной формы (True RMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перегрузки, кА | 1,5 |  | 1,5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Автоустановка нуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация перегрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовыключение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. диаметр провода, мм |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  |  |
| Ударопрочное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электробезопасное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поясная сумка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# технические характеристики

## Общие сведения

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимально индицируемое число | 3999 |
| Скорость измерения | АРРА 39/39R/39MR: 2 изм./с АРРА 39 АС/39AR: 4 изм./с |
| Погрешность установки нуля (АРРА 39/39R/39MR) |  1 % от индицируемого значения |
| Тип преобразователя | АРРА 39/39R/39MR: датчик Холла АРРА 39 АС/39AR: индуктивный |
| Индикация полярности | Автоматическая |
| Индикация перегрузки | Надпись”OL” или “-OL” |
| Индикация разряда батареи |  |
| Срок службы источника питания | АРРА 39/39R/39MR: 40 ч АРРА 39 АС/39AR: 200 ч |
| Время автовыключения питания | АРРА 39/39R/39AC/39AR: 30 мин АРРА 39MR: 10 мин |
| Максимальный раскрыв губок | 53 мм |
| Максимальный диаметр провода | 51 мм |
| Максимальный размер шины | 24 х 60 мм |
| Макс. высота, при падении с которой сохраняется работоспособность | 1,2 м |
| Габаритные размеры (ШВГ) | АРРА 39 АС/39AR/39MR: 100 х 265 х 42 мм АРРА 39/39R: 106 х 240 х 40 мм |
| Масса (с батареей) | 420 г |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 0 С…50 С; относительная влажность: не более 80 % |
| Условия хранения | Температура окружающей среды: минус 20 С…60 С; относительная влажность: не более 80 % |

## Характеристики режимов измерения

### Погрешность измерения

1. В таблицах данного раздела указаны выражения для определения пределов допускаемой основной абсолютной погрешности. Например,  =  (0,005*X + 2*k), где X – измеренное значение, k – значение единицы младшего разряда на данном пределе измерения.

Пример 1:

При измерении постоянного напряжения клещами АРРА 39MR на пределе 400 В получено значение 10,0 В. Определить действительное значение измеренного напряжения и относительную погрешность измерения.

- Используя данные табл. 3.2, вычисляем абсолютную погрешность:

 =  (0,007*X + 2*k).

В данном случае измеренное значение X = 10,0 В; k = 0,1 В. Тогда:

 =  (0,007*10,0 + 2*0,1) =  0,3 В.

- Действительное значение измеренного напряжения будет находиться в диапазоне:

10,0  0,3 = 9,7…10,3 В.

- Относительная погрешность измерения составляет:

 = ( /X)*100 % = ( 0,3/10,0)*100 % =  3,0 %.

Пример 2:

При измерении постоянного напряжения клещами АРРА 39MR на пределе 400 В получено значение 380,0 В. Определить действительное значение измеренного напряжения и относительную погрешность измерения.

- Используя данные табл. 3.2, вычисляем абсолютную погрешность. В данном случае X = 380,0 В;

k = 0,1 В. Тогда:

 =  (0,007*380,0 + 2*0,1) =  2,9 В.

- Действительное значение измеренного напряжения будет находиться в диапазоне:

380,0  2,9 = 377,1…382,9 В.

- Относительная погрешность измерения составляет:

 = ( /X)*100 % = ( 2,9/380,0)*100 % =  0,76 %.

2. Предел допускаемой основной погрешности нормируется при нормальных условиях эксплуатации:

- температура окружающей среды  (23  5) °С,

- относительная влажность (60  20) %,

- атмосферное давление (750  30) мм рт. ст.,

- номинальное значение напряжения питания (отсутствует индикация разряда батареи).

3. Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды на 1 С составляет 0,2 от предела допускаемой основной погрешности.

### Режим измерения напряжения

А. Измерение постоянного напряжения (автовыбор предела измерения):

Таблица 3.2

| Предел | Разрешение | АРРА 39АС/39AR | АРРА 39MR | Защита измерительного входа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 В | 0,1В |  (0,007*Х + 5*k) |  (0,007*Х + 2*k) | 1000 В |
| 1000 В | 1 В |  |  |  |

Входное сопротивление: 11 МОм (APPA 39AC/39AR), 10МОм (АРРА 39MR).

В. Измерение переменного напряжения (автовыбор предела измерения):

Таблица 3.3

| Предел | Разрешение | АРРА 39АС/39AR | АРРА 39MR | Защита изм. входа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 В | 0,1 В |  (0,012*Х + 5*k) |  | 600 В ср. кв. (39Ах) 850 В ср.кв. (39MR) |
| 600 В | 1 В |  |  |  |
| Полоса частот |  | 40…500 Гц | 50…500 Гц |  |

Входной импеданс: 11 МОм/100 пФ (APPA 39AC/39AR), 10МОм/100 пФ (АРРА 39MR)..

Измерение ср. кв. значения:

- АРРА 39АС – синусоидальный сигнал (RMS);

- АРРА 39АR/39MR – сигнал произвольной формы (True RMS). Если форма сигнала отличается от синусоидальной, дополнительная погрешность составляет:

- 0,014 от измеренного значения при Ка = 2,0…3,0;

- 0,030 - при Ка = 3,0…4,0;

где Ка = Uмакс./U ср.кв. – коэффициент амплитуды напряжения.

### Режим измерения тока

А. Измерение постоянного тока (автовыбор предела измерения):

Таблица 3.4

| Диапазон | Разрешение | АРРА 39/39R | APPA 39MR | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0…100 А | 0,1 А | ± (0,029*Х + 8*k) |  | =/~ 2000 А (< 1 мин) |
| 100…400 А | 0,1 А | ± (0,019*X + 5*k) |  |  |
| 400…1000 А | 1 А | ± (0,029*Х + 5*k) |  |  |
| 0…400 А | 0,1 А |  | ± (0,01*X + 3*k) |  |
| 400…600 А | 1 А |  |  |  |
| 600…1000 А | 1 А |  | ± (0,019*X + 5*k) |  |

* APPA 39MR: Дополнительная погрешность, обусловленная остаточной намагниченностью, составляет 0,01 от пикового значения тока.

В. Измерение переменного тока (автовыбор предела измерения):

Таблица 3.5

| Диапазон | Разрешение | APPA 39AC/39AR/39/39R | APPA 39МR | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0…40 А | 0,1 А | ± (0,019*Х + 8*k) |  | =/~ 1500 А (39АС/39AR) =/~ 2000 А (39/39R/39MR) (< 1 мин) |
| 40…400 А | 0,1 А | ± (0,019*Х + 5*k) (39AC/39AR) ± (0,019*Х + 7*k) (39/39R) |  |  |
| 400…1200 А (39АС) 400…1000 А | 1 А | ± (0,029*Х + 5*k) |  |  |
| 0…400 А | 0,1 А |  | ± (0,015*Х + 5*k) |  |
| 400…600 А | 1 А |  |  |  |
| 600…1000 А | 1 А |  | ± (0,025*Х + 5*k) |  |
| Полоса частот |  | 50…60 Гц (39АС/39AR) 40…400 Гц (39/39R) | 40…400 Гц* |  |

* В диапазоне 600…1000 А полоса частот 40…200 Гц.

Измерение ср. кв. значения:

- АРРА 39АС/39 – синусоидальный сигнал (RMS);

- АРРА 39AR/39R/39MR – сигнал произвольной формы (True RMS). Если форма сигнала отличается от синусоидальной, дополнительная погрешность составляет:

APPA 39R:

- 0,010 от измеренного значения при Ка = 1,4…2,0;

- 0,025 - при Ка = 2,0…2,5;

- 0,040 - при Ка = 2,5…3,0 (0…400 А);

APPA 39AR/39MR:

- 0,014 - при Ка = 2,0…3,0;

- 0,030 - при Ка = 3,0…4,0;

где Ка = Iмакс./I ср.кв. – коэффициент амплитуды тока.

### Режим измерения сопротивления

Измерение сопротивления (автовыбор предела измерения):

Таблица 3.6

| Предел | Разрешение | АРРА 39АС/39AR | АРРА 39MR | Защита измерительного входа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 кОм | 1 Ом | ± (0,02*Х + 9*k) | ± (0,01*Х + 2*k) | 600 В ср.кв. |
| 40 кОм | 10 Ом |  |  |  |

Напряжение на разомкнутых концах: 1 В (АРРА 39AC/39AR); 3,3 В (АРРА 39MR).

### Режим прозвона цепи (АРРА 39АС/39AR/39MR)

Встроенный зуммер включается, когда сопротивление цепи меньше 100 Ом.

### Режим измерения частоты

Измерение частоты (автовыбор предела измерения):

Таблица 3.7

| Предел | Разрешение | АРРА 39/39R | АРРА 39MR | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 кГц | 1 Гц | ± (0,005*Х + 3*k) |  | =/~ 2000 А (< 1 мин) |
| 10 кГц | 10 Гц |  |  |  |

Минимальная частота входного сигнала: 20 Гц.

Чувствительность: 6 А ср. кв. (10 А в полосе 1…10 кГц); 3 В ср. кв.

## Регистрация пиковых значений (АРРА 39/ 39R/ 39MR)

Таблица 3.8

| Предел | Разрешение | АРРА 39/39R | АРРА 39MR | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижний | 0,1 А | ± (0,03*Х + 10*k) |  | =/~ 2000 А (< 1 мин) |
| Верхний | 1 А |  |  |  |

## Удержание показаний (АРРА 39AC/39AR)

Режим удержания текущих показаний доступен во всех режимах и на всех пределах измерения.

## Автоматическое выключение питания

Клещи выключаются автоматически приблизительно через 30 мин (10 мин АРРА 39MR), если в течение указанного интервала времени его органы управления не использовались

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА

Таблица 4.1

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Клещи | 1 |  |
| Измерительные провода | 2 | ATL-3 (АРРА 39AC/39AR/39 MR) |
| Транспортная сумка | 1 | АС-39 |
| Источник питания | 1 | Установлен (9 В, тип «Крона») |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковочная коробка | 1 |  |

Информация для заказа (опции):

- ATL-1 – измерительные провода с твердосплавными жалами;

- ATL-2 – измерительные провода с подпружиненными жалами диаметром 4 мм;

- TL-10S – удлинитель измерительных проводов, витой кабель растягивается до 1,5 м;

- ТС-10 – комплект зажимов типа «крокодил» в изоляционных чехлах (красного и черного цвета).

# НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

## Перевод обозначений органов управления и индикации

Таблица 5.1

| Название органа управления/индикации | Перевод |
| --- | --- |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| HOLD | Удержание (результата измерения) |
| PEAK HOLD | Удержание пиковых значений |
| DCA ZERO (DCA AUTO ZERO) | Установка нуля при измерении постоянного тока |
| FREQUENCY | Частота |
| COM (common) | Общий вывод |
| ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ |  |
|  | Батарея разряжена |
| AC (alternating current) | Переменный ток |
| DC (direct current) | Постоянный ток |

## Органы управления и индикации передней панели

На рис. 5.1 показаны органы управления и индикации передней панели.

| Рис. 5.1. Органы управления и индикации передней панели |  |  |
| --- | --- | --- |

- Клещи преобразователя

- ЖК-дисплей.

- Переключатель режимов измерения.

- Измерительные гнезда.

- Функциональные клавиши.

### ЖК-дисплей

| ЖК-дисплей (рис. 5.2) содержит: цифровую шкалу, индикаторы режимов измерения, индикатор разряда батареи питания |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 5.2. Органы индикации ЖК-дисплея |

### Переключатель режимов измерения

Включение режима измерения осуществляется переводом переключателя в соответствующее положение (для АРРА 39/39R нажатием на соответствующую кнопку):

А - измерение переменного тока

А- измерение постоянного тока

V - измерение переменного напряжения

V- измерение постоянного напряжения

 - измерение сопротивления

– звуковая прозвонка цепей

Hz – измерение частоты

# порядок эксплуатации

## Указание мер безопасности

Для исключения возможности поражения электрическим током:

- не использовать прибор со снятой передней панелью в режимах измерения напряжения и тока,

- не подключать на соответствующие измерительные входы напряжение/ток больше заданного предела

- измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора,

- не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией,

- не использовать прибор в условиях повышенной влажности.

- Для исключения возможности порчи прибора:

- измерения начинать не ранее 30 сек. после включения прибора,

- изменять положение переключателя режимов только после отключения измерительных проводов от схемы,

- не подключать измерительные провода к источнику напряжения в режиме измерения сопротивления (положение переключателя режимов ),

- не погружать прибор в воду.

Необходимо помнить: если прибор работает рядом с источником сильных электромагнитных излучений, возможна нестабильность индикации ЖК-дисплея, либо отображение недостоверных результатов измерения.

Полярность измеряемого сигнала отображается автоматически на цифровой и линейной шкалах.

В случае превышения допустимого предела измерения :

- выдается прерывистый звуковой сигнал,

- на цифровой шкале начинает мигать надпись «OL»,

## Измерение тока

|  | ВНИМАНИЕ! При измерениях в высоковольтных цепях необходимо обеспечить максимальную безопасность условий труда. |
| --- | --- |

### Измерение постоянного тока

- Установите режим измерения постоянного тока.

Для малых токов: перед измерение нажмите кнопку «DCA ZERO», для установки нулевых показаний индикатора.

Для больших токов: разомкните и сомкните клещи преобразователя, переместите клещи в другое место (отведите рукой влево или вправо) и нажмите кнопку «DCA ZERO», это необходимо для компенсации остаточного намагничивания.

- Обхватите клещами провод, в котором необходимо произвести измерения тока. При измерении постоянного тока, индикация на индикаторе будет положительная при направлении тока от лицевой панели к тыльной, как показано на рис. 6.1

Рис. 6.1

- Обратите внимание на то, что бы губки преобразователя были полностью замкнуты. Обхватывайте клещами только один провод. Если обхвачено более одного провода результат измерения будет сильно искажен.

### Измерение переменного тока

  - Установите режим измерения переменного тока.

  - Обхватите клещами провод, в котором необходимо произвести измерения тока.

  - Обратите внимание на то, что бы губки преобразователя были полностью замкнуты. Обхватывайте клещами только один провод. Если обхвачено более одного провода результат измерения будет сильно искажен.

## Измерение напряжения (кроме APPA 39/39R)

|  | ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое напряжение в измерительной цепи 600 В = и 1000 В. |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! При измерениях в высоковольтных цепях необходимо обеспечить максимальную безопасность условий труда. |

### Измерение переменного напряжения

- Установите режим измерения переменного напряжения.

- Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и V/красный.

- Подключить измерительные провода параллельно источнику напряжения/нагрузке.

- На ЖКИ индикаторе отобразится результат измерения.

- Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и V/красный.

- Подключить измерительные провода параллельно источнику напряжения/нагрузке.

- На ЖКИ индикаторе отобразится результат измерения.

|  | ВНИМАНИЕ! Для избежания поражения электрическим током и возникновения неисправностей в клещах, не подсоединяйте измерительные провода к источнику переменного напряжения свыше 850 В. |
| --- | --- |

### Измерение постоянного напряжения

  - Установите режим измерения постоянного тока.

  - Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и V/красный.

  - Подключить измерительные провода параллельно источнику напряжения/нагрузке.

  - На ЖКИ индикаторе отобразится результат измерения.

|  | ВНИМАНИЕ! Для избежания поражения электрическим током и возникновения неисправностей в клещах, не подсоединяйте измерительные провода к источнику постоянного напряжения свыше 1000 В. |
| --- | --- |

## Измерение сопротивления

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Измеряемая цепь предварительно должна быть отключена от источника питания. |
| --- | --- |

- Установите режим измерения сопротивления.

- Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и Ω/красный.

- Подключить измерительные провода параллельно сопротивлению.

- При сопротивлении ниже, чем 100 Ом раздастся звуковой сигнал.

- p-n переход неисправен при показаниях 0000 или других  3,200 В.

## Измерение частоты

### Измерение частоты переменного тока

- Установите режим измерения частоты.

- Обхватите клещами провод, в котором необходимо произвести измерение частоты.

- Обратите внимание на то, что бы губки преобразователя были полностью замкнуты. Обхватывайте клещами только один провод. Если обхвачено более одного провода результат измерения будет сильно искажен.

### Измерение частоты переменного напряжения

  - Установите режим измерения частоты.

  - Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и V/красный.

  - Подключить измерительные провода параллельно источнику напряжения/нагрузке.

  - На ЖКИ индикаторе отобразится результат измерения частоты.

## Удержание показаний

Для удержания показаний нажмите кнопку «HOLD». Для возвращения изомерий в реальном масштабе времени нажмите кнопку «HOLD» еще раз.

## Автоматическое отключение питания

Если органы управления клещей в течение заданного интервала времени неактивны, то питание прибора автоматически выключается. Повторное включение клещей, осуществляется нажатием на любую кнопку или переключение рода работ.

Заводская установка интервала отключения питания – 10 мин. Перед автоматическим выключением питания выдается предупредительный звуковой сигнал.

## Использование чехла

Оригинальный чехол фирмы APPA TECHNOLOGY CORP. позволяет:

- Переносить клещи на ремне.

- Производить измерения, не доставая клещи из чехла, в режиме удержания или фиксации пиковых значений.

- Защищать лицевую панель прибора на время длительного хранения и/или транспортировки

# ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.366-79 «Омметры цифровые. Методы и средства поверки», МИ 1202-86 «ГСИ. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки», ГОСТ 8.497-83 «ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и средства поверки», МИ 2159-91 «Амперметры непосредственного включения и клещи электроизмерительные переменного тока свыше 25 А. Методика поверки», МИ 1835-88 ГСИ «Частотомеры электронно-счетные. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- установка поверочная УППУ-1М, U=: ±1 мВ – 750 В погрешность ±0,01%; U~: 1 мВ – 750 В погрешность ±0,04%; I=: ±0,1 мА – 10 А погрешность ±0,03%; I~: 0,1 мА – 10 А погрешность ±0,03%;

- магазин сопротивления Р327, R: 10-2…105 Ом класс точности 0,01;

- генератор Г3-110, (0,01…2106) Гц, погрешность 3107;

- трансформатор питания ТДО-3;

- трансформатор тока И509, I1: (5…1000) А, f: 50 Гц – 10 кГц, класс точности 0,2;

- амперметр Д5054/2 2,5 и 5 А, класс точности 0,1;

- установка поверочная У-300 U=: (1…1000) В; U~: (0,5В…1000) В; 
I=: (0,1…50) А; I~: (0,1…300) А.

Для модели APPA 39MR проводится в соответствии с документом «ГСИ. Методика поверки 54882137/2-12 МП. Клещи электроизмерительные АРРА А5, АРРА 30, АРРА 30R, АРРА 30Т, АРРА 39МR, АРРА А2, АРРА А3, АРРА А3D, АРРА А3DR, АРРА 6N»

Средства поверки:

Калибратор FLUKE 5520A; погрешность по напряжению постоянного тока в диапазоне до 1000 В от 0,0011 до 0,0018 %; погрешность по постоянному току в диапазоне до 20 А от 0,01 до 0,1 %; погрешность по напряжению переменного тока в диапазоне до 1000 В от 0,0115 до 0,025 %; погрешность по сопротивлению в диапазоне до 40 МОм от 0,0028 до 0,025 %; погрешность по силе переменного тока в диапазоне до 20 А от 0,04 до 0,12 %; погрешность по частоте

10-6

Катушка (50 витков) FLUKE 5500A/COIL, диапазон токов до 1000 А.

Межповерочный интервал 1 год.

# техническое обслуживание

|  | ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом после ознакомления с требованиями данного раздела |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током перед снятием задней панели отключить измерительные провода. |

## Замена источника питания

Замену источника питания проводить в следующей последовательности (рис.8.1):

- Измерительные провода отсоединить от измеряемой схемы и выключить клещи.

- Измерительные провода отсоединить от клещей.

- Вывернуть два винта на задней панели.

- Осторожно разъединить лицевую и заднюю панели.

- Извлечь батарейный блок из отсека, расположенного в передней панели, и заменить батарею.

- Установить батарейный блок на место.

- Соединить верхнюю и нижнюю панели так, чтобы провода батарейного отсека не попали в стык панелей и две защелки передней панели (около ЖК-индикатора) вошли в зацепление с выступами на задней панели.

- Завернуть два винта на задней панели.

Рис. 8.1. Замена источника питания

## Уход за внешней поверхностью

Избегать воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является водонепроницаемым.

Не подвергать ЖК-дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного интервала времени.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для исключения порчи прибора не эксплуатировать его в условиях повышенной влажности, не подвергать воздействию воды и других жидкостей. |
| --- | --- |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не использовать химически активные растворители и абразивные средства для чистки лицевой панели прибора. |

Для очистки внешних поверхностей прибора использовать мягкую ткань. Быть особо осторожным при чистке пластикового экрана ЖК-дисплея, чтобы избежать появления царапин. Для удаления загрязнения использовать ткань, смоченную в воде или в 75 %-ом растворе технического спирта.

# ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

## Тара, упаковка и маркировка упаковки

Для обеспечения сохранности прибора при транспортировании применена укладочная коробка с амортизаторами из пенопласта.

Упаковка прибора производится в следующей последовательности:

1.	коробку с комплектом комбинированным (ЗИП) уложить в отсек на дно укладочной коробки;

2.	прибор поместить в полиэтиленовую упаковку, перевязать шпагатом и поместить в коробку;

3.	эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый пакет и уложить на прибор или между боковой стенкой коробки и прибором;

4.	товаросопроводительную документацию в пакете поместить под крышку коробки;

5.	обтянуть коробку пластиковой лентой и опломбировать;

6.	маркировку упаковки производить в соответствии с ГОСТ 4192—77.

## Условия транспортирования

1.	Транспортирование прибора в укладочной коробке производится всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 60°С и относительной влажности до 95 % при температуре окружающей среды не более плюс 30°С.

2.	При транспортировании самолетом прибор должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

3.	При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Не допускается кантование прибора.

4.	Условия транспортирования приборов по ГОСТ 22261-94.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок указан на сайте www.prist.ru и может быть изменен по условиям взаимной договоренности.

Конечное значение диапазона измерений.

Значение единицы младшего разряда на соответствующем пределе измерения.

Где: X – измеренное значение, k – значение единицы младшего разряда.