ООО «ППП «КБ Прибор»

МИКРООММЕТР ЭНЕРГЕТИКА МЭН-3.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ.

МП  39-262-2002

# ООО «ППП «КБ Прибор»

620049, г. Екатеринбург

пер. Автоматики 6

Методика поверки МП39-262-2002

утверждена ФГУП «УНИИМ»

31.07.2002

СОДЕРЖАНИЕ

1	Операции поверки.	4

2	СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.	4

3	ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	5

4	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5

5	Условия поверки.	5

6	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.	6

6.1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР……………………………………………………….6

6.2 ОПРОБОВАНИЕ……………………………………………………………..6

6.3 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ………..7

6.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ      ИЗОЛЯЦИИ……………………………………………………………………….......

6.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ………………………………………………………………….

7	Оформление результатов поверки.	11

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЭКВИВАЛЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ………………………………………………………………..15

Настоящая методика поверки распространяется на  микроомметр энергетика МЭН-3 (далее по тексту «прибор») и устанавливает методику его первичной и периодической поверок.

Рекомендуемый межповерочный интервал – один год.

# Операции поверки.

1.1 При проведении первичной или периодической поверки  проводят операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование операции | Номер пункта МП | Проведение операций при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 6.1. | да | да |
| Опробование | 6.2. | да | да |
| Проверка электрической прочности изоляции | 6.3. | да | нет |
| Определение сопротивления изоляции | 6.4 | да | да |
| Определение основной погрешности прибора | 6.5 | да | да |

1.2 При несоответствии характеристик поверяемого прибора установленным требованиям по любому из пунктов таблицы 1 прибор к дальнейшей поверке не допускают и  последующие операции не проводят, за исключением оформления результатов

по 7.2

# Средства поверки.

## При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, указанные в

## таблице 2.

Таблица 2.

| Номер пункта МП | Наименование средства поверки и его основные характеристики |
| --- | --- |
| 6.3 | Установка испытательная ИУ-65, исп. напряжение до 2 кВ |
| 6.4 | Мегаомметр М4102/2-1 220В; 2000МОм |
| 6.5 | Магазин сопротивлений Р4831, кл.0,02; катушки сопротивлений кл.0,01 Р321 10 Ом, Р331 100 Ом, Р321 0,1 Ом, Р310 0,01 Ом, Р310 0,001 Ом. |

## Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические характеристики, которых не хуже приведенных в таблице 2.

# Требования к квалификации поверителей.

К поверке прибора допускают лиц, аттестованных на право поверки средств измерений электрических величин и прошедших обучение работе с прибором МЭН-3.

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

# Требования безопасности.

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75,. ГОСТ 12.3.019.0-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Правила безопасности)», утвержденных Главгосэнергонадзором.

Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

# Условия поверки и подготовка к ней.

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего среды, (С                10…30;

- атмосферное давление, кПа                               85…105;

- относительная влажность воздуха, %                 30…80;

- электропитание – однофазная сеть, В       215,6…224.4;

- частота,Гц                                                        49,5…50,5;

- коэффициент несинусоидальности            не более 5%.

5.2 Перед проведением поверки прибор выдерживают не менее 2-х часов в нормальных условиях по 5.1.

5.3 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

# Проведение поверки.

6.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра проверяют соответствие прибора следующим требованиям:

- маркировка и функциональные надписи, относящиеся к органам управления и присоединения, должны читаться и восприниматься однозначно;

- снаружи и внутри прибора не должно быть узлов и деталей с ослабленным или  отсутствующим креплением;

- устройства для присоединения внешних электрических цепей прибора и клемма заземления должны быть в исправном состоянии.

6.2  Опробование

При опробовании проверяют пригодность прибора к проведению измерений.

6.2.1 Опробование системы термостатирования.

Подключают сетевой шнур прибора к питающей сети, включают прибор тумблером «Сеть» и  контролируют загорание светодиодного индикатора «Прогрев». Через некоторое время, после прогрева прибора. Индикатор должен погаснуть.

6.2.2 Опробование измерительной схемы.

Подключают к клеммам «U1»,«I1»,«U2», «I2» катушку сопротивлений. Показания прибора  должны соответствовать номинальному значению измеряемого сопротивления.

6.2.3 Опробование схемы подмагничивания.

Опробование схемы подмагничивания проводят в соответствии с руководством по эксплуатации.

6.3  Проверка электрической прочности изоляции.

Проверку электрической прочности изоляции проводят согласно схеме рисунка 1 при первичной поверке, между:

- соединенными вместе контактами разъема «220V» и корпусом при испытательном напряжении 1,5 кВ;

- соединенными вместе клеммами «U1»,«I1»,«U2», «I2», « Подготовка» и корпусом при испытательном напряжении 1,5 кВ.

В течение 1 мин. не должно произойти пробоя или перекрытия изоляции.

ИУ-65  –  испытательная установка;

МЭН-3  –  поверяемый прибор.

Рисунок 1 – Структурная схема проверки электрической прочности изоляции.

6.4  Определение электрического сопротивления изоляции.

### Определение электрического сопротивления изоляции проводят после проверки электрической прочности при помощи мегаомметра М4102/2-1 при напряжении 500 В. Сопротивление изоляции между цепями, указанными в 5.3, не должно быть менее 20Мом.

М4102/2-1 –  мегаомметр;

МЭН-3  –  поверяемый прибор.

Рисунок 2 – Структурная схема определения  электрического сопротивления изоляции.

6.5  Определение основной погрешности измерения сопротивления

### Определение основной погрешности проводят по схемам, изображенным на рисунке 3.

### Подключить сетевой шнур прибора к питающей сети, включить прибор тумблером «Сеть» и выдержать 30 мин. для установления рабочего режима.

### После выдержки произвести поверку по всем точкам измерения согласно таблице приложения А.

### Результаты измерений вносят в протокол (приложение А).

а)

б)

в)

Р4831 – магазин сопротивлений;

МЭН-3 – поверяемый прибор;

R1,R2 – катушки сопротивления;

Рисунок 3 – Схемы проверки основной погрешности измерения сопротивления

Основную абсолютную погрешность рассчитывают по формуле:

(R = R изм – R уст,

где Rизм – измеренное сопротивление, Ом;

Rуст – установленное сопротивление, Ом.

Основную относительную погрешность считают по формуле:

( = ( R/ Rуст х 100%,

# Оформление результатов поверки.

## Положительные результаты поверки прибора оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

7.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого

из пунктов настоящей методики прибор к дальнейшей эксплуатации             не допускают и выдают извещение о непригодности в соответствии

с ПР 50.2.006-94. В извещении указывают причину непригодности

и приводят указание о направлении прибора в ремонт

или невозможности его дальнейшего использования.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

## Протокол поверки

1 Микроомметр энергетика МЭН-3

2 Принадлежащий………………………………………………………

Юридическое лицо-владелец СИ

3 Заводской номер………………………………………………………

4 Поверка проводилась «…..»__________20__г.

……………………………………………………………………………

наименование,СИ,применяемых при поверке

5 Условия поверки………………………………………………………

6 Результаты внешнего осмотра……………………………………….

7 Результаты опробования……………………………………………..

8 Результаты проверки изоляции………………………………………

9 Результаты поверки

| Диапазон 50 – 500 Ом |
| --- |
| R уст, Ом | R изм, Ом | Ом |  |
| 500,00 |  |  |  |
| 450,00 |  |  |  |
| 400,00 |  |  |  |
| 380,00 |  |  |  |
| 270,00 |  |  |  |
| 200,00 |  |  |  |
| 150,00 |  |  |  |
| 120,00 |  |  |  |
| 90,00 |  |  |  |
| 70,00 |  |  |  |
| 50,00 |  |  |  |
| 40,00 |  |  |  |
| 30,00 |  |  |  |
| 24,00 |  |  |  |
| 18,00 |  |  |  |
| 14,00 |  |  |  |
| 10,00 |  |  |  |
| 8,00 |  |  |  |
| 6,00 |  |  |  |
| 4,50 |  |  |  |
| 3,40 |  |  |  |
| 2,70 |  |  |  |
| Диапазон 50 – 500 Ом |
| R уст, Ом | R изм, Ом | Ом |  |
| 2,00 |  |  |  |
| 1,50 |  |  |  |
| 1,10 |  |  |  |
| 0,90 |  |  |  |
| 0,70 |  |  |  |
| 0,50 |  |  |  |
| 0,40 |  |  |  |
| 0,30 |  |  |  |
| 0,22 |  |  |  |
| 0,16 |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Rуст,Ом (мОм), [мкОм] | Rизм,Ом | Ом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон 5 - 50 Ом |
| 50,00 |  |  |  |
| 25,00 |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |
| Диапазон 5 – 5000 мОм |
| ( 5000,00 ) |  |  |  |
| ( 1000,00 ) |  |  |  |
| ( 5,00 ) |  |  |  |
| Диапазон 1 - 5000 мкОм |
| [ 5000,00 ] |  |  |  |
| [2500,00 ] |  |  |  |
| [ 150,00 ] |  |  |  |
| [ 70,00 ] |  |  |  |
| [ 10,00 ] |  |  |  |

Поверку проводил________________    ___________________

Подпись                                               инициалы.фамилия

10 Заключение по результатам поверки…………………………

Выдано……………………………….от «    »______20__г. №___

свидетельство о поверке, извещение о непригодности

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

## Эквиваленты  устанавливаемых электрических сопротивлений

| Rуст,Ом (мОм), [мкОм] | R1, Ом | R2, Ом | Rмаг, Ом | Используемая схема (рис 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон 50 – 500 Ом |
| 500,00 |  |  | 500,00 | а |
| 450,00 |  |  | 450,00 | а |
| 400,00 |  |  | 400,00 | а |
| 380,00 |  |  | 380,00 | а |
| 270,00 |  |  | 270,00 | а |
| 200,00 |  |  | 200,00 | а |
| 150,00 |  |  | 150,00 | а |
| 120,00 |  |  | 120,00 | а |
| 90,00 |  |  | 90,00 | а |
| 70,00 |  |  | 70,00 | а |
| 50,00 |  |  | 50,00 | а |
| 40,00 |  |  | 40,00 | а |
| 30,00 | 100 | 100 | 133,32 | б |
| 24,00 | 100 | 100 | 216,65 | б |
| 18,00 | 100 | 100 | 355,54 | б |
| 14,00 | 100 | 100 | 514,27 | б |
| 10,00 | 100 | 100 | 799,98 | б |
| 8,00 | 100 | 100 | 1049,98 | б |
| 6,00 | 100 | 100 | 1466,65 | б |
| 4,50 | 100 | 10 | 112,20 | б |
| 3,40 | 100 | 10 | 184,10 | б |
| 2,70 | 100 | 10 | 260,35 | б |
| 2,00 | 100 | 10 | 389,98 | б |
| 1,50 | 100 | 10 | 556,65 | б |
| 1,10 | 100 | 10 | 799,07 | б |
| 0,90 | 100 | 10 | 1001,09 | б |
| 0,70 | 10 | 10 | 122,84 | б |
| 0,50 | 10 | 10 | 179,98 | б |
| 0,40 | 10 | 10 | 229,98 | б |
| 0,30 | 10 | 10 | 313,32 | б |
| 0,22 | 10 | 10 | 434,53 | б |
| 0,16 | 10 | 10 | 604,98 | б |

| Rуст,Ом (мОм), [мкОм] | R1, Ом | R2, Ом | Rмаг, Ом | Используемая схема (рис 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон 5 - 50 Ом |
| 50,00 | 100 | 100 | - | в |
| 25,00 | 100 | 100 | 199,98 | б |
| 5,00 | 10 | 100 | 89,98 | б |
| Диапазон 5 – 5000 мОм |
| (5000,00) | 10 | 10 | - | в |
| (1000,00) | 10 | 100 | 289,98 | б |
| (5,00) | 0,100 | 10 | 189,88 | б |
| Диапазон 1 - 5000 мкОм |
| [5000,00] | 0,010 | 100 | 99,97 | б |
| [2500,00] | 0,010 | 100 | 299,97 | б |
| [150,00] | 0,010 | 10 | 656,64 | б |
| [70,00] | 0,001 | 10 | 132,84 | б |
| [10,00] | 0,001 | 10 | 989,98 | б |