Приложение к свидетельству № 18053

об утверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Амперметры и вольтметры цифровые серии 3010

Назначение средства измерений

Амперметры и вольтметры цифровые серии 3010 (далее - амперметры и вольтметры серии 3010) предназначены для точных измерений постоянного тока и напряжения и действующих значений переменного тока и напряжения.

Описание средства измерений

Амперметры и вольтметры серии 3010 выпускаются 15 модификаций, обозначение которых и краткие характеристики приведены в таблице 1.

## Таблица 1 Модификации амперметров и вольтметров серии 3010

| Обозначение | Краткие характеристики |
| --- | --- |
| СА3010/1-000 | Амперметр с пределами измерения 5-10-20-50 мА, без интерфейса |
| СА3010/1-232 | Амперметр с пределами измерения 5-10-20-50 мА, с интерфейсом RS232 |
| СА3010/1-485 | Амперметр с пределами измерения 5-10-20-50 мА, с интерфейсом RS485 |
| СА3010/2-000 | Амперметр с пределами измерения 50-100-200-500 мА, без интерфейса |
| СА3010/2-232 | Амперметр с пределами измерения 50-100-200-500 мА, с интерфейсом RS232. |
| СА3010/2-485 | Амперметр с пределами измерения 50-100-200-500 мА, с интерфейсом RS485. |
| СА3010/3-000 | Амперметр с пределами измерения 1-2,5-5-10 А, без интерфейса |
| СА3010/3-232 | Амперметр с пределами измерения 1-2,5-5-10 А, с интерфейсом RS232. |
| СА3010/3-485 | Амперметр с пределами измерения 1-2,5-5-10 А, с интерфейсом RS485. |
| СВ3010/1-000 | Вольтметр с пределами измерения 7,5-15-30-60 В, без интерфейса |
| СВ3010/1-232 | Вольтметр с пределами измерения 7,5-15-30-60 В, с интерфейсом RS232. |
| СВ3010/1-485 | Вольтметр с пределами измерения 7,5-15-30-60 В, с интерфейсом RS485. |
| СВ3010/2-000 | Вольтметр с пределами измерения 75-150-300-600 В, без интерфейса |
| СВ3010/2-232 | Вольтметр с пределами измерения 75-150-300-600 В, с интерфейсом RS232. |
| СВ3010/2-485 | Вольтметр с пределами измерения 75-150-300-600 В, с интерфейсом RS485. |

Амперметры и вольтметры серии 3010 имеют возможность установки пределов измерения и режима (переменный – постоянный) измеряемого тока или напряжения и индицируют значение измеренного тока или напряжения, знак «+» или «-» при измерении постоянного тока и напряжения, значение выбранного предела измерения, режим измеряемого тока или напряжения.

Количество значащих цифр при индикации измеренных значений тока или напряжения - пять десятичных разрядов. Амперметры и вольтметры серии 3010 модификаций СХ3010/Х-232 обеспечивают передачу измеренных значений тока или напряжения по интерфейсу RS232, модификаций СХ3010/Х-485 – по интерфейсу RS485.

В амперметрах и вольтметрах серии 3010 используется специальный алгоритм цифровой обработки сигналов, ориентированный на измерения постоянной и переменной составляющих сигналов произвольной формы в диапазоне частот до 1500 Гц, не критичный к их форме и обеспечивающий требуемую точность измерения.

В основе алгоритма измерения действующего значения лежит реализация цифрового фильтра, на вход которого подаются квадраты мгновенных значений выборок измеряемого сигнала с частотой дискретизации 4000 Гц, а на выходе осуществляется извлечение квадратного корня из суммы квадратов мгновенных значений.

При измерении постоянной составляющей на вход этого же фильтра поступают мгновенные значения выборок, а на входе имеем значение постоянной составляющей входного сигнала.

Оба этих преобразования выполняются одновременно, а на индикатор выводится постоянная составляющая или действующее значение измеряемого сигнала в зависимости от режима работы.

Измеряемый сигнал, через входную цепь, представляющую собой делитель для вольтметров или шунт для амперметров, поступает на вход усилителя с регулируемым коэффициентом усиления. Переключение пределов измерения происходит за счет изменения коэффициента усиления регулируемого усилителя, входные цепи остаются неизменными. С выхода усилителя нормируемый сигнал поступает на вход АЦП, где преобразуется в цифровой код.

С выхода АЦП мгновенные выборки входного сигнала поступают на вход микроконтроллера выполненного на базе процессора MSP.

Микроконтроллер осуществляет обработку сигналов, вывод на светодиодный индикатор, обслуживание клавиатуры и интерфейса. Микроконтроллер имеет энергонезависимую память для хранения калибровочных констант.

Конструктивно амперметры и вольтметры серии 3010 выполнены в литом корпусе из ABS, в котором располагается электронный блок, состоящий из платы процессорной и платы индикации.

На лицевой панели расположены:

- кнопки выбора предела измерений «<» и «>»;

- кнопка «РЕЖИМ      /~» выбора режима измеряемого тока или напряжения;

- окно под цифровой индикатор;

- индикаторы значения выбранного предела измерений;

- индикатор «~» режима измеряемого тока или напряжения;

- гнезда для подключения измерительных кабелей.

На задней панели расположено гнездо для подключения низковольтного питания и окно доступа к переключателю для проведения калибровки. Для амперметров и вольтметров серии 3010 модификаций СА3010/Х-232, СА3010/Х-485, СВ3010/Х-232, СВ3010/Х-485 дополнительно устанавливается разъем «ИНТЕРФЕЙС» для подключения амперметров и вольтметров серии 3010 к ПЭВМ.

Общий вид амперметра и вольтметра серии 3010 представлен на рисунке 1. Место нанесения поверительного клейма указано на рисунке 2.

Рисунок 1. Общий вид амперметра и вольтметра серии 3010

Рисунок 2. Место нанесения поверительного клейма

Метрологические и технические характеристики

Значения пределов измерений, IП (UП):

- для СА3010/1-ХХХ, мА						5-10-20-50;

- для СА3010/2-ХХХ, мА	   					50-100-200-500;

- для СА3010/3-ХХХ, А						1-2,5-5-10;

- для СВ3010/1-ХХХ, В						7,5-15-30-60;

- для СВ3010/2-ХХХ, В						75-150-300-600;

Диапазоны измерений:

- амперметров								от 0,1 IП до IП;

- вольтметров								от 0,1 UП до UП;

Частотный диапазон измеряемого тока или

напряжения, Гц									от 40 до 1500;

Предел допускаемой основной приведенной
 погрешности измерений, % от предела измерения			0,1;

Предел допускаемой дополнительной погрешности 
измерений, вызванной изменением температуры 
окружающего воздуха от нормальной до любой 
температуры в рабочем диапазоне температур, % на 
каждые 10 оС изменения температуры.					0,1;

Максимальное падение напряжения на входе

амперметров, мВ, не более:

- для СА3010/1-XXX							150;

- для СА3010/2-XXX							200;

-для СА3010/3XXX							400;

Входное сопротивление вольтметров, кОм, не менее,		100;

Входная емкость вольтметров, пФ, не более,				100;

Питание:

- постоянное напряжение, В						от 9 до 18;

- через адаптер сетевого питания (сеть переменного тока в соответствии с техническими характеристиками на адаптер);

Потребляемая мощность, не более, Вт,					5;

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, оС					от + 5 до + 40;

- относительная влажность, % 					      90 (при температуре + 25 оС);

Габаритные размеры , не более мм						225  85  200;

Масса,  не более кг								1,0;

Средний срок службы, лет							15;

Наработка на отказ, ч								40000.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят методом офсетной печати на маркировочный ярлык, расположенный на задней панели корпуса, и типографским способом на титульных листах руководства по эксплуатации и формуляров.

Комплектность средства измерений

1)  амперметр СА3010/Х-XXX						1 шт.;

2)  адаптер сетевого питания						1 шт.;

3)  шнур низковольтного питания					1 шт.;

- комплект измерительных кабелей 					1 комплект;

5)  розетка DB-9F с корпусом DP-9C					1 комплект;

(для модификаций СА3010/Х-232,

СА3010/Х-485)

6) формуляр 3ИУСН.340.003 ФО						1 экз.	;

- руководство по эксплуатации 0ИУСН.140.002 РЭ		1 экз.;

8) диск с программой «SER 3010.EXE»				1 шт.

Комплект поставки вольтметра серии 3010:

1)  вольтметр СВ3010/Х-XXX						1 шт.;

2)  адаптер сетевого питания						1 шт.;

3)  шнур низковольтного питания					1 шт.;

- комплект измерительных кабелей 					1 комплект;

5)  розетка DB-9F с корпусом DP-9C					1 комплект;

(для модификаций СА3010/Х-232,

СА3010/Х-485)

6) формуляр 3ИУСН.349.003 ФО						1 экз.	;

- руководство по эксплуатации 0ИУСН.140.002 РЭ		1 экз.;

8) диск с программой «SER 3010.EXE»				1 шт.

Поверка осуществляется по

методике, изложенной в разделе 8 «Поверка амперметров и вольтметров серии 3010» руководства по эксплуатации 0ИУСН.140.002 РЭ «Амперметры и вольтметры цифровые серии 3010. Руководство по эксплуатации» согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Краснодарский ЦСМ» 15 апреля 2004 г.

Основные средства поверки приведены в таблице 2:

Таблица 2 Основные средства поверки

| Наименование | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- |
| 1. Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М | Диапазон измерения токов 0,1 мA – 10 A. Диапазон измерения напряжений 1 мВ – 750 В. Диапазон частот 40 – 2500 Гц. Предел допускаемой основной погрешности –  0,03 %. |
| 2. ПЭВМ типа IBM PC AT |  |
| 3. Преобразователь интерфейсов RS232  RS485 типа СХ3020 |  |

Допускается замена средств поверки другими средствами измерений утвержденного типа.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерения и воспроизведения постоянного тока и напряжения и действующих значений переменного тока и напряжения описана в разделе 4 «Описание амперметров и вольтметров серии 3010 и принцип их работы» документа  0ИУСН.140.002 РЭ, «Амперметры и вольтметры цифровые серии  3010».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к амперметрам и вольтметрам серии 3010.

ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».