,

- Научно-производственное предприятие

Телефон: (495) 600-23-45, телефон/факс 936-89-41/42/43

Телефон сервисной службы: (495)600-23-45 доб(306)

- Адрес для переписки:117513, г. Москва, а/я 55

ionomer@ionomer.ru, info@ionomer.ru,

econix.expert@gmail.com

- МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА

«РИТМ-01»

- ПАСПОРТ

4321-010-52722949-2010 ПС

г. Москва

2021 год

1. Введение

В настоящем паспорте, объединённым с руководством по эксплуатации, приведены сведения о назначении, принципе действия, устройстве и правилах эксплуатации мешалки магнитной «РИТМ-01» (далее – мешалка).

- 2. Назначение

Мешалка предназначена для смешивания реагентов или перемешивания жидкостей в сосуде. Мешалка может быть использована  в подготовке проб, проведении анализов в химических, биологических и др. лабораториях. Мешалка может использоваться совместно с pH-метрами, иономерами, титраторами и другими анализаторами жидкостей при проведении ионометрического или потенциометрического анализа.

В базовой комплектации мешалка работает от сети переменного тока через адаптер питания.

В комплектации «Управляемая мешалка» (УММ) работает как от сети, так и от аккумуляторной батареи анализаторов серии «Эксперт» или «Экотест-ВА» через соединительный кабель.

- 3. Общие указания

Перед эксплуатацией магнитной мешалки необходимо ознакомится с содержанием разделов «Технические характеристики», «Требования по технике безопасности», «Порядок и принцип работы».

При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо предохранять магнитную мешалку от механических нагрузок и ударов.

Ремонт производится на предприятии-изготовителе или представителями сервисных служб.

- 4. Технические характеристики

Мешалки представляют собой электронно-механические устройства, которые обеспечивают выполнение операций по смешиванию реагентов при постоянной (заданной) скорости вращения магнитного якоря, помещенного в сосуд с жидкостью.

| Напряжение питания при работе: 1. в базовой комплектации: от промышленной сети 220В/50Гц через адаптер питания 220/12, В | 12 |
| --- | --- |
| 2. в комплектации «Управляемая мешалка» (УММ): от аккумуляторной батареи анализаторов серии «Эксперт» и «Экотест-ВА», В | 5-12 |
| Диапазон скорости вращения, об/мин | 300-1500 |
| Габаритные размеры, диаметр/высота мм | 125/50 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Материал корпуса | полипропилен |

- 5. Условия эксплуатации

| Температура окружающего воздуха | от 5 до 40 С |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | до 90 % при 25 С |
| Атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа; (от 630 до 800 мм рт. ст.) |

- 6. Комплект поставки

|  | Магнитная мешалка | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Якорь | 1 шт. |
|  | Адаптер питания (для работы от сети) | 1 шт. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Упаковка | 1 шт. |
|  | Соединительный кабель для подключения к анализаторам «Эксперт» и «Экотест-ВА» | 1 шт. только для комплектации «УММ» |

- 7. Порядок  работы

После хранения либо транспортирования мешалки при температуре ниже 0°С, перед применением необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее шести часов. Извлечь мешалку из упаковки. Протереть мешалку чистой, сухой материй. Осмотреть мешалку и сетевой адаптер, для того чтобы убедится  в отсутствии механических повреждений. Установить мешалку на ровной, твердой поверхности.

- 7.1. Работа от сети

Подключить магнитную мешалку к сети через адаптер питания. Установить на магнитную мешалку стакан с перемешиваемой жидкостью. Опустить в стакан якорь. Включить мешалку поворотом ручки «скорость вращения» регулировки скорости. При этом должен загореться светодиод «сеть». С помощью ручки «скорость вращения» установить необходимую скорость вращения якоря.

- 7.2. Работа от анализаторов «Эксперт» или «Экотест-ВА». Режим «УММ».

Штекер мешалки вставить в разъем «УПР» на задней панели анализатора «Экотест-ВА» или разъем «Т/О2» (Т) на задней панели анализатора серии «Эксперт-001» или соответствующий разъем анализаторов серии «Эксперт».

При необходимости подключить анализатор к сети.

Установить на мешалку стакан с перемешивающейся жидкостью, опустить в стакан якорь. С помощью ручки «скорость вращения» установить необходимую скорость вращения якоря.

ВНИМАНИЕ. При отсутствии световой индикации необходимо определить и устранить неисправность.

ВНИМАНИЕ. При попадании жидкости на рабочую поверхность мешалки либо внутрь необходимо;

- Отключить мешалку от сети переменного тока;

- Продолжить работу после окончательного высыхания мешалки.

- 8. Принцип действия

Принцип действия мешалки основан на перемешивании жидкостей с небольшими показателями вязкости,  магнитным якорем, приводимым в движение вращающимся магнитным полем. В корпусе мешалки находится источник вращающегося магнитного поля, которым приводится во вращательное движение магнитный якорь.

Движущийся якорь, представляющий собой заключённый в герметичную оболочку магнит цилиндрической формы, обеспечивает перемешивание жидкости.

- 9. Указание мер безопасности

Перед включением магнитной мешалки в сеть убедиться в отсутствии механических повреждений мешалки, адаптера питания, соединительного кабеля.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемешивать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости

- производить перемешивание при выплескивании жидкости из сосуда

- 10. Правила хранения и транспортирования

Транспортирование мешалки в таре изготовителя может осуществляться всеми видами транспорта. Размещение и крепление мешалки в таре изготовителя в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность их смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств. При транспортировании следует выполнять правила перевозок грузов, действующие на данном виде транспорта. По условиям транспортирования и хранения мешалка соответствует группе 3 по ГОСТ 15150 при: температура воздуха от - 40 до + 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 95% при +25 °С

- отсутствие в воздухе агрессивных примесей

- 11. Сведения о приемке

Магнитная мешалка ________________

соответствует требованиям ТУ 4321-010-52722949-2010  и признана годной к  эксплуатации.

Штамп ОТК (дата выпуска)__________

- 12. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации магнитной мешалки -1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена магнитной мешалки при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие мешалки требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

- 13. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей претензии направлять по адресу:

117513, г. Москва, а/я 55

ООО «Эконикс – Эксперт»

Тел/факс: (499)600-23-45

Е-mail: ionomer@ionomer.ru