УШЯИ.411212.002 ТО

Мегаомметр цифровой

Е6-22

Техническое описание

и инструкция по

эксплуатации

@I2

ОКП 33.20.45

МЕГАОММЕТР	ЦИФРОВОЙ Е6-22

Техническое описание и	инструкция

по эксплуатации

УШЯИ.411212.002 ТО

1	9 9 7

@i2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

1  Введение						      4

2  Назначение						      5

3  Технические	данные					      6

4  Состав комплекта мегаомметра				      9

5  Принцип  действия					      11

6  Маркирование	 и  пломбирование			      15

7  Меры	безопасности					      16

8  Распаковывание и повторное упаковывание мегаомметра

и  принадлежностей					      17

9  Порядок  установки					      18

10 Подготовка  к  работе				      19

11 Порядок  работы					      20

11.1	Органы	управления,  настройки	и  подключения	      20

11.2	Подготовка  к  проведению  измерений		      24

11.3	Проведение  измерений				      25

12 Правила хранения					      29

13 Транспортирование					      30

14  Методика поверки					      30

14.1	 Общие сведения					      30

14.2	 Операции  и  средства	поверки			      30

14.3	 Условия  поверки  и  подготовка  к  ней	      32

14.4	 Проведение  поверки				      33

14.5	 Оформление  результатов  поверки		      38

15  Конструкция					      39

16  Описание электрических схем  и устранение неисправностей 41

16.1	 Общие указания					      41

16.2	 Меры безопасности и защиты			      41

16.3	 Перечень средств измерений, диагностической

аппаратуры						      44

16.4	Описание электрической функциональной схемы,

поиск и	устранение неисправносте		      45

16.4.1  Устройство преобразования	(468729.015-01 Э3)    45

16.4.2  Устройство регистрации (467444.045 Э3)	      50

16.4.3  Источник питания	(436611.019 Э3)		      52

Приложение А  Схемы электрические	принципиальные и

перечни элементов			      54

@И2			 1  В В	Е Д Е Н	И Е

1.1    Настоящее	техническое   описание	 и   инструкция	  по

эксплуатации предназначены для ознакомления  с	принципом  действия,

устройством и конструкцией мегаомметра	цифрового  Е6-22  411212.002

(далее мегаомметра) с целью правильной его эксплуатации.

1.2    При	  изучении   мегаомметра    следует    дополнительно

ознакомиться с формуляром 411212.002 ФО.

@		       2  Н А З	Н А Ч Е	Н И Е

2.1   Мегаомметр  цифровой	 Е6-22	предназначен  для  измерения

сопротивления электрических  цепей, не находящихся  под	напряжением,

в  диапазоне  от  0  до	 10000	МО  (10	 GO   ), при  испытательных

напряжениях 100, 500, 1000 V.

Мегаомметр	может применяться для проверки качества	 изоляции  в

энергетике, при	производстве радиоэлектронной аппаратуры и кабельной

продукции.

Мегаомметр	может быть  использован	 в  лабораторных  и  полевых

условиях.

2.2  Рабочими условиями применения	являются:

- температура окружающего воздуха от минус	20 до 50-оС;

- относительная влажность	воздуха	 до  90	 %  при	 температуре

30-оС;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кPа(от 630 до 800 mm	Hg).

@		3  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Д А Н Н Ы Е

3.1  Мегаомметр обеспечивает измерение  сопротивления  изоляции

электрических  цепей,  не  находящихся	под  напряжением.   Диапазон

измеряемых сопротивлений изоляции от 1	кОм до 10 ГОм  перекрывается

поддиапазонами 1, 10, 110, 100,	1000 МОм и 10 ГОм.

Результат	 измерения отображается	на цифровом табло.

3.2   Пределы  допускаемой	  основной   погрешности   измерения

сопротивлений в	процентах равны:

+-[1,5 + 0,5(Rк/Rх -	1)] на поддиапазонах 1,000 и 10,00 МО ;

+-[2,5 + 0,5(Rк/Rх -	1)] на поддиапазонах 100, 1000 МО ;10 GO ,

где Rк	 - номинальное значение	установленного поддиапазона, Ом;

Rх	 - измеряемое значение сопротивления изоляции, О .

3.3  Предел допускаемой  дополнительной  погрешности  измерения

сопротивлений изоляции от изменения температуры	окружающей среды  на

каждые 10 -оС не превышает основной погрешности

3.4 Номинальное напряжение	на разомкнутых зажимах "-/  "и	"Л";

"-/ "и "Э" мегаомметра устанавливается командой	 с  передней  панели

мегаомметра и имеет значения:

(100 +- 25) V и (500+-50) V на поддиапазоне 1 МОм;

(100+-25) V, (500+-50) V,(1000+-100) V на поддиапазонах 10,

100, 1000 МОм;

(1000+-100) V на	поддиапазоне 10	ГОм.

3.5. Максимальный ток через измеряемый объект не превышает	5mА.

3.6. Мегаомметр обеспечивает запоминание значений сопротивлений

через 15 s и 60	s момента подачи испытательного	напряжения и  выдачу

полученных значений на цифровое	табло.

3.7. Мегаомметр обеспечивает свои технические характеристики  в

пределах норм, установленных ТУ, по истечении  времени	установления

рабочего режима, равного 30 min.

3.8  Электрическое	сопротивление изоляции цепей не	менее:

1)	между цепями сети питания и корпусом мегаомметра - 20 МО ;

2)	между  соединенными  входными  клеммами	 "Л",  "Э",  "-/ " и

корпусом мегаомметра - 40 МО .

Электрическое сопротивление между зажимом защитного  заземления

мегаомметра  и	любой  токопроводящей  частью  наружной	 поверхности

корпуса	мегаомметра не более 0,5 О .

3.9   Электрическая   изоляция   выдерживает   без	  пробоя   и

поверхностного перекрытия испытательное	напряжение:

1)	 переменное  1,5  kV  между  соединенными  вместе  питающими

штырями	сетевой	вилки и	корпусным контактом (среднее  квадратическое

значение);

2)	 постоянное  2000  V  между  соединенными  вместе   входными

клеммами "Л", "Э", "-/ " и корпусом мегаомметра.

3.10   Мегаомметр	допускает  непрерывную	работу	 в   рабочих

условиях в течение времени 24 h	 при  сохранении  своих	 технических

характеристик в	пределах норм,	установленных  ТУ,  при	 питании  от

сети.

Время перерыва до повторного включения не менее  1	h.

3.11 Мегаомметр сохраняет	свои  технические  характеристики  в

пределах норм, установленных ТУ, при питании его от сети переменного

тока напряжением (220+-22) V или (110+-11) V частотой  (50+-0,5)  Hz

или (60+-0,6) Hz и от встроенной аккумуляторной	батареи.

3.12  Мощность, потребляемая мегаомметром от сети	питания	 при

номинальном напряжении не превышает 25 VA.

3.13.  Индустриальные  радиопомехи,  создаваемые	мегаомметром

удовлетворяют	 требованиям	"Общесоюзных	норм	 допускаемых

индустриальных радиопомех" (нормы 8-72).

3.14  Мегаомметр обладает прочностью к воздействию	механических

ударов многократного действия и	прочностью  при	 транспортировании в

соответствии с требованиями, установленными для	 приборов  группы  4

ГОСТ 22261-94.

3.15  По устойчивости и прочности к  воздействию  климатических

факторов мегаомметр  удовлетворяет  требованиям,  установленным	 для

приборов группы	4 ГОСТ 22261-94	со значением рабочих  температур  от

минус 20 до 50 -оС.

3.16  Средняя наработка на	отказ То не менее 15000	h.

3.17  Среднее время восстановления	 не более 4 h.

3.18  Масса мегаомметра  должна  быть  не	более  4 kg.

Масса мегаомметра в транспортной  таре  не	 должна	 быть  более

10 kg.

3.19  Среднее время восстановления	не более 4 h.

3.20  Габаритные  размеры	мегаомметра 209	x 182 x	145 mm.

@И1  4	С О С Т	А В   К	О М П Л	Е К Т А	  М Е Г	А О М М	Е Т Р А

4.1  Состав  комплекта  мегаомметра  приведен  в  таблице	4.1.

Внешний	вид мегаомметра	приведен на рисунке 4.1.

Таблица	 4.1

-----------------------T------------------T----------T--------------

Наименование,тип     ¦ Обозначение	  ¦Количество¦	Примечание

-----------------------+------------------+----------+--------------

¦		  ¦	     ¦

1. Мегаомметр цифровой ¦     411212.002	  ¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

Е6-22		       ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

2. Кабель измерительный¦     685631.074	  ¦   2	     ¦

¦		  ¦	     ¦

3. Шнур	соединительный ¦     685631.040	  ¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

4. Адаптер внешнего    ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

источника	       ¦     468353.028	  ¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

5.Запасные части:      ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

вставка плавкая       ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

ВП2Б-1	1А АГ0.481.304 ¦		  ¦   2	     ¦

¦		  ¦	     ¦

6.Комплект инструмента ¦		  ¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

и принадлежностей:     ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

зажим		       ¦  6.625.012	  ¦   3	     ¦

¦		  ¦	     ¦

винт ВМ4-6gх16.36.019¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

ГОСТ 17475-80	       ¦		  ¦   4	     ¦

¦		  ¦	     ¦

ремень	       ¦     301547.010	  ¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

7. Эксплуатационная    ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

документация:	       ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

Техническое описание и ¦     411212.002	ТО¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

инструкция по эксплуа- ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

тации		       ¦		  ¦	     ¦

¦		  ¦	     ¦

Формуляр	       ¦     411212.002	ФО¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

8. Упаковка	       ¦     305641.029-01¦   1	     ¦

¦		  ¦	     ¦

-----------------------+------------------+----------+--------------

@

Рисунок 4.1 - Внешний вид мегаомметра

@И2		    5  П Р И Н Ц И П	Д Е Й С	Т В И Я

5.1  Принцип действия мегаомметра заключается в  преобразовании

измеряемого сопротивления Rx во	временной  интервал,  измерение	 его

длительности и вычисления  значения  измеряемой	 величины  с  учетом

коэффициентов, полученных при калибровке с последующим	отображением

значения Rx на цифровом	табло.

Функциональная схема мегаомметра цифрового	Е6-22  приведена  на

рисунках 5.1, 5.2.

Мегаомметр	состоит	из четырех основных узлов:

- устройства преобразования (УП);

- источника питания (ИП);

- аккумуляторной батареи (АБ);

- устройства регистрации.

Измеряемый	объект Rx  подключается	 к  клеммам  "Л"  и  "-/  "с

помощью	штатных	высоковольтных кабелей.

Клемма "Л"	является высокоомной и низкопотенциальной.

Клемма "-/	"- высоковольтная с напряжением	 100,  500,  1000  V

относительно корпуса прибора.

Клемма "Э"	- низкопотенциальная и используется для	 подключения

охранного  заземления  (кольца)	  при	проведении   измерений	 для

устранения паразитного тока утечки через изрляторы.

При   проведении	измерений   к	измеряемому    объекту	  Rx

прикладывается постоянное испытательное	напряжение  Uизм.= 100,	500

или 1000  V, создающее ток Ix~	= Uизм./Rx.

Ключ  в  интеграторе  (УП)	 размыкает  образцовую	емкость	 Со,

которая	начинает заряжаться током Ix.

Напряжение	на выходе интегратора (УП) изменяется по закону:

Uинт. = Ux•/\t/C = Uизм./Rx •/\t/C

и сравнивается с пороговыми напряжениями компараторов UпорКНП=10V

и UпорКВП=10	V.

При   достижении	нижнего	  порогового   значения	  напряжения

начинается процесс измерения временного	интервала ^t, при достижении

верхнего порогового значения напряжения	отсчет временного  интервала

заканчивается и	производится считывание	и  обработка  результата  по

формуле:

Rx ў Uизм./\t/(UКВП - UКНП)·Co,

где Uизм.   - напряжение приложенное к объекту;

UКВП - 10 V и UКНП = 10 V - пороговое	напряжение

срабатывания компараторов	КВП и КНП;

Со	    - емкость измерительного конденсатора;

/\t	    - измеряемый временной интервал.

Источник  опорного	 напряжения   (ИОН)   формирует	  стабильное

напряжение  10	V,  поступающее	 на  входы  компараторов  и  ИП.  ИП

формирует питающие напряжения +-15 V, +5 V, необходимые	 для  работы

всех узлов мегаомметра,	а также	стабильное испытательное  напряжение

Uизм. ИП обеспечивает работу мегаомметра  как  от  сети	 напряжением

110/220	V 50/60	Hz, так	и от встроенной	аккумуляторной батареи (АБ).

АБ	состоит	из 10-и	элементов типа НКГЦ-2 и	может  подзаряжаться

при работе от сети.

Устройство	регистрации (УР) обеспечивает:

- измерение длительности временного интервала /\t,	поступающего

от  УП,	 получение  цифрового	эквивалента   измеряемого   значения

сопротивления Rx и отражение этого значения на цифровом	табло;

-	управление  всеми  режимами  работы  прибора   (переключение

поддиапазонов  измерения  и  т.д.)  в  соответствии   с	  командами,

поступающими с клавишного пульта.

@И1

Рисунок 5.1 -  Функциональная схема мегаомметра

@И1

Рисунок 5.2 -  Функциональная схема мегаомметра

@И2 6	М А Р К	И Р О В	А Н И Е	  И   П	Л О М Б	И Р О В	А Н И Е

6.1  Мегаомметр  имеет следующую маркировку:

- наименование и тип  -  "МЕГАОММЕТР Е6-22";

- знак госреестра и предприятия-изготовителя;

- надписи и символы, поясняющие функции кнопок и индикаторов;

- схему подключения к входным измерительным разъемам;

- обозначения разъемов.

Заводской номер  и	 год  изготовления  мегаомметра	 нанесен  на

корпус мегаомметра.

Пломбирование мастикой производится в трех: на боковой и нижней

крышках	- пломбируются винты, крепящие крышки к	 основанию  корпуса,

пломбировке также подлежит кнопка КАЛИБР.

@

7   М Е Р Ы   Б Е З О П А С Н О С Т И

7.1  По требованиям к электробезопасности мегаомметр  относится

к классу зашиты	1 ГОСТ 26104-89.

7.2 _ ВНИМАНИЕ!__Не  приступать  к	 измерениям,  не  убедившись

в отсутствии напряжения	на проверяемоим	объекте!_

7.3  После	отпускания кнопки ИЗМЕР	напряжение на клемме  "-"

относительно "Л" и "Э" снижается до безопасной величины	за 10 -15 s.

7.4  При измерении	 сопротивления	изоляции  необходимо  строго

выполнять   "Правила   техники	 безопасности	 при	эксплуатации

электроустановок   потребителей"   и   соблюдать   следующие	меры

предосторожности.

7.4.1  Перед началом, а  также  в	конце  измерения,  на  время

подключения  прибора  и	 его  отключения  от  испытуемого   объекта,

последний должен быть временно заземлен.

7.5   При	работе	 с   мегаомметром   нельзя   прикасаться   к

соединительным	проводам,  токопроводящим  элементам  мегаомметра  и

измеряемого объекта.

7.6  При ремонте  мегаомметра  необходимо	соблюдать  следующие

меры предосторожности:

- подсоединение отдельных узлов мегаомметра, замену вышедших из

строя ЭРЭ проводить при	отключенном напряжении источника питания;

- при включенном  мегаомметре  остерегаться  соприкосновения  с

токоведущими цепями.

@	    8  Р А С П А К О В Ы В А Н И Е   И	 П О В Т О Р Н О Е

У П А К О В Ы В А Н И Е	 М Е Г А О М М Е Т Р А

И	 П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й

8.1    Распаковывание   мегаомметра   проводить   в   следующей

последовательности:

- удалить липкую ленту, склеивающую нижнюю	и верхнюю крышки;

- снять верхнюю крышку;

- вынуть мегаомметр, принадлежности и запасные части;

- распаковывание мегаомметра закончено.

Повторную упаковку	производят  в  последовательности,  обратной

описанной выше.

@		9  П О Р Я Д О К  У С Т	А Н О В	К И

9.1   Установить  мегаомметр  горизонтально,  провести  внешний

осмотр,	очистить от пыли.

Проверить комплектность мегаомметра.

@	     10	 П О Д Г О Т О В К А   К   Р А Б О Т Е

10.1 Приступая к работе с мегаомметром, необходимо	 внимательно

изучить	все разделы настоящего ТО.

10.2  Перед включением мегаомметра	выполнить меры безопасности,

изложенные в разделе 7 настоящего ТО.

10.3  В случае длительного	хранения в условиях, отличающихся от

нормальных, выдержать прибор в течение 8 h в нормальных	условиях.

10.4   Мегаомметр	является  прибором   повышенной	  опасности.

Следует	учитывать особенности высоковольтных и высокоомных измерений

для  получения	достоверных  показаний	и  предотвращения  поражения

электрическим током высокого напряжения, а также выполнять следующие

рекомендации:

10.4.1  Все коммутации  в	измерительных  цепях  проводить	 при

снятом испытательном напряжении	(отключенной кнопке  ИЗМЕР),  но  не

ранее, чем через 10 - 15 s после отключения кнопки ИЗМЕР.

10.4.2  При работе	с мегаомметром	необходимо  обращать  особое

внимание на состояние изоляторов  измерительных	 клемм,	 загрязнение

которых	может привести к резкому снижению сопротивления	 изоляции  и

возникновению коронного	разряда.

10.4.3  Для подключения мегаомметра к  измеряемому	 объекту  Rx

необходимо использовать	специальные высоковольтные кабели  и  зажимы

типа  "крокодил",  входящие  в	комплект  мегаомметра.	 Допускается

непосредственное  подключение  объекта	измерения   Rx	 к   клеммам

мегаомметра.

10.4.4  При питании мегаомметра  от  сети	проверить  положение

сетевого переключателя "110/220	V".

@И1		      11  П О Р	Я Д О К	  Р А Б	О Т Ы

11.1	Органы управления, настройки и подключения

11.1.1   На  передней   панели   мегаомметра   (рисунок   11.1)

расположены:

- зажимы "Л", "Э" и "- "для подключения объекта измерения;

-	индикаторное  табло,  состоящее	 из  четырех  семисегментных

индикаторов,  двух  светодиодов	 "ГО",	"МО",  индицирующих  порядок

измеряемых  сопротивлений  и  двух  светодиодов	  "-¦+-",   "РАЗРЯД"

индицирующих соответственно режим работы мегаомметра  от  встроенных

аккумуляторов и	 уменьшения  напряжения	 аккумуляторной	 батареи  до

уровня ниже допустимого;

- три светодиода "100 V", "500  V",  "1000	 V"  -	отображающие

выбранное испытательное	напряжение;

- клавишная панель, состоящая из cеми   кнопок  для  управления

работой	мегаомметра;

кнопка КАЛИБР, доступ к которой осуществляется через  отверстие

в передней панели мегаомметра.

11.1.2  Маркировка	и назначение органов управления	 описаны в

таблице	11.1.

Таблица	11.1

-----------------T--------------------------------------T-----------

Маркировка	 ¦	     Назначение			¦ Исходное

¦					¦ положение

-----------------+--------------------------------------+-----------

Uo	 ¦Кнопка, используемая для установле-	¦

¦					¦

¦ния испытательных напряжений 100,	¦

¦					¦

¦500, 1000 V				¦

¦					¦

<----	 ¦  Выбор поддиапазонов	измерения	¦

¦  (уменьшение)			¦

¦					¦

---->	 ¦  Выбор поддиапазонов	измерения	¦

¦  (увеличение)			¦

¦					¦

@    Продолжение таблицы 11.1

-----------------T--------------------------------------T-----------

Маркировка	 ¦	     Назначение			¦ Исходное

¦					¦ положение

-----------------+--------------------------------------+-----------

ИЗМЕР	 ¦  Кнопка, при	нажатии	на которую	¦

¦					¦

¦  осуществляется подача испытательного¦

¦					¦

¦  напряжения на измеряемый объект  и	¦

¦					¦

¦  начинается процесс измерения	¦

/	 ¦					¦

"¦¦	  "	 ¦  Кнопка включения и выключения звуко-¦

\	 ¦					¦

¦  вого сигнала			¦

¦					¦

"<--","-->"	 ¦ Одновременное нажатие этих кнопок	¦

¦					¦

L---	х  ----	 ¦ переводит мегаомметр	в начальную	¦

¦					¦

¦ установку при нарушении нормальной	¦

¦					¦

¦ работы вследствие мощной электромаг-	¦

¦					¦

¦ нитной помехи			¦

¦					¦

ПАМЯТЬ	 ¦ Кнопка позволяет фиксировать	послед-	¦

¦					¦

¦ ний результат измерения		¦

¦					¦

"15 с, 60 с"	 ¦ Кнопка, позволяющая осуществить за-	¦

¦					¦

¦ поминание двух результатов измерения	¦

¦					¦

¦ через 15 s и	60 s			¦

¦					¦

КАЛИБР	 ¦ Кнопка, используемая	при калибровке	¦

¦					¦

¦ мегаомметра по внешним образцовым	¦

¦					¦

¦ мерам				¦

-----------------+--------------------------------------+-----------

Примечание	  -   Включенное   состояние   кнопок	индицируется

соответствующим	светодиодом.

11.1.3   На   боковой   панели   (рисунок	 11.3)	 мегаомметра

расположены:

вилка с предохранителями для подключения сетевого кабеля;

переключатель напряжения сети "110/220 V" (закрыт крышкой);

выключатель сетевого питания СЕТЬ;

выключатель батарейного питания БАТ.

@

Рисунок 11.2  - Передняя панель мегаомметра

@

Рисунок 11.3 - Боковая панель мегаомметра

@и2		  11.2	Подготовка к проведению	измерений

11.2.1  Подключить	вилку кабеля к питающей	сети (при питании от

сети), включить	 выключатель  СЕТЬ  или	 выключатель  БАТ  в  режиме

автономного питания.

11.2.2  При  включении  мегаомметра  (либо	 при   одновременном

нажатии	кнопок "<---", "--->") автоматически  выполняется  процедура

начальной установки  прибора,  заключающаяся  в	 следующем:  вначале

кратковременно (не более 1s) на	табло могут высветиться	произвольные

символы, затем табло и светодиоды гаснут на 2  s,  после  этого	 все

элементы табло и светодиоды включаются на 2 s и, наконец, мегаомметр

включается на исходный поддиапазон 10 МО (на табло 00,00 МО).

Если  в  режиме  автономного   питания   загорается   индикатор

"РАЗРЯД",   то	 необходимо   произвести   подзарядку	 внутреннего

аккумулятора, включив мегаомметр в сеть, установив переключатель БАТ

в положение ОТКЛ.

После зарядки аккумулятора	прибор готов к проведению измерений.

11.2.3.  При  работе  мегаомметра	от  внешней   аккумуляторной

батареи	 необходимо  извлечь  встроенную  аккумуляторную  батарею  и

подключить адаптер внешнего источника.

@I2			11.3  Проведение измерений

11.3.1  Измерение сопротивления электрических цепей необходимо

начинать с поддиапазона	1 MO, последовательно увеличивая поддиапазон

до 10 GO.

11.3.2    Установка   необходимого	   поддиапазона	   измерения

осуществляется с помощью кнопок	"--->",	"<---".

11.3.3   Установка	  необходимого	 испытательного	  напряжения

выполняется  кнопкой "Uo". При	 каждом	 нажатии  кнопки  включается

очередное значение Uo по схеме

-- Ў100	V Ў 500	V Ў 1000 V---¬

L-----------------------------

11.3.4   Убедившись  в  отсутствии	  напряжения   на   объекте,

подключить последний к зажимам мегаомметра,  предварительно  наложив

на объект временное заземление.

11.3.5  Измеряемый	объект подключить  к  зажимам  "-"   и	"Л",

причем необходимо  помнить,  что  плюсовой  потенциал  находится  на

зажиме "-".

При необходимости экранирования, для устранения  токов  утечки,

экран подсоединяют к зажиму "Э".Недопустимо соединение клемм  "Э"  и

"-".

Для проведения измерений необходимо:

- снять временное заземление с объекта;

- нажать кнопку  ИЗМЕР,  подав  тем  самым	 на  объект  высокое

напряжение. Во время измерения необходимо  удерживать  кнопку  ИЗМЕР

нажатой.

По	окончании измерений отпустить кнопку ИЗМЕР и спустя 10 -15 s

разрядить объект, наложив на него заземление.

Схемы измерения сопротивлений приведены на	рисунках 11.3-11.5.

@I1	     Структурная схема измерения сопротивления

---------¬			    ---------------¬

¦------¬		    ¦		   ¦

¦	   ¦===-------------¦ o	"Л"	   ¦

¦-------		    ¦	     Е6-22 ¦

----------			    ¦ о	"Э"	   ¦

¦		   ¦

-----¦ о	"-  "	   ¦

¦    ¦		   ¦

¦    L---------------

¦

--+--

Рисунок 11.4 - измерение  сопротивления  изоляция	относительно

земли  (рекомендуется  использовать  мегаомметр	 только	  в   режиме

автономного питания)

---------¬			    ---------------¬

¦------¬		    ¦		   ¦

¦	   ¦===-------------¦ o	"Л"	   ¦

¦-------		    ¦	     Е6-22 ¦

----------			    ¦ о	"Э"	   ¦

---------¬			    ¦		   ¦

¦------¬		    ¦		   ¦

¦	   ¦===-------------¦ o	"- "	   ¦

¦-------		    ¦		   ¦

----------			    L---------------

Рисунок 11.4 - Измерение сопротивления изоляции между двумя

проводами

----------			    ---------------¬

---------			    ¦		   ¦

--------------------------------¦ o	"Л"	   ¦

--------------------¬	    ¦	     Е6-22 ¦

---------*		L-----------¦ о	"Э"	   ¦

¦			    ¦		   ¦

L-----------------------¦ о	"- "	   ¦

¦		   ¦

L---------------

Рисунок 11.5 - измерение сопротивления изоляции триаксиального

кабеля при исключении влияния токов утечки

@i2

11.3.6.Если	кнопка"¦¦"  включена, то при  нажатии  кнопки  ИЗМЕР

выдается  звуковой  сигнал,  предупреждающий  оператора	 о   наличии

высокого напряжения на клеммах мегаомметра.

11.3.7.  Для  измерения   коэффициента   абсорбции	  (отношения

В60/В15)  необходимо  включить	кнопку	"15  с,	 60  с"	 и  провести

измерения в соответствии с п.11.3.4.

После двух	звуковых сигналов через	15 s и 60 s отпустить кнопку

ИЗМЕР. При этом	на табло будет зафиксировано значение  сопротивления

через 60 s после подачи	испытательного напряжения.  Нажатием  кнопки

ПАМЯТЬ на табло	выводится значение сопротивления через	15  s  после

подачи испытательного напряжения.

11.3.8. Повторное измерение отношения В60/В15  можно  проводить

лишь по	окончании разряда емкости объекта, т.е.	не раньше, чем через

2 - 4 min после	окончания предыдущего измерения.

@И2		   12  П Р А В И Л А	Х Р А Н	Е Н И Я

12.1  Мегаомметр до введения в эксплуатацию следует хранить  на

складах	 в   упаковке	предприятия-изготовителя   при	 температуре

окружающего воздуха от 5 до 40-оС и  относительной влажности до	80 %

при температуре	25-оС.

Хранить  мегаомметр  без  упаковки	 следует   при	 температуре

окружающего воздуха от 10 до 35-оC и относительной влажности до	80 %

при температуре	25-оС.

В помещениях для  хранения	 содержание  пыли,  паров  кислот  и

щелочей, агрессивных газов и  других  вредных  примесей,  вызывающих

коррозию, не должно превышать содержание коррозионноактивных агентов

для атмосферы типа 1 по	ГОСТ 15150-69.

@		   13  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

13.1     Транспортирование	   мегаомметра,	   упакованного	   в

соответствии с требованиями  раздела  8,  производится	любым  видом

транспорта в закрытых транспортных средствах.

При транспортировании и погрузке  должны  соблюдаться  указания

основных, дополнительных и информационных надписей на стенках ящика.

Крепление	ящиков	должно	обеспечивать  устойчивое  положение,

надежность закрепления на транспортных средствах  при  следовании  в

пути, отсутствие смещения и ударов друг	о друга.

Предельные	климатические условия транспортирования	мегаомметра:

температрура от минус 50 до 50-оС;

относительная влажность до	80 % при температуре 35-оС.

время выдержки в  нормальных  условиях  перед  началом  работ с

мегаомметром после пребывания при предельной температуре - 24 h.

@И1А4		    14.	М Е Т О	Д И К А	  П О В	Е Р К И

14.1	 Общие сведения

14.1.1  Настоящая	методика  на   мегаомметр   цифровой   Е6-22

устанавливает методы периодической  поверки  мегаомметра.  Первичная

поверка	  осуществляется    на	  заводе-изготовителе	 в    объеме

приемо-сдаточных испытаний.

14.1.2  Периодичность  поверки  устанавливается  12 men.

14.2  Операции	и средства поверки

14.2.1 При	проведении поверки должны быть выполнены операции  и

применены средства поверки, указанные в	таблице	14.1.

Таблица	14.1

-----------------T------T--------------------T----------------------

¦Номер	¦Рекомендуемое	сред-¦Основные	 метрологи-

Наименование	 ¦пункта¦ство поверки (наиме-¦ческие характеристики

операции	 ¦	¦нование, тип)	     ¦

-----------------+------+--------------------+----------------------

Внешний	осмотр	 ¦ 14.1	¦		     ¦

¦	¦		     ¦

Проверка электри-¦ 14.2	¦Мегаомметр Ф4102    ¦Uисп= 500	V

¦	¦		     ¦

ческого	сопротив-¦	¦ТУ25-7534.0005-87   ¦погрешность < 10%

¦	¦		     ¦

ления	 изоляции¦	¦		     ¦

¦	¦		     ¦

Опробование	 ¦ 14.3	¦		     ¦

¦	¦		     ¦

Проверка основной¦ 14.4	¦Мера переходная     ¦R	= 1 МО	   ,

¦	¦		     ¦

погрешность	 ¦	¦электрического	     ¦3	разряд

¦	¦		     ¦

мегаомметра	 ¦	¦сопротивления Р40111¦

¦	¦		     ¦

¦	¦ТУ 25-7762.011-86   ¦

¦	¦		     ¦

¦	¦Мера переходная     ¦R	=  10  МО ,

¦	¦		     ¦

¦	¦электрического	     ¦3	разряд

¦	¦		     ¦

¦	¦сопротивления Р40112¦

¦	¦		     ¦

¦	¦ТУ 25-7762.011-86   ¦

¦	¦		     ¦

¦	¦		     ¦

¦	¦		     ¦

¦	¦		     ¦

Продолжение таблицы 14.1

-----------------T------T--------------------T----------------------

¦Номер	¦Рекомендуемое	сред-¦Основные	 метрологи-

Наименование	 ¦пункта¦ство поверки (наиме-¦ческие характеристики

операции	 ¦	¦нование, тип)	     ¦

-----------------+------+--------------------+----------------------

¦	¦Мера переходная     ¦R	=  100 МО ,

¦	¦		     ¦

¦	¦электрического	     ¦3	разряд

¦	¦		     ¦

¦	¦сопротивления Р40113¦

¦	¦		     ¦

¦	¦ТУ 25-7762.011-86   ¦

¦	¦		     ¦

¦	¦Мера переходная     ¦R	=  1  GО ,

¦	¦		     ¦

¦	¦электрического	     ¦3	разряд

¦	¦		     ¦

¦	¦сопротивления Р40114¦

¦	¦		     ¦

¦	¦ТУ 25-7762.011-86   ¦

¦	¦		     ¦

¦	¦Мера переходная     ¦R	=  10  GО ,

¦	¦		     ¦

¦	¦электрического	     ¦3	разряд

¦	¦		     ¦

¦	¦сопротивления Р40115¦

¦	¦		     ¦

¦	¦ТУ 25-7762.011-86   ¦

¦	¦		     ¦

-----------------+------+--------------------+----------------------

Примечания

1 При проведении поверки разрешается применять  другие  меры  и

измерительные  приборы,	 обеспечивающие	 измерение   соответствующих

параметров с требуемой точностью.

2 Средства	измерения, используемые	 для  поверки,	должны	быть

поверены в органах государственной или ведомственной метрологической

службы в соответствии с	 СТБ 8003-93.

3 После ремонта и при выпуске из производства проводится повер-

ка по пп.1.4.1 - 1.4.4.

При поверке в  эксплуатации  осуществляеются  операции  по	 пп.

1.4.1, 4.3, 4.4.

@и2

14.3  Условия поверки и подготовка к ней

14.3.1 При	проведении поверки должны быть	соблюдены  следующие

условия:

- температура окружающей среды, -оС	 20+-5;

- относительная влажность воздуха,	%     от 30 до 80;

- атмосферное давление, mm	Hg(kPa)	 от 630	до 795(от 84 до106);

- напряжение сети питания,	V		 220+-4,4,

110+-2,2 .

14.3.2  Перед  проведением	 поверки  мегаомметр   выдержать   в

нормальных условиях не менее 4 h.

14.3.3 Средства  поверки  должны  быть  выдержаны	в  условиях,

оговоренных для	проведения поверки, и прогреты в соответствии  с  их

инструкциями по	эксплуатации.

14.3.4 При	подготовке к  поверке  следует	выполнять  действия,

указанные в разделах 9,	10 технического	описания  и  соблюдать	меры

безопасности, указанные	в разделе 2.

@		     14.4  Проведение  поверки

14.4.1  Внешний осмотр

До	проведения поверки произвести внешний  осмотр  мегаомметра и

необходимого эксплутационного комплекта	принадлежностей. При внешнем

осмотре	 обратить  внимание  на	 исправность  органов  управления  и

коммутации, на	отсутствие  механических  повреждений,	влияющих  на

точность измерений.

Поверку  мегаомметра,  имеющего  дефекты,	препятствующие	 его

правильной и безопасной	эксплуатации, не проводить.

14.4.2  Опробование

Опробование прибора производят следующим образом.

Включить  мегаомметр  в  сеть.  Осуществить сброс	и  наблюдать

прохождение начальной установки	мегаомметра в соответствии с  п.11.2

технического описания.

Нажать кнопку ИЗМЕР. На  индикаторном  табло  должен  появиться

символ "0L" (перегрузка). Проверить появление указанного символа  на

каждом из поддиапазонов.

14.4.3  Проверка	электрического сопротивления изоляции

Проверку  электрического  сопротивления  изоляции	проводят   с

помощью	мегаомметра Ф4101 с выходным напряжением 500 V,	подключенным

поочередно между соединенными  вместе  контактами  сетевой  вилки  и

корпусом мегаомметра.

Отсчет  показаний,	 определяющий  электрическое   сопротивление

изоляции,  производят  через  1	 min  после  подачи  на	  мегаомметр

испытательного напряжения.

Результаты	  проверки   считают	удовлетворительными,	если

измеренные  значения  сопротивления  изоляции  не  менее  40 МО.

14.4.4  Определение метрологических параметров

Определение  основной   погрешности   измерения   сопротивлений

проводят следующим образом:

1)	подготовить мегаомметр и СИ к работе  в	 соответствии  с  их

инструкциями по	эксплуатации;

2)	собрать	схему измерений	в соответствии с рисунком 14.1.

3)	 подключить  ко	 входу	 мегаомметра   образцовую   меру   в

соответствии с таблицей	14.1.

4)	провести измерение сопротивлений и определить погрешность  в

точках в соответствии с	таблицей 4.1, при этом считывание  показаний

проводят через 15 s после нажатия кнопки ИЗМЕР.

Если результаты измерений не укладываются в значения, приведен-

ные в таблице 14.1, провести калибровку	мегаомметра в соответствии с

указаниями пункта 14.4.5 и снова определить основную погрешность.

Результаты	проверки считают удовлетворительными, если  основная

погрешность измерения сопротивления мегаомметром не  более значений,

указанных в таблице 14.1.

@    14.4.5 Калибровка мегаомметра

Внимание!

Калибровка	мегаомметра проводится	заводом-изготовителем,	либо

поверителем  при  проведении  периодической   поверки.	 Недопустимо

повреждение пломбировки	кнопки КАЛИБР потребителем.

Калибровка	проводится на всех поддиапазонах измерения в точках,

указанных в таблице 14.1.

Пример проведения калибровки на поддиапазоне 1,000	МОм (100 В):

- подготовить  мегаомметр	и  СИ  к  работе  в  соответствии  с

эксплуатационной документацией;

- соединить измерительным кабелем клеммы "Л" и "-"	мегаомметра;

- нажать кнопку  КАЛИБР  до  фиксации.  На	 индикаторном  табло

должен загореться символ "-¦¦-";

- нажать и	 удерживать  кнопку  ИЗМЕР  до	появления  звукового

сигнала. После появления звукового сигнала отпустить кнопку ИЗМЕР;

- собрать схему измерения в соответствии с	рис.14.1;

- c помощью кнопок	ПАМЯТЬ,	 "<--",	 "-->"	установить  значение

проверяемой точки 1,000	на цифровом табло;

- нажать и	 удерживать  кнопку  ИЗМЕР  до	появления  звукового

сигнала. После появления звукового сигнала отпустить кнопку ИЗМЕР;

- на цифровом табло должен	высветиться символ "PAS";

-	отжать	кнопку	КАЛИБР.	 Нажать	 кнопку	 ИЗМЕР	и   провести

измерение в проверяемой	точке. Показания мегаомметра должны соответ-

ствовать указанным в таблице 14.1.

@и1

Э

М				   - - - - - - - - - - ¬

--------¬	    K1		       -  Ro - -

¦	  ¦			   ¦  ¦		¦      ¦

¦   "Л" +------    --------	 -- --*-       -*---¬

¦	  ¦	  - - -	- - -	   ¦  ¦		¦   ¦  ¦

¦	  ¦	  ¦ К2	      ¦К4      - -* - -	-   ¦

¦	  ¦	  ¦	      L----*------- "+"	    ¦

¦   "Э" +--------				    ¦  ¦

¦	  ¦	    К3		   L - - - - - - - -¦- -

¦	о-+------------------------------------------

¦  "-"

L--------

М - мегаомметр;

K1, К3 - кабель измерительный 685631.074 (из комплекта

мегаомметра);

K2, К4 - экранирующий контакт кабеля измерительного;

Rо- образцовая мера;

Э - экран.(Габаритные размеры экрана приведены на рисунке 4.2).

Допускается применение	других экранирующих средств.

Рисунок 14.1  -  Структурная схема	определения основной

погрешности измерения сопротивления

@

------------------------------------¬

^   ¦					 ¦

¦   +-----------------------------------+

¦   ¦					 ¦

¦   ¦					 ¦

¦   ¦					 ¦

\ /  ¦					 ¦

L------------------------------------

440

<-------------------------------->

------------------------------------¬

^   ¦					 ¦

¦   ¦					 ¦

¦   ¦					 ¦

¦   ¦					 ¦

¦   ¦					 ¦

\ /  ¦					 ¦

L------------------------------------

Материал: Лента 79НМ

ГОСТ 101160-75

Рисунок	4.2 - Экран. Габаритные	размеры

@

Таблица 14.1

---------------T-------------T--------------T----------T------------

Поддиапазон ¦ Проверяемая ¦	 Образцовая ¦ Допусти- ¦ Допустимая

измерения   ¦  точка,     ¦	мера сопро- ¦ мая по-  ¦ погрешность

¦   МО	     ¦	 тивления   ¦ греш-    ¦   /\ к,

¦	     ¦		    ¦ ность,%  ¦ ед.мл.разр.

---------------+-------------+--------------+----------+------------

1,000 МО    ¦  1,000	     ¦	 Р40111	    ¦	1,5    ¦      15

(100	V)     ¦	     ¦		    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

1,000 МО    ¦  1,000	     ¦	 Р40111	    ¦	1,5    ¦      15

(500	V)     ¦	     ¦		    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

---------------+-------------+--------------+----------+------------

¦	     ¦		    ¦	       ¦

10,00 МО    ¦  10,00	     ¦	 Р40112	    ¦	1,5    ¦      15

(100	V)     ¦	     ¦		    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

10,00 МО    ¦  10,00	     ¦	 Р40112	    ¦	1,5    ¦      15

(500	V)     ¦	     ¦		    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

10,00 МО    ¦  10,00	     ¦	 Р40112	    ¦	1,5    ¦      15

(1000 V)    ¦	     ¦		    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

---------------+-------------+--------------+----------+------------

¦	     ¦		    ¦	       ¦

100,0 МО    ¦  100,0	     ¦	 Р40113	    ¦	2,5    ¦      25

(100	V)     ¦	     ¦	 100 МО	    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

100,0 МО    ¦  100,0	     ¦	 Р40113	    ¦	2,5    ¦      25

(500	V)     ¦	     ¦	 100 МО	    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

100,0 МО    ¦  100,0	     ¦	 Р40113	    ¦	2,5    ¦      25

(1000 V)    ¦	     ¦	 100 МО	    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

---------------+-------------+--------------+----------+------------

¦	     ¦		    ¦	       ¦

1000	 МО    ¦  1000	     ¦	 Р40114	    ¦	2,5    ¦      25

(100	V)     ¦	     ¦	 1 ГО	    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

1000	 МО    ¦  1000	     ¦	 Р40114	    ¦	2,5    ¦      25

(500	V)     ¦	     ¦	 1 ГО	    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

1000	 МО    ¦  1000	     ¦	 Р40114	    ¦	2,5    ¦      25

(1000 V)    ¦	     ¦	 1 ГО	    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

¦	     ¦		    ¦	       ¦

10 ГО       ¦  10.00	ГО   ¦	 Р40115	    ¦	2,5    ¦      25

(1000 V)    ¦	     ¦	 10 ГО	    ¦	       ¦

---------------+-------------+--------------+----------+------------

@i2	    14.5  Оформление  результатов  поверки

14.5.1 Результаты поверки оформляются в порядке,  установленном

СТБ 8003-93.

14.5.2 Положительные  результаты  поверки	мегаомметра  удосто-

веряются нанесением  оттиска  поверительного  клейма  и	 отметкой  в

формуляре.

14.5.3 В случае, если по  результатам  поверки  мегаомметра  не

удовлетворяет предъявленным  к	нему  требованиям,  он	бракуется  и

выдается извещение о  непригодности  с	указанием  причин  по  форме

приложения Г СТБ 8003-93,  при	этом  оттиск  поверительного  клейма

подлежит погашению.

@И2			  15   КОНСТРУКЦИЯ

Мегаомметр	  цифровой   Е6-22    конструктивно    выполнен	   в

металлическом корпусе с	габаритными размерами 209 х 182	х 145 mm.

Корпус состоит из основания и  двух  крышек,  присоединяемых  к

нему.

На	  основании   корпуса	 расположены:	 плата	  устройства

преобразования,	плата источника	питания, аккумуляторный	отсек, вилка

и выключатели питания от сети и	аккумуляторов.

Плата устройства преобразования экранирована  от  других  узлов

прибора	и имеет	 контакты  для	подсоединения  проводов,  идущих  от

измерительных входных разъемов.

Плата источника  питания  имеет  контакт  для  подсоединения  к

входному измерительному	разъему.

Вилка  сетевая,  переключатель  сети,  выключатель	 батарейного

питания	находятся на пластмассовой пластине и расположены на боковой

стороне	основания  корпуса.

На	верхней	 крышке	 расположены  плата  индикации	с  кнопками,

светодиодами и индикатором, выходящим на  лицевую  панель.

Нижняя крышка с  ножками  присоединяется  к  основанию  корпуса

винтами.

Прибор имеет ручку	для переноса.

Межблочное	электрическое соединение осуществляется	 кабелями  с

малогабаритными	разъемами.

В комплект	 прибора  входит  измерительный	 кабель	 (2  шт.)  с

экранирующими контактами.

@И1

Перечень элементов	регулировки и настройки, находящихся внутри

мегаомметра, приведен в	таблице	15.1

Таблица	15.1

------------T--------------------T-------------------T--------------

Позиционное ¦Назначение	регулиру-¦Значение параметра ¦	Рисунок,

обозначение ¦емого элемента	 ¦в контрольной	точке¦	позиция

по электри- ¦			 ¦		     ¦

ческой схеме¦			 ¦		     ¦

------------+--------------------+-------------------+--------------

RP1	    ¦Установка порога	 ¦		     ¦Источник пита-

¦отключения	аккумуля-¦		     ¦ния.Приложение

¦тора		 ¦		     ¦А, рисунок 2

¦			 ¦		     ¦

RP2	    ¦Установка частоты	 ¦		     ¦	   То же

¦генератора		 ¦		     ¦

¦			 ¦		     ¦

RP3	    ¦Установка порога	 ¦		     ¦	    "

¦заряда  аккумулятора¦		     ¦

¦			 ¦		     ¦

RP4	    ¦Установка длительно-¦		     ¦	    "

¦сти импульса генера-¦		     ¦

¦тора		 ¦		     ¦

¦			 ¦		     ¦

RP5,RP6   ¦Установка режима ра-¦		     ¦	    "

¦боты импульсного ис-¦		     ¦

¦точника питания	 ¦		     ¦

¦			 ¦		     ¦

RP7,RP8   ¦Установка частоты	 ¦		     ¦	    "

¦генератора		 ¦		     ¦

¦			 ¦		     ¦

------------+--------------------+-------------------+--------------

@И2	16  О П	И С А Н	И Е   Э	Л Е К Т	Р И Ч Е	С К И Х	   С Х Е М

И   У С Т Р А Н Е Н И Е   Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й

16.1  Общие указания

16.1.1   Настоящий	 раздел	 предназначен  для  ознакомления   с

принципом построения электрических схем	составных частей мегаомметра

их  взаимодействия  с  целью  лучшей   ориентации   при	  устранении

неисправностей.

Перед поиском неисправности и  проведением	 ремонта  необходимо

ознакомиться  с	 конструкцией,	электрическими	схемами,   принципом

действия и работой мегаомметра в целом и его функциональных частей.

16.1.2  Приступая	к  поиску  неисправности  следует  проверить

установку печатных плат	и состояние различных  соединений.  Контакты

раз'емных соединений не	должны	иметь  повреждений,  колодки  должны

быть установлены в соответствии	с маркировкой.

16.1.3  Для выявления, локализации	и устранения  неисправностей

мегаомметра    необходимо    пользоваться     схемами	  алгоритмов

диагностирования (САД).

16.1.4  Устранение	неисправностей должен выполнять	 специалист,

имеющий	достаточную подготовку по ремонту измерительной	 аппаратуры,

прошедший  инструктаж  по  технике  безопасности.

16.2  Меры безопасности и защиты

16.2.1   При  ремонте  мегаомметра	 необходимо  соблюдать	меры

безопасности, изложенные  в  разделе  7	 ТО,  а	 также	меры  защиты

полупроводниковых приборов (ППП) и интегральных	микросхем  (ИМС)  от

воздействия статического электричества.

16.2.2   Перед  началом  выполнения  ремонтных  технологических

операций с собранными сборочными единицами и  печатными	 платами,  с

блоками, в которые установлены ППП  и  ИМС,  производить  заземление

оборудования,	оснастки,   приборов,	 инструментов,	  подлежащих

заземлению.

16.2.3    На   рабочем   месте,   где   выполняются   ремонтные

технологические	 операции  с  собранными  сборочными   единицами   и

печатными платами, с блоками,  в  которые  установлены	ППП  и	ИМС,

укрепить антистатическое заземление (лист  металла  с  размерами  не

менее 200х100х1,5 mm).	Лист  металла  должен  быть  заземлен  через

резистор сопротивлением	(1+-0,1) МОм.

16.2.4  Исполнители технологических  операций,  непосредственно

соприкасающиеся	с ППП и	ИМС, с	собранными  сборочными	единицами  и

печатными платами, с  блоками,	не  имеющими  кожухов,	с  тарой,  в

которой	они хранятся,  должны  быть  одеты  в  халаты,	шапочки	 или

косынки.

16.2.5  Все работы, кроме регулирования аппаратуры, находящейся

под напряжением	свыше 42 V, транспортирования и	испытания, требующие

непосредственного соприкосновения исполнителя с	ППП и ИМС, с  тарой,

в которой они находятся,  и  с	печатными  платами,  в	которые	 они

установлены, производить с  антистатическим  браслетом,	 надетым  на

запястье руки.

Антистатический браслет подключить	 к  заземленной	 шине  через

резистор   сопротивлением   (1+-0,1)   МОm    посредством    гибкого

изолированного проводника, который должен соответствовать  следующим

требованиям:

1)	 резисторы,  соединители   и   провода,	  отводящие   заряды

статического   электричества,	должны	 быть	 надежно    защищены

(изолированы)  от  возможного  попадания   на	них   токопроводящих

материалов;

2)	 электрический	соединитель,  подключающий   антистатический

браслет	 к  заземленной	 шине,	должен	иметь  надежный	 контакт   и

отключаться при	легком усилии руки  исполнителя	 и  в  то  же  время

должна быть исключена возможность непреднамеренного его	отключения.

16.2.6  При выполнении работ с собранными сборочными  единицами

и печатными платами, с блоками,	в которые  установлены	ППП  и	ИМС,

электрически  незаземленный  инструмент	 следует  класть   на	лист

металла, укрепленный на	столе и	электростатически заземленный.

16.2.7  Замену ППП	и ИМС при  ремонте  мегаомметра	 производить

только при выключенном измерителе жало,	электропаяльника должно	быть

заземлено. Работу с ППП	 и  ИМС	 (установка,  пайка)  производить  в

соответствии с требованиями технических	условий	на них.

16.2.8   После  межцеховой	 транспортировки   мегаомметра	 при

подключении   его   необходимо	 снять	 статическое   электричество

коснувшись металлическим предметом, соединенным	с заземленной  шиной

корпуса,  контактов  раз'емов	и   кабеля.   Только   после   этого

присоединять кабели.

Перед началом подключения измерительного прибора одним  из	 его

выводов	коснуться корпуса мегаомметра.

16.3  Перечень средств измерений, диагностической аппаратуры

16.3.1  Перечень контрольно-измерительной аппаратуры приведен в

таблице16.1.

Таблица	16.1

-----------------T---------------T-------------------------T--------

Наименование	 ¦Тип, маркировка¦Назначение и используемые¦Примеча-

¦		 ¦	параметры	   ¦ ние

-----------------+---------------+-------------------------+--------

Осциллограф	 ¦С1-118/А	 ¦Измерение, снятие осцил- ¦

¦		 ¦лограмм		   ¦

Вольтметр универ-¦В7-46		 ¦Измерение напряжений	   ¦

сальный	цифровой ¦		 ¦			   ¦

Прибор для повер-¦В1-12		 ¦Источник напряжения	   ¦

ки вольтметров	 ¦		 ¦			   ¦

¦		 ¦			   ¦

¦		 ¦			   ¦

¦		 ¦			   ¦

-----------------+---------------+-------------------------+--------

@	 16.4  Описание	электрической функциональной схемы,

поиск и устранение неисправностей

16.4.1  Устройство	преобразования (УП) (468729.015-01 Э3)

УП	предназначено для преобразования сопротивлений	в  диапазоне

от 1 МО	до 100 ГО во временной интервал.

Электрическая схема УП приведена в	приложении  А.

Структурная схема	устройства  преобразования  представлена  на

рисунке	16.1.

Испытательное напряжение Uo, приложенное к измеряемому объекту

сопротивления Rx, преобразуется в  ток	 Ix,  поступающий  вход  X1

через цепь ограничения тока на интегратор напряжения.

Процесс  заряда   образцового   конденсатора   начинается	 при

отключении сигналом "D"	цепи разряда. Блок  компараторов  сравнивает

выходное нарастающее напряжение	с пороговыми напряжениями 1 V и	10 V

и формирует сигналы L и	H - время начало и окончания  измерительного

цикла.	Временной  интервал  от	 момента  срабатывания	 компаратора

нижнего	порога (DA4) до	момента	 срабатывания  компаратора  верхнего

порога	 (DA3)	 является   информационным   (прямо   пропорционален

сопротивлению измеряемого объекта).

Поиск неисправности проводить по САД, рисунок 16.2.

Состояние реле и ключей приведено в таблице 16.2.

@и1

-----------------¬

Х1	   ¦Цепь ограничения¦

-->+тока R1,R10,R12,+--¬

"Л"   ¦VT1,K1	    ¦  ¦

L-----------------  ¦       ----------------¬

¦       ¦   Интегратор  ¦

-----------+-------+  напряжения   ¦

¦	       ¦       ¦      DA2      ¦

---------+-------¬  ¦       L-------T--------

А	---+  Коммутатор    ¦  ¦	       ¦

В	---+	 DD1	    ¦  ¦       --------+-------¬     H

С	---+		    ¦  ¦       ¦  Блок	       +---->

L--------T--------  +---¬   ¦компараторов   ¦     L

¦	       ¦   ¦   ¦ DA3, DA4      +---->

¦	       ¦   ¦   L-------T--------

¦	       ¦   ¦	       ¦

¦	       ¦   ¦	       ¦

---------+-------¬  ¦   ¦   --------+------¬

¦Блок образцовых ¦  ¦   ¦   ¦Источник      ¦

---+конденсаторов   +---   ¦   ¦опорного      +----> 10	V

¦  С1...С5	    ¦	   ¦   ¦напряжения DA1¦

L-----------------	   ¦   L---------------

¦

---------------T---

¦		¦

------+-----¬   -----+------¬

¦  Цепь     ¦   ¦  Схема    ¦

¦ разряда   ¦   ¦защиты VT2,¦

¦  DD1      ¦   ¦VT3,VD3,VD4¦

L-----T------   L------------

^

¦

D

----------------¬

Х4   ¦  Цепь экрана  ¦

-->+  R2,R11,R13   ¦

"Э"   ¦		   ¦

L----------------

Рисунок	16.1 -	 Структурная схема устройства преобразования

@

САД	устройства преобразования

-----------

НАЧАЛО

-----T-----

¦

-------------+-------------¬

¦Проверить наличие питающих¦

¦ напряжений между точками ¦

L------------T--------------

¦

*

------------------¬

X6:1= -15 V+-10%		нет ¦	 Проверить    ¦

*       X6:3= +15 V+-10%	      *-----+ источник питания¦

X6:5+ +5	V +-10%		    ¦	  по САD      ¦

относительно X6:2	    L------------------

*

¦

¦	да

*			    ------------------¬

нет    ¦ Проверить	      ¦

* U11-6 = +10V+-10%   *------->+ DA1, VD2,	VT4   ¦

L------------------

*

¦

¦	да

------------------¬

¦Соединить	зажимы ¦

¦	 "Л" и "-/ "   ¦

¦	 мегаомметра   ¦

L--------T---------

¦

-------------+-------------¬

¦Проверить правильность    ¦

¦передачи команд управления¦

¦в соответствии с табл. .. ¦

¦ (управляющих	слов)	    ¦

L------------T--------------

¦

*			   ------------------¬

нет  ¦	Проверить    ¦

* Команда соответствует    *----->+   устройство    ¦

¦   управления    ¦

*			   L------------------

¦	Да

¦

-------------+------------¬

¦Нажать кнопку	"Измер"	на ¦

¦ каждом из поддиапазонов ¦

L------------T-------------

¦

--+-¬

¦ 1	¦

\ /

--+-¬

¦ 1	¦

\ /

¦

¦

-------------+-------------¬

¦Проверить наличие сигналов¦

¦"H" и	"L" на контактах    ¦

¦разъема Х5 ____	    ¦

L------------T--------------

¦

*			 -------------------------¬

Сигналы	     нет ¦   Проверить наличие	  ¦

*	  "H" и	"L" -	   *---->¦пилообразного	напряжения¦

присутствуют		 ¦    на пекремычке	  ¦

¦	12 - 13		  ¦

*			 L------------T------------

¦	Да			      ¦

----------------+				      ¦

¦		      ¦				      ¦

¦	      --------+------			      ¦

¦		   Конец			      *

¦	      ---------------

¦				     нет	Напряжение

¦		      ------------------->*	присутствует	   *

¦		      ¦

¦		      ¦

¦	     ---------+--------¬		      *

¦	     ¦	  Проверить    ¦		      ¦

¦	     ¦ источник	питания¦		      ¦	да

¦	     ¦	   по САD      ¦		      ¦

¦	     L--------T---------	      --------+---------¬

¦		      ¦			      ¦	   Проверить	¦

¦		      ¦			      ¦	источник питания¦

¦		      ¦			      ¦	    по САD	¦

¦		      ¦			      L-------T----------

¦		      ¦				      ¦

L---------------+--------------------------------

Рисунок 16.2	-  САД устройства преобразования

@И1a3

Таблица	16.2

-------------------T----------------------------------------------T-------------------------------T-----------------

Поддиапазон	   ¦	  Устройство преобразования		  ¦ Источник питания		  ¦Коэффициенты

измерения	   ¦		468729.015-01			  ¦	 436611.016		  ¦ калибровки

+-----------T-----T-----T--------T------T------+---------T------T------T-------+

¦ Контакт   ¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

¦  Х5:      ¦  2  ¦	1  ¦   3    ¦  4   ¦  5	  ¦ Х5:3    ¦ X5:7 ¦ X5:8 ¦ X5:9  ¦

+-----------+-----+-----+--------+------+------+---------+------+------+-------+

¦   Цепь    ¦А(С2)¦В(С3)¦С(С4,С5)¦D(R14)¦F(K1) ¦Управл.КV¦  К1  ¦  К2  ¦  К3	  ¦

-------------------+-----------+-----+-----+--------+------+------+---------+------+------+-------+-----------------

1.000 МОм  (100 V)  (1	 F)    ¦  0  ¦	0  ¦   0    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  0   ¦   1  ¦  1	  ¦  К1

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

100.0 МОм  (500 V)  (1	 F)    ¦  0  ¦	0  ¦   0    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  0	  ¦  К5

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

10.00	МОм (100 V)  (0,1  F)  ¦  0  ¦	0  ¦   1    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  0   ¦   1  ¦  1	  ¦  К2

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

10.00 МОм  (500 V)  (0,1  F)  ¦  0  ¦	0  ¦   1    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  0	  ¦  К6

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

10.00 МОм  (1000 V) (1	 F)    ¦  0  ¦	0  ¦   0    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  1	  ¦  К9

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

100.0 МОм  (100 V ) (0,1 F)   ¦  0  ¦	0  ¦   1    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  0   ¦   1  ¦  1	  ¦  К3

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

100.0 Мом  (500  V) (0,1 F)   ¦  0  ¦	0  ¦   1    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  0	  ¦  К7

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

100.0 МОм  (1000 V) (1	 F)    ¦  0  ¦	0  ¦   0    ¦	*  ¦   0  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  1	  ¦  К10

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

1000  МОм  (100 V ) (0,01 F)  ¦  0  ¦	1  ¦   1    ¦	*  ¦   1  ¦    *    ¦  0   ¦   1  ¦  1	  ¦  К4

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

1000  МОм  (500 V)  (0,01 F)  ¦  0  ¦	1  ¦   1    ¦	*  ¦   1  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  0	  ¦  К8

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

1000  МОм  (1000 V) (0,1 F)   ¦  0  ¦	0  ¦   1    ¦	*  ¦   1  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  1	  ¦  К11

¦     ¦	   ¦	    ¦	   ¦	  ¦	    ¦	   ¦	  ¦	  ¦

10.00 ГОм  (1000 V) (0,01 F)  ¦  0  ¦	1  ¦   1    ¦	*  ¦   1  ¦    *    ¦  1   ¦   0  ¦  1	  ¦  К12

-------------------------------+-----+-----+--------+------+------+---------+------+------+-------+-----------------

ИЗМЕР	включена	       ¦  *  ¦	*  ¦   *    ¦	1  ¦   *  ¦    0    ¦  *   ¦   *  ¦  *	  ¦

-------------------------------+-----+-----+--------+------+------+---------+------+------+-------+

ИЗМЕР	выключена	       ¦  *  ¦	*  ¦   *    ¦	0  ¦   *  ¦	1   ¦  *   ¦   *  ¦  *	  ¦

-------------------------------+-----+-----+--------+------+------+---------+------+------+-------+-----------------

@а4и2	   16.4.2  Устройство регистрации  (467444.045 Э3)

Устройство	регистрации  состоит  из  управляющего	контроллера,

клавишного пульта, устройства звуковой	сигнализации,  формирователя

интервала счета, репрограммируемого запоминающего устройства (РПЗУ),

регистра управляющего слова, узла  индикации,  узла  подогрева	ЖКИ,

формирователя меток времени.

Управляющий контроллер выполнен на	базе однокристальной  микро-

ЭВМ (ОМЭВМ) типа КР1830ВЕ31 и состоит из собственно ОМЭВМ DD5, схемы

установки ОМЭВМ	в исходное состояние (при включении и принудительное

- одновременным	нажатием кнопок	S2,  S3)  -  DD1.1,  C2,  R16,	R17,

фиксатора младших результатов шины адреса - DD7, ПЗУ программ -	DD9.

Клавишный пульт состоит из	девяти кнопок S1...S9, включенных по

схеме матрицы, состоящей  из  трех  столбцов  и	трех строк. Один  из

столбцов  соединен   с	 "общим",   логические	 состояния   второго

и третьего управляются через порты Р1.3	и Р1.4 ОМЭВМ. Нажатие кнопки

изменяет состояние соответствующей строки.  Информация	о  состоянии

строк вводится в микро-ЭВМ через порты Р1.0...Р1.2.

Устройство	  звуковой   сигнализации    состоит	из    буфера

DD2.1, DD2.2  и	 пьезокерамического  звонка  Н1.  Звуковой   сигнал

формируется  путем  выдачи  через  порт	 Р1.4  микроЭВМ	 программно-

формируемых импульсов частотой 2 kHz.

Формирователь  интервала  счета  (DD3.1,	DD1.3)	 преобразует

сигналы	компараторов  верхнего	и  нижнего  уровня  в  прямоугольный

импульс	(интервал счета), который подается на вход  счетчика-таймера

ОМЭВМ.

РПЗУ(DD4)	предназначено	для   хранения	 числовых   значений

коэффициентов калибровки и управляется через порты Р1.6, Р1.7 ОМЭВМ.

Регистр  управляющего  слова  DD8	предназначен  для   фиксации

сигналов управления реле и ключами в источнике питания и  устройстве

преобразования.	Обращение ОМЭВМ	к регистру выполняется как к  ячейке

внешнего ОЗУ с адресом 2000.

Узел  индикации  состоит  из  цифрового   жидкокристаллического

индикатора (ЖКИ) - Н2, регистра	управления ЖКИ -  DD11,	 сигнальных

светодиодов VD3...VD11,	устройства подсветки  ЖКИ  -  А1,  буферного

регистра  управления  светодиодами  -  DD14.  Информация  в  регистр

управления ЖКИ вводится	последовательным  кодом	 через	порты  Р3.0,

Р3.1, Р3.5.  Обращение	ОМЭВМ  к  регистру  управления	светодиодами

выполняется как	к ячейке внешнего ОЗУ с	адресом	0000.

Формирователь  меток  времени  предназначен  для	формирования

импульсов возбуждения ЖКИ частотой  50	Hz,  а	также  для  создания

последовательности коротких импульсов частотой	100  Hz, необходимой

для отработки в	 комплексе  с  внутренним  счетчиком-таймером  ОМЭВМ

временных интервалов 15	s и 60 s. Он  состоит  из  делителя  частоты

DD10, DD12, DD13, DD16 и формирователя импульсов DD17.

Узел подогрева ЖКИ	предназначен  для  предотвращения  ухудшения

работоспособности ЖКИ при температуре окружающей среды ниже  0	-оС.

Он состоит из термочувствительного моста, включающего в	себя опорные

плечи (R37- R39) и термодатчики	(входят	 в  состав  устройства	А2),

пороговой схемы	DD10, транзисторного  ключа  VT1  и  нагревательного

элемента, входящего в устройство А2 и расположенного непосредственно

под индикатором	Н2. При	снижении температуры ЖКИ  до  0	 -оС  сигнал

рассогласования	 с  моста  переключает	пороговую  схему,  при	этом

открывается ключ VT1 и напряжение питания подается на нагревательный

элемент.

@а4и2	       16.4.3 Источник питания	(436611.019 Э3)

Источник питания выполнен по структурной схеме, изображенной на

рисунке	16.3.

Электрическая схема источника питания  приведена на  рисунке 2,

приложение А.

Сетевой  преобразователь	выполнен   на	микросхеме   DA1   и

транзисторе VT9. Входное напряжение выпрямляется диодами VD3 -	VD6

и  фильтруется	конденсаторами	C6,  C7.   Запуск   преобразователя

осуществляется	через  цепочку	 R14,	VD8.   Последующее   питание

микросхемы осуществляется  от  обмотки	1  -  2	 трансформатора	 Т3.

Резистором RP3 устанавливается частота преобразователя,	а резистором

RP4 - напряжение на нагрузке. Через транзисторы	VT2, VT3  происходит

заряд аккумуляторов при	работе источника от сети переменного тока.

Выпрямитель выполнен на диодах VD18 - VD21, конденсаторах С16 -

С21, C23 - C27,	дросселях L3 - L5. На выходе выпрямителя формируются

напряжения 15, минус 15, 5 V.

Линейный стабилизатор выполнен на микросхеме DA2 и	 транзисторе

VT12. Запуск стабилизатора осуществляется транзисторами	VT14, VT15.

Высоковольтный  преобразователь  выполнен	на  микросхеме	DD2,

транзисторах VT13, VT18, VT20 -	VT23, трансформаторе Т5.  На  диодах

VD34, VD35, конденсаторах С31,	С34  собран  умножитель	 напряжения.

Высоковольтный преобразователь формирует на выходе  напряжения	100,

500, 1000 V.

Узел коммутации выполнен на транзисторах  VT16,  VT17,  VT19  и

реле К1	- К3. Он осуществляет подключение делителя  ОС	к  линейному

стабилизатору	и   подключение	  напряжений	с    высоковольтного

преобразователя	к выходным клеммам.

Бортовой	преобразователь	  выполнен   на	  микросхеме	DD1,

@i1

транзисторах VT1, VT4, VT5, VT7, VT8,  VT10,  VT11,  трансформаторах

Т2, Т3.	Напряжение,  снимаемое	с  трансформатора  Т4,	выпрямляется

диодами	VD22, VD23 и подается на вход сетевого преобразователя.

----------------¬    ----------------¬

>-------¦   Cетевой	¦    ¦	 Cетевой     ¦

~ 220V	¦преобразователь¦--->¦преобразователь¦

>-------¦		¦    ¦		     ¦

L----------------    L----------------

¦		   ¦

¦		   ¦

¦		   ¦

----------------¬   -------------¬  ----------------¬ Выход

>-------¦   Бортовой	¦   ¦ Линейный	 ¦  ¦Высоковольтный ¦----->

---12 V	¦преобразователь¦   ¦стабилизатор¦->¦преобразователь¦

>-------¦		¦   ¦		 ¦  ¦		    ¦----¬

L----------------   L-------------  L----------------	 ¦

¦

-+-

Рисунок  16.3 -  Структурная схема	источника питания

@i1			    ПРИЛОЖЕНИЕ А

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И ПЕРЕЧНИ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Мегаомметр цифровой Е6-22

Перечень элементов

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

A1	¦ Фильтр      468829.002		    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

A3	¦ Источник питания	436611.016	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

A4	¦ Устройство регистрации      467444.045    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

A5	¦ Устройство преобразования 468729.015-01   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

F1,F2	¦ Вставка плавкая ВП2Б-1 В 1А 250В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

S1	¦ Выключатель SWR45			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

S2	¦ Выключатель SWR42			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

S3	¦ Тумблер П1Т-1-1В			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X1	¦ Вилка	     434427.006			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X2...X4	¦ Зажим	     687222.003			    ¦  3 ¦

¦					    ¦	 ¦

X5,X6	¦ Розетка      434438.001-01		    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

X7	¦ Розетка BLD-18			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X8	¦ Розетка BLD-12			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X9	¦ Розетка BLD-18			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X10	¦ Розетка BLD-12			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X11,Х12	¦ Розетка BLD-14			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

A2	¦ Блок аккумуляторов 563341.004		    ¦  1 ¦

¦ ----------------------------------------  ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

F1	¦ Вставка плавкая ВП1-1	5,0 А		    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

G1,G2	¦ Аккумуляторная батарея C2500NCx5	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

X1,X2	¦ Лепесток УШЯИ.757461.005		    ¦  2 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

@

Мегаомметр Е6-22

Схема электрическая принципиальная

Рисунок 1

@i1			2. Источник питания

Перечень элементов

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

C1	¦ Конденсатор К73-17-400 V-0,068 МF +-10%   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C2	¦ Конденсатор К50-35-40	V-100 мF -В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C3	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-220	pF +-10%    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C4	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-180	pF+-10%	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C5,C6	¦ Конденсатор К50-35-250 V-47 мF -В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C7	¦ Конденсатор К50-35-25	V-100 мF  В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C8	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-4700 pF+-10%    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C9	¦ Конденсатор К50-35-40	V-22 мF	-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C10	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н90-0,1	мF	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C11	¦ Конденсатор К50-35-25	V-47 мF	 В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C12	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-680	pF+-10%	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C13	¦ Конденсатор К15-5-Н70-1,6 КВ-2200 pF	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C14...	¦ Конденсатор К50-35-40	V-100 мF -В	    ¦  3 ¦

C16	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

C17	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М1500-1200 pF+-10 % ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C18	¦ Конденсатор К50-35-16	V-470 мF -В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C19	¦ Конденсатор К50-35-40	V-220 мF -В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C20	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н90-2,2	мF -В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C21	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М1500-0,022 мF +-10%¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C22,C23	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н90-2,2	мF -В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C24	¦ Конденсатор К50-35-16	V-220 мF -В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C25	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М1500-6800 pF+-10 % ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C26,C27	¦ Конденсатор К50-35-25	V-100 мF  В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C28	¦ Конденсатор К50-35-63	V-10 мF	-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C29	¦ Конденсатор К50-35-40	V-47 мF	-В	    ¦  1 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

C30	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-220	pF+-10%	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C31	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-180	pF+-10%	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C32	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н90-0,68 мF	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C33	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н90-0,1	мF	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C34	¦ Конденсатор К15-20-1,6 КV-0,068 мF -Н50   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C35	¦ Конденсатор К50-35-160 V-22 мF -В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C36,C37	¦ Конденсатор К15-20-1,6 КV-0,068 мF -Н50   ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

DA1,DA2	¦ Микросхема H11L1			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

DA3	¦ Микросхема UC2842N			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DA4	¦ Микросхема H11L1			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DA5	¦ Микросхема КР140УД17А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD1,DD2	¦ Микросхема К561ТМ2			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

K1...K3	¦ Реле РВ-5А				    ¦  3 ¦

¦					    ¦	 ¦

L1,L2	¦ Дроссель высокочастотный ДПМ-2,4-4+-10%   ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

L3	¦ Дроссель высокочастотный ДПМ-0,6-60+-10 % ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

L4,L5	¦ Дроссель высокочастотный ДПМ-0,4-100+-10 %¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

L6	¦ Дроссель высокочастотный ДПМ-0,6-60+-10 % ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R1	¦ Резистор С5-5-1 ВТ 10	О +-5%		    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R2	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R3	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R4	¦ Резистор С2-33Н-0,125-2 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R5,R6	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R7	¦ Резистор С2-33Н-0,5-3	ОМ+-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R8	¦ Резистор С2-33Н-0,125-43 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R9	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R10	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

R11	¦ Резистор С2-33Н-0,125-22 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R12	¦ Резистор С2-33Н-0,125-36 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R13	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R14,R15	¦ Резистор С2-33Н-0,125-6,8 КО +-5%-А-Г-В   ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R16	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1,2 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R17	¦ Резистор С2-33Н-0,125-5,6 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R18	¦ Резистор С2-33Н-0,125-18 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R19	¦ Резистор С2-33Н-0,125-2 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R20	¦ Резистор С2-33Н-0,125-330 ОМ+-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R21	¦ Резистор С2-33Н-2-75 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R22	¦ Резистор С2-33Н-0,125-150 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R23	¦ Резистор С2-33Н-0,25-2,4 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R24,R25	¦ Резистор С2-33Н-0,125-22 КО +-5%-А-Г-В    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R26	¦ Резистор С2-33Н-2-150	ОМ+-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R27	¦ Резистор С2-33Н-0,125-4,7 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R28	¦ Резистор С2-33Н-0,25-47 ОМ+-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R29	¦ Резистор С2-33Н-2-68 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R30,R31	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R32	¦ Резистор С2-33Н-1-3,9	ОМ+-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R33	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R34	¦ Резистор С2-33Н-0,5-36 ОМ+-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R35	¦ Резистор С2-33Н-0,125-200 ОМ+-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R36	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R37,R38	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R39	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R40	¦ Резистор С2-33Н-0,125-680 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

R41	¦ Резистор С2-29В-0,125-47,5 КО+-0,25%-1,0-A¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R42	¦ Резистор С2-29В-0,125-47 КО +-0,25%-1,0-A ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R43	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R44	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R45	¦ Резистор С2-33Н-0,125-51 ОМ+-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R46	¦ Резистор С2-33Н-0,125-3,6 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R47	¦ Резистор С2-33Н-0,125-30 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R48	¦ Резистор С2-33Н-0,125-15 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R49	¦ Резистор С2-33Н-0,125-22 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R50	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R51	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R52	¦ Резистор С2-33Н-0,125-22 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R53	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R54	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R55	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R56,R57	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-5%-А-Г-В    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R58	¦ Резистор С2-33Н-0,125-4,7 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R59	¦ Резистор С2-33Н-0,125-510 ОМ+-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R60	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R61	¦ Резистор С2-33Н-0,125-510 ОМ+-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R62	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R63	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R64	¦ Резистор С2-29В-0,125-1 МО +-0,25%-1,0-A  ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R65,R66	¦ Резистор С2-29В-0,125-10 КО +-0,25%-1,0-A ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R67	¦ Резистор С2-33Н-0,125-4,7 КО +-5%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R68	¦ Резистор С2-29В-0,125-1 МО +-0,5%-1,0-А   ¦  1 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

R69	¦ Резистор С2-29В-0,125-223 КО +-0,25%-1,0-A¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R70	¦ Резистор С2-29В-0,125-332 КО +-0,25%-1,0-A¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R71	¦ Резистор С2-33Н-0,125-150 ОМ+-5%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R72	¦ Резистор С2-33Н-1-20 КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R73	¦ Резистор С2-33Н-1-200	КО +-5%-А-Г-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

RP1...	¦ Резистор СП3-19А-0,5-10 КО +-10%-В	    ¦  5 ¦

RP5	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

RP6	¦ Резистор СП3-19А-0,5-4,7 КО +-10%-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

RP7,RP8	¦ Резистор СП3-19А-0,5-10 КО +-10%-В	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

T1	¦ Трансформатор				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

T2	¦ Трансформатор				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

T3	¦ Трансформатор	     671111.150		    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

T4	¦ Трансформатор	     671111.149		    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD1	¦ Диод КД522Б				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD2	¦ Стабилитрон КС156В			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD3	¦ Диод КД212А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD4	¦ Диод КД522Б				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD5,VD6	¦ Диод КД243Е				    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD7	¦ Стабилитрон КС156В			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD8,VD9	¦ Диод КД243Е				    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD10	¦ Диод КД510А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD11,	¦ Диод КД522Б				    ¦  2 ¦

VD12	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD13,	¦ Диод КД221А				    ¦  2 ¦

VD14	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD15	¦ Диод КД226Д				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD16,	¦ Диод КД522Б				    ¦  2 ¦

VD17	¦					    ¦	 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

VD18	¦ Диод КД221А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD19...	¦ Диод КД212А				    ¦  3 ¦

VD21	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD22	¦ Диод КД226Б				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD23	¦ Диод КД221А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD24...	¦ Диод КД221Е				    ¦  4 ¦

VD27	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD28	¦ Диод КД522Б				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD29	¦ Диод КД510А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD30	¦ Стабилитрон КС212Ж			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD31	¦ Диод КД510А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD32	¦ Диод КД522Б				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD33	¦ Диод КД510А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD34...	¦ Диод КД522Б				    ¦  4 ¦

VD37	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD38	¦ Диод КД221В				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD39,	¦ Столб	выпрямительный КЦ106А		    ¦  2 ¦

VD40	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT1	¦ Транзистор КТ837Е			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT2	¦ Транзистор КТ3117АМ			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT3	¦ Транзистор КТ3102Б			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT4,VT5	¦ Транзистор КТ3117АМ			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT6	¦ Транзистор КТ863А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT7,VT8	¦ Транзистор КТ3102Б			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT9	¦ Транзистор КТ3117АМ			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT10,	¦ Транзистор КТ3107Б			    ¦  2 ¦

VT11	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT12	¦ Транзистор КП707В1			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

VT13,	¦ Транзистор КТ863А			    ¦  2 ¦

VT14	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT15	¦ Транзистор КТ3117АМ			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT16	¦ Транзистор КТ829В			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT17...	¦ Транзистор КТ3102Б			    ¦  4 ¦

VT20	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT21,	¦ Транзистор КТ660А			    ¦  2 ¦

VT22	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT23	¦ Транзистор КТ3117АМ			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT24	¦ Транзистор КТ660А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT25	¦ Транзистор КТ3102Б			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT26,	¦ Транзистор КТ639Д			    ¦  2 ¦

VT27	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT28,	¦ Транзистор КТ3102Б			    ¦  2 ¦

VT29	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

XP1,XP2	¦ Вилка	     434428.003-01		    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

XP3	¦ Вилка	PLD-18				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

XP4	¦ Вилка	PLD-10				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

@

Источник питания

Схема электрическая принципиальная

Рисунок 2

@		     3.	Устройство регистрации

Перечень элементов

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

C1	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н50-0,01 мF	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C2	¦ Конденсатор К50-35-63	V-10 мF	-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C3	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М1500-1000 pF+-20 % ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C4,C5	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-22 pF+-20%	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C6,C7	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М47-33 pF+-20%	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C8	¦ Конденсатор К50-35-25	V-22 мF	 В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C9...	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н50-0,1	мF	    ¦  1 ¦

C19	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD1	¦ Микросхема К561ЛЕ5			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD2	¦ Микросхема К561ЛН2			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD3	¦ Микросхема К561ЛА9			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD4	¦ Микросхема КР1554ТМ2			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD5	¦ Микросхема ЭКР1568РР1			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD6	¦ Микросхема ТР80С31ВН			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD7	¦ Микросхема КР1554ЛЕ1			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD8,DD9	¦ Микросхема КР1554ИР22			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD10	¦ Микросхема К573РФ4А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD11	¦ Микросхема КР1554ТМ2			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD12	¦ Микросборка ВП004А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD13	¦ Микросхема К561ИЕ16			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD14	¦ Микросхема КР1533ИР34			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD15	¦ Микросхема К561ЛН2			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD16	¦ Микросхема К561ЛЕ5			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

H1	¦ Звонок пьезоэлектрический ЗП22	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

H2...H5	¦ Индикатор HDSP-H103			    ¦  4 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

L1	¦ Дроссель				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R1...R3	¦ Резистор С2-33Н-0,125-20 КО +-10%-А-Г-В   ¦  3 ¦

¦					    ¦	 ¦

R4...	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-10%-А-Г-В   ¦  1 ¦

R14	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

R15	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-10%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R16	¦ Резистор С2-33Н-0,125-100 КО +-10%-А-Г-В  ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R17,R18	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1,5 КО +-10%-А-Г-В  ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R19	¦ Резистор С2-33Н-0,125-560 ОМ+-10%-А-Г-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R20,R21	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-10%-А-Г-В    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R22...	¦ Резистор С2-33Н-0,125-560 ОМ+-10%-А-Г-В   ¦  9 ¦

R30	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

R31	¦ Резистор С2-33Н-0,125-3,3 КО +-10%-А-Г-В  ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R32	¦ Резистор С2-33Н-0,125-100 КО +-10%-А-Г-В  ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R33...	¦ Резистор НР1-1-1-8 1 КО +-5%		    ¦  3 ¦

R35	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

R36,R37	¦ Резистор С2-33Н-0,125-1 КО +-10%-А-Г-В    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R38,R39	¦ Резистор С2-33Н-0,125-51 КО +-10%-А-Г-В   ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

S1...S8	¦ Микропереключатель ПКН159		    ¦  8 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD1,VD2	¦ Диод КД522Б				    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD3...	¦ Излучающий диод АЛ336А		    ¦  1 ¦

VD13	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT1,VT2	¦ Транзистор КТ3107И			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

X1	¦ Вилка	PLD-14				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X2	¦ Вилка	PLD-18				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

ZQ1	¦ Резонатор РК169МА-14БП-12000 К-В	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

@		       Устройство регистрации

Схема электрическая принципиальная

Рисунок 3

@		    4. Устройство преобразования

Перечень элементов

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

C1,C2	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М1500-1000 pF+-10 % ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C3,C4	¦ Конденсатор К71-7-250	V-5110 pF+-2%	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C5	¦ Конденсатор К71-7-250	V-0,1 мF +-2%	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C6,C7	¦ Конденсатор К71-7-250	V-0,5 мF +-2%	    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

C8	¦ Конденсатор К10-17-1Б-М1500-33 pF+-5%	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

C9...	¦ Конденсатор К10-17-1Б-Н90-0,1	мF	    ¦  3 ¦

C11	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

C12...	¦ Конденсатор К50-35-25	V-47 мF		    ¦  4 ¦

C15	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

DA1	¦ Микросхема КР140УД1408А		    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DA2	¦ Микросхема КР544УД1А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

DA3,DA4	¦ Микросхема К554СА3А			    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

DD1	¦ Микросхема КР590КН5			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

K1	¦ Реле РВ-5А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

L1,L2	¦ Дроссель высокочастотный ДПМ-1,2-30+-10 % ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R1	¦ Резистор С2-29В-0,5-499 КО +-1%-1,0-А	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R2	¦ Резистор С2-33Н-0,5-150 КО +-10%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R3...R6	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-10%-А-Д-В   ¦  4 ¦

¦					    ¦	 ¦

R7	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-10%-А-Д-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R8,R9	¦ Резистор С2-33Н-0,125-27 КО +-10%-А-Д-В   ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R10	¦ Резистор С2-29В-0,5-499 КО +-1%-1,0-А	    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R11	¦ Резистор С2-33Н-0,5-150 КО +-10%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R12	¦ Резистор P1-32-100 МОм+-5%		    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R13	¦ Резистор С2-33Н-0,5-150 КО +-10%-А-Г-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R14	¦ Резистор С2-33Н-0,125-620 О +-5%-А-Д-В    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R15	¦ Резистор С2-29В-0,125-100 КО +-0,25%-1,0-А¦  1 ¦

--------T-------------------------------------------T----T----------

Поз.	¦					    ¦Кол.¦Примечание

обозна-	¦	     Наименование		    ¦	 ¦

чение	¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

¦					    ¦	 ¦

R16	¦ Резистор С2-29В-0,125-3,65 КО+-0,25%-1,0-А¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R17	¦ Резистор С2-29В-0,125-56,2 КО+-0,25%-1,0-А¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R18	¦ Резистор С2-33Н-0,125-33 КО +-10%-А-Д-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R19	¦ Резистор С2-33Н-0,125-22 КО +-10%-А-Д-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R20	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-10%-А-Д-В   ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R21	¦ Резистор С2-33Н-0,125-2,2 КО +-10%-А-Д-В  ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

R22...	¦ Резистор С2-33Н-0,125-10 КО +-5%-А-Д-В    ¦  4 ¦

R25	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

R26,R27	¦ Резистор С2-33Н-0,125-100 О +-5%-А-Д-В    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

R28,R29	¦ Резистор С2-33Н-0,125-2,7 КО +-10%-А-Д-В  ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD1	¦ Диод КД243А				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD2...	¦ Диод КД522Б				    ¦  9 ¦

VD10	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD11	¦ Стабилитрон КС405А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD12	¦ Стабилитрон КС213Ж			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD13	¦ Стабилитрон КС133Г			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VD14...	¦ Диод КД522Б				    ¦  4 ¦

VD17	¦					    ¦	 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT1	¦ Транзистор КТ660А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT2	¦ Транзистор КПС104Б			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

VT3	¦ Транзистор КТ660А			    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X1,X2	¦ Клемма      685129.003-01		    ¦  2 ¦

¦					    ¦	 ¦

X3	¦ Вилка	PLD-14				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

X4	¦ Вилка	PLD-12				    ¦  1 ¦

¦					    ¦	 ¦

--------+-------------------------------------------+----+----------

@		       Устройство преобразования

Схема электрическая принципиальная

Рисунок 4

г==================================================¬

¦							 ¦

¦							 ¦

¦		     МЕГАООМЕТР	ЦИФРОВОЙ Е6-22		 ¦

¦		Техническое  описание  и  инструкция	 ¦

¦			  по  эксплуатации		 ¦

¦							 ¦

¦			 УШЯИ.411153.002 ТО		 ¦

¦							 ¦

¦							 ¦

¦							 ¦

L==================================================-