АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

_________________ Ю. Н. Отряков

«___» __________________2021 г.

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

ЛинтеЛ® АТВО-21

Паспорт

АИФ 2.821.027 ПС

Согласовано:

ЗГД по качеству ____________ И. М. Королёва

«____»_______________2021 г.

Зав. КО______________ А. Л. Сорокин

«____»_______________2021 г.

Разработано:

Ведущий инженер-программист______________ А. Р. Багауов

«____»_______________2021 г.

2021

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

| ЛинтеЛ® АТВО-21 |  | 02 |  | АИФ 2.821.027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тип) |  | (модификация) |  | (обозначение) |  | (заводской номер) |  | (дата выпуска) |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Назначение

Аппарат лабораторный автоматический ЛинтеЛ® АТВО-21 (в дальнейшем аппарат) изготовлен согласно ТУ 26.51.53-056-00151785-2016, является испытательным оборудованием настольного типа и предназначен для испытания нефтепродуктов в открытом тигле по методу Кливленда в соответствии со стандартами ГОСТ 4333, ГОСТ 33141, ISO 2592 и ASTM D92.

  - Область применения - лаборатории промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательские институты.

  - Аппарат изготовлен в климатическом исполнении группы УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

  - Эксплуатационные характеристики аппарата указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений температуры вспышки | °С | от 79 до 400 |
| Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки | °С | 1 |
| Продолжительность одного испытания (без учёта времени подготовки проб) | мин | не более 40 |
| Давление газа на входе аппарата (рекомендуется использовать туристический баллон с резьбовым EU соединением с пропанобутановой смесью) | кПа | от 2 до 7 |
| Напряжение сети питания | В | от 187 до 242 |
| Частота сети питания | Гц | от 47 до 55 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более | Вт | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме испытания, не более |  | 1600 |
| Температура окружающей среды | °С | от 10 до 35 |
| Атмосферное давление | мм рт. ст. | от 550 до 800 |
| Относительная влажность при температуре +25°С, не более | % | 80 |

### Массо-габаритные характеристики аппарата указаны в таблице Таблица 2 –Массо-габаритные характеристики.

Таблица 2 –Массо-габаритные характеристики

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Масса аппарата, не более | кг | 15 |
| Масса аппарата в упаковке, не более | кг | 23 |
| Размеры аппарата (Ш х В х Г) | мм | 480х300х330 |
| Размеры аппарата в упаковке (Ш х В х Г) | мм | 560х450х530 |

### Точностные характеристики аппарата указаны в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Точностные характеристики

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Скорость нагрева образца при температуре выше 50°C от начальной температуры продукта и ниже 56°C до предполагаемой температуры вспышки* | °С/мин | от 5 до 17 (от 14 до 17 для стандарта ГОСТ 33141) |
| Скорость нагрева образца при температуре 28 °C до предполагаемой температуры вспышки и выше | °С/мин | от 5 до 6 |
| Атмосферное давление | мм.рт.ст. | 1 |

Точностные показатели аппарата соответствуют требованиям, указанным в стандартах, по которым проводятся испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ

При испытании по методу «Экспресс» результаты носят оценочный характер, точностные характеристики в данном случае не регламентируются.

### Идентификационные признаки программного обеспечения приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Идентификационные признаки программного обеспечения

| Признак | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 2.08 |
| Контрольная сумма | CDFD3BAB |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 5 – Комплектность поставки

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АИФ 2.821.027-02 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле ЛинтеЛ® АТВО-21 | 1 |  |
| АИФ 2.821.027-02 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| АИФ 2.821.027-02 ПС | Паспорт | 1 |  |
| АИФ 2.821.027-02 МА | Программа и методика аттестации | 1 |  |
| Принадлежности |  |  |  |
| АИФ 8.210.262 | Тигель | 2 |  |
| АИФ 6.152.092 | Ручка - съёмник | 1 |  |
|  | Адаптер для газового балона | 1 |  |
|  | Редуктор | 1 |  |
|  | Трубка 0,5м | 2 |  |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

| ЛинтеЛ® АТВО-21 |  | 02 |  | АИФ 2.821.027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тип) |  | (модификация) |  | (обозначение) |  | (заводской номер) |  | (дата выпуска) |

соответствует ТУ 26.51.53-056-00151785-2016 и признан годным к эксплуатации.

| место печати | Дата выпуска | «___» _________________ 20____г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник ОТК | ____________________ (фамилия и инициалы) | ________ (подпись) |

Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

| Дата упаковки | «____» _______________ 20 __г. |  |
| --- | --- | --- |
| Упаковку произвел | _____________________ (Фамилия и инициалы) | _____________ (подпись) |
| Аппарат после упаковки принял | _____________________ (Фамилия и инициалы) | _____________ (подпись) |

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям ТУ 26.51.53-056-00151785-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных требованиями АИФ 2.821.027-02 РЭ.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента поставки, при наработке не более 2500 часов.

  - Срок службы аппарата – 6 лет, при наработке не более 15000 часов.

  - Аппарат, у которого в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие техническим требованиям, изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует на предприятии-изготовителе.

  - Аппарат принимается на гарантийный ремонт в упаковке предприятия-изготовителя с полным комплектом принадлежностей и с заполненным листом учета неисправностей.

  - Допускается другая упаковка, обеспечивающая предохранение аппарата от повреждения и порчи при погрузке-разгрузке и транспортировке аппарата.

  - Сведения об аппарате (модель, серийные номера, дата продажи, печать торгующей организации), указанные в паспорте, должны соответствовать изделию.

  - Право на проведение бесплатного гарантийного ремонта имеет только АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» или лицо, имеющее сертификат на проведение данных работ, выданный указанной выше организацией.

  - Заменённые дефектные части изделия являются собственностью производителя и возврату не подлежат.

  - Если в течение гарантийного периода в изделии будет обнаружен дефект материала или изготовления, производитель на своё исключительное усмотрение отремонтирует или заменит изделие аналогичным.

  - По истечении гарантийного срока ремонт изделия производится на общих основаниях и в соответствии с тарифами, установленными производителем.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, дефект, неудовлетворительное функционирование, возникшие в результате:

- сбоев в работе изделия из-за несоблюдения правил эксплуатации;

- механических повреждений аппарата и принадлежностей, вызванных небрежностью при эксплуатации;

- повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, пыли, веществ, жидкостей, насекомых, грызунов;

- повреждений, вызванных стихийным бедствием (грозой, молнией, наводнением и т. д.);

- повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров питающих сетей;

- неисправности порта COM, вызванной подключением/отключением периферийного устройства при включённом питании;

- любой другой причины, не связанной с производственным дефектом изделия.

  - Гарантия не распространяется на датчик температуры продукта.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует неизменность точностных характеристик, подтвержденных при первичной аттестации после транспортировки.

- ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

  - Рекламации предъявляются при условии ведения учета неисправностей при эксплуатации (см. Приложение А). Лист учета неисправностей направлять изготовителю с сопроводительным письмом.

  - Для предъявления рекламаций обращаться по адресу:

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика».

450075, г. Уфа пр. Октября, 149.

Контакты:

| приёмная | тел. факс e-mail | (347) 284-27-47 (347) 284-35-81 info@bashnxa.ru |
| --- | --- | --- |
| техническая поддержка | тел. e-mail Skype | (347) 284-28-32 support@bashnxa.ru neftehimavtomatika |
| поставка оборудования | тел. | (347) 284-44-36, (347) 284-27-34 |

Наша страница в Интернете:	bashnxa.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

- ОБРАЗЕЦ ЛИСТА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

| ЛинтеЛ® АТВО-21 |  | 02 |  | АИФ 2.821.027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тип) |  | (модификация) |  | (обозначение) |  | (заводской номер) |  | (дата выпуска) |

УЧЁТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата возникновения | Характер неисправности | Количество часов работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (фамилия и инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для организации видеоконференций и консультаций (по предварительной договорённости по телефону).