Инструкция по эксплуатации.

Мультиметр С.А. модель 703

- Основные характеристики

| ### Функция | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| DC V Постоянное напряжение | 200 mV | 0.5% + 3 цифры |
|  | 2.000V, 20.00V, 200.0V, 600V | 1.2% + 3 цифры |
|  | >600V | вне спецификации |
| AC V (40 Гц…400 Гц) Переменное напряжение | 2.000V, 20.00V 200.0V, 600V | 1.0% + 8 цифр 2.3% + 10 цифр |
|  | >600V | вне спецификации |
| I (DC) Постоянный ток | 200.0μA, 2000 μA 20.00mA, 200.0mA | 2.0% + 8 цифр 2.0% + 8 цифр |
| I (AC) Переменный ток | 200.0μA, 2000 μA 20.00mA, 200.0mA | 2.5% + 5цифр 2.5% + 10 цифр |
| Сопротивление | 200.0 Ω 2.000 kΩ, 20.00 kΩ, 200.0 kΩ 2.000 MΩ 20.00 MΩ | 0.8% + 5 цифр 1.2% + 5 цифр 5.0% + 5 цифр 10.0% + 5 цифр |
| Тест диодов | 1.999V |  |
| Проводимость |  | I ≤ 1mA V ≤ 1,5V |
| Зуммер | 199.9 Ω | R < Ω |

- Температура хран.	    -10С …..50 С

- Рабочая темп.                    0С…40С

- Батарейка                          2 х 1.5V AAA

- Вес			    145 г.

- Порядок проведения измерений.

Просьба перед каждым использованием прибора ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Прибор имеет автоматическое переключение диапазонов. Установите селектор выбора тестируемой величины в нужное положение и прибор сам выберет лучший диапазон. Кнопка HOLD служит для «замораживания» на дисплее измеренной величины.

  - Измерение напряжения

Поставить переключатель в положение «V». Кнопкой AC/DC можете выбрать постоянное или переменное напряжение. Подсоедините щупы к измерительной цепи  и считайте показания на экране дисплея.

  - Измерение сопротивления.

Внимание ! Перед проведением измерения убедитесь в отсутствии напряжения в измеряемой цепи. Необходимо также разрядить имеющиеся емкости в цепи.

Поставить переключатель в положение «Ω». Подсоедините щупы к измерительной цепи  и считайте показания на экране дисплея.

2.3	Измерение силы тока

Поставить переключатель в положение «mA», или, по желанию, в положение «μA». Кнопкой AC/DC можете выбрать постоянный или переменный ток. Подсоедините щупы к измерительной цепи  и считайте показания на экране дисплея.

2.4	Измерение проводимости

Внимание ! Перед проведением измерения убедитесь в отсутствии напряжения в измеряемой цепи. Необходимо также разрядить имеющиеся емкости в цепи.

Поставить переключатель в положение «Ω►| •)))))‌‌».Удерживать кнопку «2nde AC/DC до появления знака сигнала. Подсоедините щупы к измерительной цепи. Сигнал зазвучит в том случае, если цепь замкнется.

2.5	Тест диодов

Внимание ! Перед проведением измерения убедитесь в отсутствии напряжения в измеряемой цепи. Необходимо также разрядить имеющиеся емкости в цепи.

Поставить переключатель в положение «Ω►| •)))))‌‌».Удерживать кнопку «2nde AC/DC до появления знака сигнала. Подсоедините щупы к диоду.