Утвержден

5К2.844.144-01 РЭ-ЛУ

Госреестр № _________

Генератор влажного газа эталонный

РОДНИК-4М

Руководство по эксплуатации

5К2.844.144-01 РЭ

2019г.

Содержание

1 Описание и работа генератора	4

1.1 Назначение	4

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Комплектность	7

1.4 Устройство и работа генератора	8

1.5 Описание и работа пневмогидравлической системы генератора	9

1.6 Описание электрической принципиальной схемы генератора	15

1.7 Описание конструкции генератора	15

1.8 Маркировка	17

1.9 Консервация и упаковка	17

2 Подготовка и использование генератора по назначению	18

2.1 Меры безопасности	18

2.2 Общие указания	18

2.3 Подготовка генератора к работе и порядок работы	20

3 Техническое обслуживание	26

3.1 Обслуживание насытителя	26

3.2 Обслуживание термостата	26

3.3 Обслуживание осушителя	26

3.4 Проверка герметичности пневмогидравлической системы генератора	26

3.5 Промывка насытителя	28

4 Текущий ремонт генератора	29

5 Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций	31

6 Консервация	32

7 Свидетельство об упаковывании	32

8 Свидетельство о приемке	33

9 Сведения о поверке (калибровке)	33

Приложение А	34

Приложение В	50

Приложение Г	51

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией и принципом действия генератора влажного газа эталонного РОДНИК-4М исп. 1 ТУ 4215-057-14464306-2011 (далее — генератор), изучения правил и порядка его эксплуатации, а также содержит сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик.

К эксплуатации генератора могут быть допущены специалисты с квалификацией не ниже техника-лаборанта, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности при работе с электроприборами, питающимися от электрической сети переменного тока с напряжением 220 В и приборами, находящимися под повышенным давлением газа.

Генератор представляет собой лабораторное, стационарное, непрерывно действующее динамическое устройство для получения парогазовой смеси с заданными значениями характеристик влажности

Генератор относится к рабочим эталонам первого разряда по
ГОСТ 8.547-2009.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды генератор имеет исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

По эксплуатационной законченности генератор относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

По защищенности от воздействия окружающей среды генератор имеет степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-2015.

Генератор не является источником вредных излучений и выбросов и не наносит вреда природной среде и генетическому фонду человека.

Пример обозначения генератора при заказе и в документации другой продукции, где он может быть применен:

«Генератор влажного газа эталонный РОДНИК-4М исп.1 
ТУ 4215-057-14464306-2011».

В генераторе использованы изобретения по авторскому свидетельству
№ 4534724 от 23 апреля 1975 г. и патент России № 2008704 приоритет от 28 мая 1991 г.

Формулы, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации и таблицы приложения А дают возможность рассчитать относительную влажность, объемную долю влаги (далее — ОДВ) парогазовой смеси (далее — ПГС) и точку росы.

# 1 Описание и работа генератора

## 1.1 Назначение

1.1.1  Генератор влажного газа эталонный РОДНИК-4М исп.1 
5К2.844.144-01 (далее генератор) предназначен для градуировки и поверки гигрометров погружного и проточного типов на предприятиях, эксплуатирующих гигрометры, в лабораториях метрологических служб. Кроме того, генератор может использоваться при исследовательских работах.

Генератор предназначен для применения при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха плюс (205) С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- электрическое питание от сети переменного тока с напряжением (22022) В и частотой (501) Гц;

- пневматическое питание от баллона или иного источника сжатого газа (азот ГОСТ 9293-74, воздух ГОСТ 24484-80, аргон ГОСТ 10157-79, гелий газообразный ТУ 51-940-80, неон технический ТУ 6-21-4-76) с избыточным давлением от 0,3 до 1 МПа и содержанием механических примесей (пыль, сажа, окалина, масла и т.п.) не более 2 мг/м3;

- отсутствие ударов, тряски и вибрации.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон воспроизводимой генератором относительной влажности ПГС от 7 до 98 % при температуре от плюс 6 до плюс 80С.

1.2.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности генератора при воспроизведении относительной влажности ПГС, од,:

 0,5% при температуре от более плюс 15 С до плюс 25 С;

 1,0% при температуре от плюс 6С до плюс 15С и от более плюс 25 С до плюс 80 С.

1.2.3 Диапазон воспроизводимой генератором ОДВ от 650 до 460000 млн-1.

1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности генератора при воспроизведении ОДВ ПГС, од, - 1,5.

Примечания

1 Указанные наименьшие значения температуры и ОДВ получаемой ПГС обеспечиваются при условии подачи в генератор охлаждающей жидкости.

2 Наибольшее значение ОДВ получаемой ПГС обеспечивается наибольшим значением температуры термостатирования пневмогидравлической системы генератора.

3 Наименьшие значения относительной влажности и ОДВ получаемой ПГС обеспечиваются возможностью задания и измерения избыточного давления (далее давления) газа в насытителе 1,5 МПа.

4 При ОДВ 460000 млн-1 давление ПГС на выходе генератора устанавливают не более 2,0 кПа.

1.2.5 Генератор обеспечивает получение осушенного газа с ОДВ не более 0,5 млн-1 при расходе газа до 1,0 л/мин и давлении газа на выходе генератора до 
1,5 МПа.

1.2.6 Расход ПГС на выходе генератора (штуцер «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ») от 0,1 до 1,5 л/мин при избыточном давлении
от 1 кПа до 1,5 МПа в зависимости от воспроизводимой ОДВ и температуры.

1.2.7 Расход ПГС через рабочую камеру генератора от 0,1 до 1,0 л/мин в зависимости от воспроизводимой относительной влажности ПГС и температуры.

1.2.8 Диапазон задания температуры термостатирования пневмогидравлической системы от плюс 6 до плюс 80С. Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания температуры, Т3, 0,1С.

1.2.9 Пределы допускаемых колебаний температуры пневмогидравлической системы в диапазоне от плюс 6 до плюс 80С, Т1, 0,1С.

1.2.10 Температура в рабочей камере генератора отличается от температуры насытителя не более чем на 0,1С.

1.2.11 Диапазон измерения текущей температуры пневмогидравлической системы от плюс 7 до плюс 80С с выводом ее значения на цифровое табло.

1.2.12 Пределы допускаемой абсолютной погрешности генератора при измерении температуры пневмогидравлической системы, Т2, 0,1 ºС.

1.2.13 Пределы допускаемого изменения влажности ПГС в течение 8 ч равны двум пределам допускаемой погрешности генератора.

1.2.14 Изоляция электрической цепи питания генератора относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 750 В практически синусоидальной формы с частотой 50 Гц при относительной влажности воздуха не более 80% и температуре не выше плюс 25 С.

1.2.15 Электрическое сопротивление изоляции между цепью питания и корпусом генератора не менее 1,0 МОм при относительной влажности окружающего воздуха не выше 80% и температуре не выше плюс 25 С.

1.2.16 Пневмогидравлическая система генератора герметична при давлении 1,5 МПа.

1.2.17 Время установления заданной температуры термостатирования пневмогидравлической системы генератора при изменении ее от плюс 20 до плюс 80 С и от плюс 80 до плюс 20 С не более 3 ч.

1.2.18 Предел Т0,95 допускаемого времени установления воспроизводимой ОДВ на выходе генератора при постоянной температуре пневмогидравлической системы 30 мин.

1.2.19 Предел Т0,95 допускаемого времени установления задаваемой относительной влажности ПГС в рабочей камере при температуре пневмогидравлической системы плюс (201) С 30 мин.

1.2.20 Генератор в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 С, относительной влажности (95 ± 3) при температуре 35 С и транспортной тряски по группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2.21 Средняя наработка на отказ То генератора не менее 10000 ч.

Критерием отказа генератора является несоответствие погрешности генератора характеристикам 1.2.2 и 1.2.4.

1.2.22 Средний срок службы генератора не менее 8 лет.

Критерием предельного состояния генератора является невозможность восстановления его работоспособности при проведении ремонтных работ и (или) экономическая нецелесообразность восстановления.

1.2.23 Метрологические характеристики генератора обеспечиваются при расходе получаемой ПГС от 0,1 по 1 л/мин.

1.2.24 В случае термостатирования пневмогидравлической системы при температурах ниже температуры окружающего воздуха в генератор подают охлаждающую жидкость. Температура термостатирования в этом случае должна устанавливаться не менее чем на 2 С выше температуры охлаждающей жидкости.

Примечание – В качестве охлаждающей жидкости рекомендуется использовать холодную воду водопроводной сети.

1.2.25 Мощность, потребляемая генератором, не более 1,2 кВ·а.

1.2.26 Масса генератора (без термостатирующей жидкости, комплекта запасных частей и самостоятельных комплектующих изделий, не встраиваемых в генератор при его работе) не более 40 кг.

1.2.27 Габаритные размеры генератора не более 600600500 мм

Примечание — Таблицы пределов допускаемых абсолютной и относительной погрешностей генератора для конкретных условий работы и формулы расчетов приведены в приложении Б.

## 1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки генератора приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 5К2.844.144-01 | Генератор влажного газа РОДНИК-4М | 1 шт. |
| 5К2.844.144-01 РЭ | «Генератор влажного газа РОДНИК-4М» Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| МИ 2948-2005 с изменением №1 | «ГСИ. Генераторы влажного газа динамические» Методика поверки | 1 экз. |
| 5К4.079.070 | Комплект схем (на CD-диске) | 1 компл |
|  | Комплект принадлежностей и эксплуатационных документов преобразователей давления ПДЭ | 2 компл |
|  | Комплект принадлежностей и эксплуатационных документов термометра ТЦЭ | 1 компл |
| - | Комплект эксплуатационных документов терморегулятора ТЕРМОДАТ | 1 компл |
| Комплект запасных частей 5К4.070.160 |  |  |
| 5К8.390.007 | Ремень приводной | 3 шт. |
| 5К8.684.433 | Прокладка | 6 шт. |
| 5К8.684.433-01 | Прокладка | 2 шт. |
| 5К8.684.466 | Кольцо уплотнительное | 2 шт. |
| Н5К8.683.622-14 | Прокладка | 2 шт. |
| Н5К8.684.346-13 | Кольцо 009-012-19-2-6 ГОСТ 9833-73 | 4 шт. |
| — | Вставка плавкая ВП1-1-5А АГО.481.303 ТУ | 4 шт. |
| — | Материал фильтрующий ФПП-Д ТУ 95.404-90 | 1 дм2 |
| Комплект принадлежностей 5К4.072.078-01 |  |  |
| — | Рабочая камера №2 | 1 шт. |
| — | Рабочая камера №3 | 1 шт. |
| Комплект монтажных частей 5К4.075.083 |  |  |
| 5К6.452.296-20 | Трубка длиной 1000 мм | 4 шт. |
| 5К6.644.022 | Кабель СЕТЬ | 1 шт. |

Примечание

Составные части комплекта принадлежностей допускается заменять аналогичными, обеспечивающими те же технические характеристики.

## 1.4 Устройство и работа генератора

1.4.1 Принцип действия генератора заключается в насыщении газа  влагой при повышенном давлении и стабильной температуре с последующим изотермическим понижением давления до рабочего давления поверяемого гигрометра (метод двух давлений). Этот принцип основан на том, что давление насыщенного водяного пара в диапазоне выбранных давлений газа в насытителе зависит практически только от температуры.

Относительная влажность газа в насытителе при любом давлении и температуре обеспечивается равной 100 %, а ОДВ определяется температурой насытителя и давлением газа в нем. При выходе из насытителя объем газа увеличивается пропорционально понижению давления. Относительная влажность в той же мере уменьшается, а ОДВ остается неизменной и равной значению в насытителе.

Таким образом, чем выше давление газа в насытителе, тем ниже относительная влажность и ОДВ ПГС в рабочей камере и на выходе из генератора.

При работе генератора получают ПГС с относительной влажностью в диапазоне от 7 до 98 % при температуре от 7 до 80С и с ОДВ в диапазоне от 650 до 460000 млн-1.

1.4.2 Расчет относительной влажности ПГС , %, в этом случае производят по формуле:

ϕ=Рk⋅zнPн⋅zк⋅100,					(1)

где	Рк — абсолютное давление газа в рабочей камере, кПа (кгс/см2);

Рн — абсолютное давление газа в насытителе, кПа;

zk, zн — коэффициенты, обусловленные отклонением свойств реального газа от свойств идеального газа, соответственно, в рабочей камере и в насытителе;

100 — коэффициент, %.

Примечания

1 Перевод давления из различных систем единиц в систему СИ приведен в приложении В.

2 Значения коэффициента z для разных условий (абсолютное давление Р и температура Т газа в насытителе) приведены в приложении Г.

1.4.3 Расчет ОДВ ПГС, В, млн-1 производят по формуле:

В=Р0⋅Внt⋅zНРн⋅zО					(2)

где	Р0 = 101,325 кПа

Внt — табличное значение ОДВ в состоянии насыщения для температуры термостатирования насытителя, млн-1;

z0 — коэффициент, обусловленный отклонением свойств реального газа от свойств идеального газа для атмосферного давления 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

## 1.5 Описание и работа пневмогидравлической системы генератора

1.5.1 Схема пневмогидравлической системы генератора изображена на чертеже 5К2.844.144-01 Х3

При работе генератора газ от источника сжатого газа поступает соответственно на штуцер генератора «ВХОД ГАЗА 1» под стабилизируемым давлением от 0,005 до 1,5 МПа (в зависимости от воспроизводимой влажности), проходит насытитель «НС», вентиль «В1», переменный дроссель «ДР 1» (влажный газ) и поступает к штуцеру «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ» или через вентиль «В3» (отсекатель камеры) в рабочую камеру «К» с первичными преобразователями влажности поверяемого гигрометра. Далее через конденсатоотводчик «ВО» и ротаметр «Р» газ выходит в дренажную линию через штуцер «ВЫХОД ГАЗА».

В случае необходимости получения на выходе генератора или в рабочей камере осушенного газа, газ от источника сжатого газа поступает на штуцер «ВХОД ГАЗА 2», проходит через осушитель ОС, вентиль «В4» и дроссель «ДР 1».

1.5.2 В комплекте генератора отсутствуют стабилизаторы (редукторы) давления газа.

Для стабилизации давления при эксплуатации генератора в диапазоне от 0,15 до 1,5 МПа рекомендуется использовать серийный СДГ-100М 5К0.256.008 ТУ. Указанный редуктор обеспечивает получение в генераторе ПГС с достаточной стабильностью.

1.5.3. Насытитель предназначен для насыщения влагой потока газа в режиме работы 1. Устройство насытителя приведено на рисунке 1.

1 – Уплотнительное кольцо; 2 – фильтр (стеклянная насадка);

3 – внутренний цилиндр; 4 – внешний цилиндр; 5 – штуцер для залива и слива воды;

6 – штуцер выхода газа; 7 – штуцер для подключения манометра;

8 – фильтр (ткань Петрянова); 9 – брызгоотделитель;

10 – штуцер входа газа, 11- термометр ПТСВ

Рисунок 1 - Насытитель

Насытитель представляет собой сосуд из нержавеющей стали в виде двух  совмещенных и сообщающихся посредством распылителя коаксиальных цилиндров (внутреннего 3 и внешнего 4), заполненных водой до определенного уровня. Распылитель выполнен в виде цилиндра с радиальными отверстиями диаметром 0,7 мм, расположенными равномерно по диаметру внутреннего цилиндра в нижней его части. Распылитель служит для дробления потока газа на отдельные пузырьки диаметром 1-2 мм.

Рабочий газ через штуцер 10 и внутренний цилиндр 3 поступает в распылитель, барботирует через столб воды, проходит фильтры 2 и 8 и выходит через штуцер 6. При барботировании газ увлажняется до насыщения (до относительной влажности 100 %).

Фильтры 2 и 8 и брызгоотделитель 9 служат для улавливания и отделения капель воды от потока газа. Кроме того, фильтры являются дополнительными увлажнителями газа с большой активной поверхностью.

Боковой штуцер 7 на крышке насытителя предназначен для подключения преобразователя давления. Штуцер 5 на дне насытителя предназначен для залива и слива воды.

Объем насытителя, заполняемый водой, обеспечивает непрерывную работу генератора в течение 8 ч при максимальном расходе ПГС 1 л/мин.

В таблице 1.2 приведены результаты расчета количества воды для различных режимов работы генератора с учетом коэффициента запаса =1,5 в течение 8 ч. По данным таблицы 2 конструкция насытителя рассчитана на 100 г  воды.

Таблица 1.2

| Температура насытителя, С | Влажность насыщения, г/м3 | Масса воды (г) при расходе ПГС (л/мин) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
| 20 | 17,30 | 2,60 | 6,50 | 9,75 | 13,00 | 20,00 |
| 40 | 51,15 | 7,68 | 19,20 | 28,80 | 38,40 | 57,60 |
| 60 | 130,20 | 19,54 | 48,85 | 73,28 | 97,70 | 146,60 |
| 80 | 293,4 | 44,0 |  |  |  |  |

В таблице 1.3 приведены результаты расчета времени непрерывной работы генератора при получении ПГС с относительной влажностью 100 % при условии, что в насытителе 100 г воды.

Таблица 1.3

| Температура насытителя, С | Время непрерывной работы генератора (ч) при расходе ПГС (л/мин) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
| 20 | 320,0 | 128,0 | 85,0 | 64,0 | 42,0 |
| 40 | 108,0 | 43,0 | 29,0 | 21,5 | 14,5 |
| 60 | 43,0 | 17,0 | 11,0 | 8,5 | 5,6 |
| 80 | 19,0 | 7,6 | 5,0 | 4,0 | 2,5 |

В конструкции насытителя применено байонетное соединение крышки с кожухом. Настоящая конструкция обеспечивает быстроту разборки насытителя и уменьшение его массы.

При барботировании газа высота столба воды с пузырьками газа в зазоре между цилиндрами увеличивается, а удельная площадь теплообмена возрастает.

Наиболее трудный режим работы генератора — термостатирование его газовой системы при 80 С. При этой температуре происходит интенсивное испарение воды (0,2934 г воды на каждый литр насыщаемого газа) с соответствующим понижением температуры ПГС. Для исключения понижения температуры ПГС рекомендуется устанавливать расход газа через насытитель до 
0,4 л/мин. При этом расходе испарение воды и, соответственно, понижение температуры незначительно.

1.5.4 Давление газа в насытителе НС измеряется эталонными преобразователями давления ПДЭ с наибольшими значениями диапазона измерений 25 и 0,6 кгс/см2 (2,5 и 0,6 МПа) и с пределами допускаемой приведенной погрешности 0,03 %.

Преобразователи давления подключают к насытителю с помощью переключателя потока ПП.

1.5.5 Понижение давления газа при переходе от насытителя к рабочей камере в изотермическом режиме осуществляется игольчатым дросселем с улучшенным теплообменом. Во время дросселирования газ охлаждается. Чтобы уменьшить охлаждение иглы и сопла дросселя, сопло вынесено во входной штуцер дросселя, чем обеспечивается улучшенный теплоотвод от термостатирующей жидкости, в которую он погружен.

1.5.6 Конструкции рабочих камер генератора предусматривают установку преобразователей гигрометров относительной влажности различных типов.

1.5.7 Вентили В1 и В2 служат для подключения к выходной коммуникации соответственно насытителя НС или осушителя ОС.Вентиль В3 служит для отключения рабочей камеры от пневмогидравлической системы генератора при подаче ПГС через штуцер «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ».

1.5.8 Конденсатоотводчик, приведенный на рисунке 2, предназначен для отделения конденсата от ПГС, выходящей из рабочей камеры генератора при температуре термостатирования насытителя выше температуры окружающего воздуха. Отделение конденсата предотвращает заполнение водой выходной коммуникации.

Конструктивно конденсатоотводчик выполнен в виде змеевика 7, находящегося в герметичной рубашке 5, служащей для подвода и отвода охлаждающей воды через штуцеры 4 (вход) и 3 (выход) соответственно.

ПГС через штуцер 2 проходит в стакан для сбора конденсата 6 через змеевик. На холодной стенке змеевика влага конденсируется и стекает в стакан, объем которого равен объему воды, заливаемой в насытитель. Через штуцер 1 ПГС выходит из конденсатоотводчика. Для слива конденсата стакан отворачивается.

Для предотвращения попадания конденсата в рабочую камеру из выходных коммуникаций между рабочей камерой и конденсатоотводчиком установлен каплеуловитель (отстойник).

1.5.9 Насытитель НС, дроссель ДР1, вентили В1, В3 и камера К размещены в ванне термостата. Ванна заполняется теплоносителем до определенного уровня. В качестве теплоносителя обычно применяют воду.

Перемешивание термостатирующей жидкости в ванне термостата осуществляется с помощью смесителя. На валу смесителя укреплены две крыльчатки, а вал, в свою очередь, установлен в полый цилиндр таким образом, что верхняя крыльчатка находится в цилиндре примерно на 1/3 высоты от верхнего его среза, а вторая на 10-20 мм ниже нижнего среза цилиндра, то есть вне его. При вращении вала верхняя крыльчатка направляет поток жидкости вниз, засасывая ее через окна, прорезанные в верхней части цилиндра. Нижняя крыльчатка направляет поток жидкости в стороны. Эффективное перемешивание позволяет получить однородное температурное поле в ванне термостата по всему объему.

С наружной стороны цилиндра смесителя расположен трубчатый змеевик холодильника (теплообменника). В этот змеевик подается холодная вода водопроводной сети для понижения температуры термостатирования и более устойчивой ее стабилизации при регулируемом нагреве и изменении температуры окружающего воздуха.

1 – штуцер выхода ПГС; 2 – штуцер ввода ПГС;

3 – штуцер выхода охлажденной воды;

4 – штуцер ввода охлажденной воды;

5 – рубашка; 6 – стакан для сбора конденсата; 7 – змеевик

Рисунок 2 — Конденсатоотводчик

1.5.11 Для измерения температуры насытителя и рабочей камеры применены эталонные термометры сопротивления платиновые вибропрочные, соединенные по 4-х проводной схеме с эталонным цифровым термометром ТЦЭ, ПТСВ-2-1 с диапазонами измерений от 0 до 100 С. Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометров 0,0,005С.

1.5.11 Осушитель ОС представляет собой сосуд из нержавеющей стали, заполненный поочередно слоями стекловолокна и сухой пятиокиси фосфора. На входе и выходе осушителя уложены слои стекловолокна толщиной 5-10 мм.

Вентиль В2 предназначен для отсекания осушителя от пневмогидравлической системы генератора при подаче к потребителю влажного газа, дроссель ДР2 предназначен для регулирования расхода газа, проходящего через осушитель.

1.5.12 Терморегулятор предназначен для управления работой нагревателя, задания и поддержания необходимой температуры термостатирования и индикации текущего значения температуры термостата.

На верхнем табло терморегулятора отображается текущая температура теплоносителя, а на нижнем – заданная температура (уставка).

## 1.6 Описание электрической принципиальной схемы генератора

1.6.1 Электрическая схема генератора изображена на чертеже 
5К2.844.144-01 Э3 и включает в себя электродвигатель мешалки М, предохранители, разъемы, выключатель питания СЕТЬ и встроенный терморегулятор-термометр ТЕРМОДАТ, управляющий нагревателем термостата Е1 через симистор VS1, встроенный цифровой термометр ТЦЭ с платиновыми термометрами Rt1, Rt2

## 1.7 Описание конструкции генератора

1.7.1 Общий вид генератора приведен на рисунке 3. Генератор состоит из корпуса 1, кожуха 3 и панели 2, шарнирно закрепленной на корпусе. Под кожухом установлены терморегулятор и преобразователи давления ПДЭ 5 и 6, термометр цифровой ТЦЭ. На лицевой стороне кожуха установлены: пневмопереключатель 8, индикатор расхода газа 9, штуцер «ВЫХОД ГАЗА» 10.

1.7.2 Остальные узлы пневмогидравлической системы генератора смонтированы на панели.

На панель выведены ручки управления пневмогидравлической системы и штуцеры «ВХОД ГАЗА 1», «ВХОД ГАЗА 1», «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ»,

«К ГИГРОМЕТРУ»,«ЗАЛИВ, СЛИВ ВОДЫ» насытителя и гнезда для установки преобразователей давления ПДЭ.

Все ручки и штуцеры имеют условное обозначение согласно принципиальной пневмогидравлической схеме, приведенной на лицевой поверхности панели.

На нижней поверхности панели установлены: электродвигатель, предназначенный для привода крыльчаток смесителя, рабочая камера, насытитель, вентили, дроссель, осушитель. Сзади на панели под кожухом установлен конденсатоотводчик (влагоотделитель).

## 1.8 Маркировка

1.8.1 На генераторе должна быть укреплена фирменная планка, на которой должно быть нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение генератора;

- степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015;

- обозначение настоящих технических условий;

- заводской номер генератора;

- год выпуска;

- обозначения погрешностей и их пределы;

- категория исполнения УХЛ 4.

1.8.2 На кожухе генератора должен быть нанесен знак утверждения типа и надпись «РОДНИК-4М».

1.8.3 Маркировка на транспортной таре генератора содержит манипуляционные знаки ВЕРХ, ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО, БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ, основные, дополнительные и информационные надписи, а также информацию об упакованном изделии по ГОСТ 14192-96.

## 1.9 Консервация и упаковка

1.9.1 Генератор подвергнут консервации согласно требованиям 
ГОСТ 9.014-78 для группы изделий III-I по варианту временной противокоррозионной защиты изделий В3-15.

1.9.2 Упаковка генератора соответствует варианту ВУ-5 без применения УМ-1 по ГОСТ 9.014-78.

1.9.3 Генератор, эксплуатационная документация, комплекты монтажных и запасных частей размещены в ящике типа II-I ГОСТ 2991-85 с габаритными размерами не более 650х560х740 мм и массой брутто не более 60 кг.

Под крышку ящика уложен упаковочный лист.

# 2 Подготовка и использование генератора по назначению

## 2.1 Меры безопасности

2.1.1 При вводе в эксплуатацию и обслуживании генератора необходимо соблюдать требования безопасности, установленные для работ с электроприборами и приборами, находящимися под повышенным давлением газа.

2.1.2 Запрещается включать генератор без подключения к нему заземляющего провода.

2.1.3 Запрещается подключать генератор к электрической сети с напряжением более 242 В.

2.1.4 При ремонте и проверке генератора на герметичность сетевой кабель должен быть отключен от электрической сети.

2.1.5 Перед включением генератора необходимо убедиться в наличии воды в ванне термостата.

2.1.6 Запрещается подавать на вход генератора газ под давлением более 1,5 МПа (15,0 кгс/см2).

2.1.7 В рабочую камеру не должен подаваться газ под давлением более 50 кПа (0,5 кгс/см2), а в насытитель — более 1,5 МПа (10 кгс/см2).

2.1.8 Запрещается использовать в качестве рабочих взрывоопасные газы и кислород.

2.1.9 Запрещается заливать воду в насытитель без предварительного слива оставшейся воды из насытителя и конденсата из конденсатоотводчика.

2.1.10 По способу защиты человека от поражений электрическим током генератор относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.11 Запрещается заменять плавкие вставки другими, рассчитанными на большую силу тока, или закорачивать их.

## 2.2 Общие указания

2.2.1 Допускается производить поверку гигрометров, первичные преобразователи которых выделяют небольшое количество тепла, но при этом рядом с чувствительным элементом первичного преобразователя в рабочую камеру должен устанавливаться термометр с ценой деления не более 0,1 С.

Расчет ОДВ ПГС в этом случае производите по формуле (2), а расчет относительной влажности, , %, — по формуле:

ϕ=ВН1⋅РК⋅zНВН2⋅Рн⋅zк⋅100				(9)

где	ВН1, ВН2 – табличные значения характеристики насыщенного водяного пара соответственно для температуры в насытителе и в рабочей камере около первичного преобразователя поверяемого гигрометра

РК – абсолютное давление во рабочей камере, Па (кгс/см2);

Рн – абсолютное давление в насытителе, Па (кгс/см2).

2.2.4 При подключении к пневмогидравлической системе генератора преобразователя давления с меньшим верхним пределом измерения предварительно убедитесь в том, что давление в насытителе меньше верхнего предела измерения подключаемого преобразователя.

2.2.5 В генераторе не предусмотрена возможность измерения давления рабочего газа в режиме получения осушенной ПГС. Давление на выходе к внешнему гигрометру измеряйте внешним манометром.

В режиме получения осушенной ПГС расход через рабочую камеру регулируйте дросселем ДР2 при полностью открытом вентиле В2 и контролируйте по ротаметру Р.

2.2.6 Не устанавливайте расход ПГС на выходе генератора более 1 л/мин. В случае превышения указанного расхода вода из насытителя может попасть в коммуникации и рабочую камеру и действительная влажность ПГС при этом будет отличаться от расчетной.

2.2.7 При увеличении давления рабочего газа в насытителе следите по ротаметру за изменением расхода ПГС на выходе генератора и корректируйте расход при помощи дросселя «ДР1» влажного газа.

2.2.8 Не допускайте полное перекрытие дросселя «ДР1» влажного газа при наличии давления рабочего газа на выходе в генератор за исключением случаев включения и выключения генератора. При этом необходимо внимательно следить за изменением давления (по подключенному преобразователю давления) и установкой требуемого расхода ПГС (по ротаметру).

2.2.9 Отсчет показаний термометров производите по термометру цифровому ТЦЭ.

2.2.10 После работы генератора при температуре термостатирования выше температуры окружающего воздуха, продуйте рабочую камеру сухим газом в течение не менее 15 мин.

2.2.11 Периодичность заполнения насытителя водой определяет оператор с учетом температуры термостатирования насытителя, расхода газа через него и суммарного времени непрерывной работы генератора с использованием табличных данных по влажности насыщения (см. таблицы. 2 и 3, приложение А).

2.2.12 При заполнении насытителя водой предварительно слейте остатки воды из насытителя и конденсат из конденсатоотводчика.

2.2.13 Для обеспечения метрологических характеристик контролируйте и поддерживайте требуемый уровень воды в термостате генератора.

2.2.14 Для сокращения времени выхода генератора на установившийся режим при работе на повышенной температуре (50÷80 С) термостат генератора допускается заполнять горячей водой с температурой соответствующей рабочей.

2.2.15 С целью расширения диапазона воспроизводимой ОДВ в сторону малых значений и повышения оперативности допускается смешивать увлажненный газа с осушенным. С этой целью газ от источника сжатого газа подают одновременно на штуцеры «ВХОД ГАЗА 1» и «ВХОД ГАЗА 2», а регулировку влажности смешенного потока ведут с помощью дросселей «ДР1» и «ДР2». Контроль влажности при этом ведут гигрометром, не входящим в комплект поставки.

## 2.3 Подготовка генератора к работе и порядок работы

2.3.1 Произведите тщательный осмотр генератора перед включением его в работу, убедитесь в отсутствии повреждений после транспортировки и распаковки.

2.3.2 Произведите подготовку генератора к работе при первичном включении в следующем порядке:

—  проверьте герметичность, как указано в 3.6;

— присоедините к клемме «ЗЕМЛЯ» заземляющий провод сечением не менее 2,5 мм2, откиньте крышку и залейте чистую воду в ванну термостата до уровня, указанного планкой на боковой поверхности ванны. Контроль уровня воды производите визуально или с помощью стеклянной трубки. Для сокращения времени прогрева генератора при температуре термостатирования выше температуры окружающего воздуха  допускается заполнять ванну горячей водой;

— переведите ручку переключателя потоков «ПП» в положение, соответствующее подключению к пневмогидравлической системе требуемого эталонного преобразователя давления «ПДЭ-1» или «ПДЭ-2». Давление рабочего газа в насытителе в зависимости от задаваемой влажности определите по таблицам, приведенным в приложении Б. Кроме того, давление рабочего газа в насытителе для получения требуемой влажности можно определить из формул (1), (2) и (3).

— залейте дистиллированную воду в насытитель, в следующем порядке:

1) откройте вентиль «В1» и дроссель расхода влажного газа (ДР1) и снимите заглушку со штуцера «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ»;

2) налейте в чистый стакан 100 мл дистиллированной воды;

3) подсоедините воронку к штуцеру «ЗАЛИВ И СЛИВ ВОДЫ» с помощью чистого гибкого шланга;

4) вылейте воду из стакана в воронку и выждите пока она стечет в насытитель;

5) закройте дроссель «ДР1» влажного газа и наверните заглушку на штуцер «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ».

— в случае, когда вода добавляется в насытитель после работы генератора, предварительно удалите из насытителя остатки воды или убедитесь в ее отсутствии. Для этого:

1) закройте вентиль «В1»;

2) подсоедините к штуцеру «ЗАЛИВ И СЛИВ ВОДЫ» гибкий шланг, второй конец которого опустите в стакан;

3) подайте плавно газ в насытитель через штуцер «ВХОД ГАЗА 1» и наблюдайте за вытеснением воды в стакан (подачу и отключение рабочего газа произведите несколько раз до тех пор, пока поступление воды в стакан не прекратится);

4) произведите слив конденсата из конденсатоотводчика по методике, изложенной в 2.3.10;

- подсоедините сетевой кабель к сетевому разъему генератора;

- соедините вход змеевика для охлаждающей жидкости гибким резиновым шлангом с источником охлаждающей жидкости (холодной воды), а выход – с дренажной системой. Если температура термостатирования выше температуры окружающего воздуха и парогазовая смесь подается в рабочую камеру, источник охлаждающей жидкости (холодной воды) и дренажную систему соедините со штуцерами конденсатоотводчика, причем вход жидкости к нижнему штуцеру, а дренажную систему — к верхнему;

- соедините штуцер «ВХОД ГАЗА 1» или штуцер «ВХОД ГАЗА 2» (при работе генератора в режиме подачи сухого газа) с источником сжатого газа.

Примечания

1 Трубки подводящих коммуникаций должны выдерживать давление сжатого газа 15 МПа  (150 кгс/см2), а соединения должны быть герметичными. Трубки должны быть промыты четыреххлористым углеродом и продуты сухим азотом (воздухом).

2 Гигрометр и преобразователи влажности подготовьте к работе в соответствии с их технической документацией.

— присоедините поверяемый проточный гигрометр к штуцеру 
«К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ» или вставьте погружные преобразователи влажности в гнезда рабочей камеры, свободные гнезда (если они имеется) герметично заглушите заглушками из комплекта принадлежностей 5К4.072.078-01;

— закройте вентили «В1», «В2», а также дроссель «ДР1» влажного газа. Если парогазовая смесь подается к внешнему гигрометру, закройте вентиль В3;

— снимите заглушку со штуцера «ВЫХОД ГАЗА»;

— заглушите штуцер «ЗАЛИВ И СЛИВ ВОДЫ».

2.3.3 Включение генератора в работу для получения ПГС с заданной влажностью произведите в следующем порядке:

— подайте охлаждающую жидкость в змеевик термостата (если требуемая температура термостатирования ниже температуры окружающего воздуха или равна ей);

— подключите вилку сетевого кабеля к сети 220В;

— включите генератор нажатием на кнопку «СЕТЬ»;

— задайте требуемую температуру термостатирования в соответствии с руководством пользователя терморегулятора;

— откройте вентиль на выходе источника сжатого газа и стабилизатором давления установите требуемое давление рабочего газа в насытителе;

— установите требуемый расход ПГС через рабочую камеру открыв вентиль «В1» и плавно открывая дроссель «ДР1» влажного газа. Расход ПГС через рабочую камеру контролируйте по ротаметру. При поверке внешнего гигрометра давление парогазовой смеси на входе в гигрометр и расход ПГС измеряйте с помощью внешних приборов.

Примечание — Перед подачей ПГС к внешнему гигрометру произведите расчет по формуле (2) и убедитесь, что в газовых коммуникациях, соединяющих генератор с гигрометром, не будет образовываться конденсат, то есть, точка росы получаемой ПГС не выше температуры соединительных коммуникаций. В противном случае коммуникации, подводящие ПГС к гигрометру, следует обогревать;

— определите температуру в насытителе после выхода генератора на режим (установившиеся температура термостата и давление рабочего газа) по эталонному термометру ТЦЭ;

— произведите отсчет показаний преобразователей давления «ПДЭ-1» и «ПДЭ-2» (избыточное давление рабочего газа в насытителе и в рабочей камере), термометра (температуру термостатирования насытителя).

— рассчитайте параметры получаемой ПГС в соответствии с формулами (2) и (3) после установления постоянных (неизменных) показаний поверяемых гигрометров.

2.3.4 Произведите изменение относительной влажности получаемой ПГС путем изменения давления рабочего газа в насытителе при постоянной температуре термостатирования.

2.3.5 Увеличение относительной влажности парогазовой смеси производите в следующем порядке:

— установите расход ПГС через рабочую камеру от 0,6 до 0,9 л/мин при помощи дросселя «ДР1» влажного газа для более быстрого понижения давления рабочего газа в насытителе;

— с помощью стабилизатора давления понижайте давление газа на входе в генератор и наблюдайте по подключенному эталонному преобразователю давления за изменением давления рабочего газа в насытителе;

— после понижения давления рабочего газа в насытителе до требуемого установите оптимальный расход газа через рабочую камеру.

2.3.6 Уменьшение относительной влажности производите ПГС в следующем порядке:

— давление рабочего газа в насытителе для задания требуемой влажности определите по таблицам, приведенным в приложении Б;

— подключите к пневмогидравлической системе генератора преобразователь давления «ПДЭ-1» с большим верхним пределом измерения переводом ручки переключателя потоков «ПП» в положение «ПДЭ-1»;

— установите расход ПГС через рабочую камеру от 0,2 до 0,5 л/мин;

— с помощью стабилизатора давления повышайте давление газа на входе генератора, наблюдайте по подключенному преобразователю давления ПДЭ за измерением давления рабочего газа в насытителе, пока оно не повысится до требуемого;

— установите оптимальный расход ПГС через рабочую камеру.

2.3.7 Производите изменение значения ОДВ получаемой ПГС как путем изменения давления рабочего газа в насытителе, так и одновременным изменением давления газа в насытителе и температуры термостатирования насытителя.

2.3.8 Получение осушенной ПГС осуществляйте в следующем порядке:

— соедините штуцер генератора «ВХОД ГАЗА 2» с источником сжатого газа и установите необходимую температуру. Откройте вентиль «В2» генератора и дросселем «ДР2» установите требуемый расход ПГС через рабочую камеру. При поверке внешнего гигрометра давление ПГС на входе в гигрометр и ее расход измеряйте с помощью внешних приборов.

2.3.9 Отключение генератора производите в следующей последовательности:

а) закройте вентиль на выходе источника сжатого газа;

б) закройте вентиль «В1», прикройте дроссель влажного газа «ДР1»;

в) снимите давление газа, подаваемого к штуцеру «ВХОД ГАЗА» при помощи стабилизатора давления;

г) плавно отворачивая гайку со штуцера «ВХОД ГАЗА» понизьте давление газа в насытителе;

д) переведите кнопку «СЕТЬ» в положение «ОТКЛ» и отключите кабель от сети;

е) перекройте вентиль подачи охлаждающей жидкости в термостат.

2.3.10 Производите слив конденсата из конденсатоотводчика одновременно с заполнением насытителя водой. Для этого отверните стакан от конденсатоотводчика, слейте конденсат и снова наверните стакан на конденсатоотводчик с усилием, достаточным для герметизации стакана.

2.3.11 После работы генератора при температуре термостатирования насытителя от более 25 до 80С для предотвращения выпадения конденсата в коммуникациях производите продувку пневматической схемы генератора сухим газом, в следующем порядке:

— выполните операции 2.3.9 (а-г);

— отсоедините подводящую коммуникацию от штуцера «ВХОД ГАЗА 1» и подсоедините ее к штуцеру «ВХОД ГАЗА 2»;

— откройте вентили «В1» и «В2» и подайте сухой газ в систему под небольшим давлением;

— дросселем расхода влажного газа «ДР1» установите расход через штуцер «ВХОД ГАЗА 1» 0,1-0,2 л/мин. Продуйте систему в течение не менее 10 мин;

— произведите операции 2.3.9 (д; е).

2.3.12 Для определения точки росы (, С) ПГС, находящейся при нормальном давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), по рассчитанному значению 
ОДВ ,В, млн-1, необходимо в таблицах приложения А найти наиболее близкое к рассчитанному значение влажности. Найденное значение ОДВ находится на пересечении строки, соответствующей целым градусам и графы, соответствующей десятым долям градуса температуры точки росы.

Примеры

Требуется определить точку росы ПГС с ОДВ 1080 млн-1 при абсолютном давлении 0,85 МПа.

Значение ОДВ умножаем на 8,5, получаем 9180 (млн-1). В таблице 1 находим наиболее близкое значение 9168 млн-1, которое находится на пересечении строки "+5" и графы "0,9". В соответствии с этим при ОДВ 
1080 млн-1 и абсолютном давлении ПГС 0,85 МПа  = 5,9 С.

При определении точки росы ПГС с применением таблиц приложения А по известному значению массовой доли влажности, выраженной в граммах на кубический метр, следует помнить, что в таблицах значения влажности насыщения приведены для температуры, указанной на пересечении строки, в которой находится значение влажности, с первой графой.

В таблице А1 приведены значения температуры точки росы над поверхностью воды (точка росы).

# 3 Техническое обслуживание

## 3.1 Обслуживание насытителя

Не реже чем через каждые 10 суток работы генератора необходимо заполнять насытитель водой, и сливать конденсат из конденсатоотводчика.

Периодичность заполнения насытителя водой может изменяться в зависимости от режима работы генератора. Чем выше температура, влажность, расход газа и продолжительность работы, тем чаще производится заполнение.

## 3.2 Обслуживание термостата

При работе с генератором следите за уровнем воды в ванне термостата и добавляйте ее, когда уровень отпустится на 20-25 мм ниже нижней плоскости панели термостата. Сливайте воду из ванны термостата при длительных перерывах в работе, это увеличит срок службы электронагревателя и предотвратит коррозию составных частей генератора.

## 3.3 Обслуживание осушителя

Через каждые 300 ч работы генератора, но не реже одного раза в 12 месяцев перезаполните осушитель ОС1.

Для этого:

— отсоедините осушитель от пневмогидравлической системы генератора;

— разберите осушитель;

— промойте патрон, гайки, сетки водой и высушите их в сушильном шкафу при температуре 90-100 С в течение 1 ч;

— заполните патрон попеременно слоями сухого стекловолокна и сухой пятиокиси фосфора (слой стекловолокна ГОСТ 10727-2015 примерно 20 мм, слой пятиокиси фосфора – 10 мм);

— соберите осушитель;

— проверьте осушитель на герметичность при давлении 1,5 МПа;

— подсоедините осушитель к пневмогидравлической системе генератора и закрепите его на панели.

## 3.4 Проверка герметичности пневмогидравлической системы генератора

3.4.1 Проверку герметичности пневмогидравлической системы генератора проводите через каждые 6 месяцев в следующем порядке:

— проверка герметичности пневмогидравлической системы генератора, исключая рабочую камеру;

— проверка герметичности рабочих камер;

— проверка герметичности осушителя.

3.4.2 Проверку герметичности пневмогидравлической системы генератора (исключая рабочую камеру) проводите следующим образом:

— гнезда рабочей камеры и штуцеры «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ», «ЗАЛИВ И СЛИВ ВОДЫ» заглушите заглушками.

— преобразователь давления ПДЭ-1 подключите к пневмогидравлической системе генератора с помощью переключателя потоков «ПП» (ручку переведите в положение «ПДЭ-1»).

—Вентили «В2», «В3» закройте, а дроссель влажного газа (ДР1) и вентиль «В1» откройте, штуцер ВХОД ГАЗА 1 через запорный вентиль соедините с источником сжатого газа. На вход генератора подайте газ под давлением (1,5±0,05) МПа [(15±0,5) кгс/см2] и закройте запорный вентиль на подводящей линии.

— произведите отсчет показаний ПДЭ-1 через 15 и 45 мин. Определите спад давления по ПДЭ-1 за 30 мин. Спад давления не должен быть более 0,0002 МПа (0,02 кгс/см2).

— для понижения давления в пневмогидравлической системе генератора после проверки его на герметичность закройте дроссель влажного газа (ДР1), плавно откройте вентиль «В1» и дросселем влажного газа ДР1 установите расход 0,5…1 л/мин.

3.4.3 Для проверки герметичности рабочей камеры ручку переключателя «ПП» переведите в положение «ПДЭ-2», штуцер «ВЫХОД ГАЗА» заглушите, дроссель «ДР2» влажного газа и вентиль «В2» откройте, вентиль «В3» закройте. Штуцер «ВХОД ГАЗА 2» соедините с источником сжатого газа и подайте газ под давлением 100 кПа. Плавно открывая вентиль «В3», наблюдайте за повышением давления в рабочей камере генератора по преобразователю давления ПДЭ-2 и при достижении давления 20 — 25 кПа (0,2 — 0,25 кгс/см2) закройте вентиль «В3». по преобразователю давления ПДЭ-2 определите спад давления в рабочей камере за 15 мин. Спад давления должен быть не более 2 кПа(0,02 кгс/см2).

3.4.4 Для проверки герметичности осушителя к штуцеру «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ» подсоедините манометр с пределом измерений 1,6 МПа (16 кгс/см2), дроссель ДР1 и вентиль В3 закройте. Вентиль (В4) РАСХОД сухого газа откройте. Штуцер ВХОД ГАЗА 3 через запорный вентиль соедините с источником сжатого газа. В систему подайте газ под давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2). По манометру, подключенному к штуцеру «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ», наблюдайте за повышением давления в осушителе и при достижении давления

1,5 — 1,6 МПа (15 — 16 кгс/см2) закройте запорный вентиль на линии, подводящей газ к генератору, и по манометру определите спад давления в осушителе за 15 мин.

Спад давления должен быть не более 5 кПа (0,05 кгс/см2).

## 3.5 Промывка насытителя

3.5.1 Промывку насытителя производить один раз в год следующим образом:

— отсоедините насытитель от пневмогидравлической системы и панели генератора;

— разберите насытитель;

— промойте этиловым спиртом или ацетоном цилиндры, штуцера, трубки и внутренние поверхности фланцев, брызгоотделитель, стеклянную насадку и просушите в сушильном шкафу при температуре от 80 до 100 0С;

— замените фильтрующий материал на свежий из комплекта ЗИП в фильтре, находящемся в брызгоотделителе;

— соберите насытитель;

— проверьте насытитель на герметичность при давлении 1,0 МПа .

Примечание — Набивка фильтра фильтрующим материалом должна быть слабой для уменьшения перепада давления на фильтре.

3.5.2 Для проверки насытителя на герметичность:

— заглушите центральный штуцер на крышке и боковой штуцер на дне насытителя герметичными заглушками;

— к боковому штуцеру на крышке насытителя присоедините манометр с наибольшим значением диапазона измерений 2,5 МПа (25 кгс/см2);

— соедините штуцер «ВХОД ГАЗА» (расположен на дне насытителя)через герметичный запорный вентиль с источником сжатого газа;

— опустите насытитель в емкость с водой;

— подайте в насытитель газ под давлением 1,5 МПа (15 кгс/см2) и закройте вентиль;

— убедитесь в герметичности насытителя по отсутствию пузырьков газа, выходящих из насытителя;

— установите насытитель на панель и подключите его к пневмогидравлической системе генератора.

3.6.3 Допускается замена в генераторе преобразователей давления и термометров на аналогичные, имеющие свидетельства о поверке.

# 4 Текущий ремонт генератора

4.1 Перечень вероятных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4

Таблица 4

| Наименование неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| ОДВ или относительная влажность ПГС изменяется случайным образом (при наблюдении по регистрирующему прибору подключенного гигрометра) | 1 Изменяется температура термостата случайным образом. 2 Прекратилось перемешивание термостатирующей жидкости (обрыв пассика или слетела крыльчатка с оси смесителя) | 1 Проконтролировать изменение температуры термостата по термометру 2 Проверить исправность смесителя. Устранить неисправность |
| ОДВ ПГС постоянно растет | 1 Повышается темпера-тура термостата (отказал терморегулятор) 2 Понижается давление газа в насытителе. 3 Кончился газ в баллоне или отказал редуктор. | Проконтролировать температуру термостата по термометру и давление газа в насытителе по преобразователю давления. Устранить неисправность |
| ОДВ ПГС быстро понижается | 1 Перегорела плавкая вставка и отключился нагрев 2 Быстрое повышение давления газа в насытителе или увлажнителе 3 Закончилась вода в насытителе | 1 Проконтролировать температуру термостата и давление газа в насытителе. Неисправность устранить. 2 Залить воду в насытитель. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При работе генератора в ОДВ ПГС значительно (в 5 - 6 раз) отличается от расчетного значения | Разгерметизировалась пневмосистема. Вода из термостата попадает в газовый канал | Проверить герметичность пневмогидравлической системы и увлажнителя |
| При открывании дросселя влажного газа (ДР1) ПГС не поступает на выход генератора | Сломалась игла дросселя | Снять дроссель и заменить иглу |
| В режиме получения осушенного газа не удается получить сухой газ | Увлажнилась пятиокись фосфора в осушителе | Перезаполнить осушитель |
| При работе генератора расход газа на выходе генератора плохо регулируется даже при значительном (0,5-0,8 МПа) давлении газа в насытителе | Забился фильтр (из ткани Петрянова) в насытителе | Снять насытитель и заменить фильтр |

# 5 Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций

5.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу генератора в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления генератора.

5.3 При отказе генератора в течение гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт, в котором указывается характер неисправности. Акт подписывается комиссией, утверждается главным инженером предприятия – потребителя и направляется в инженерно–сервисный центр предприятия–изготовителя

тел. 8(3955) 507–737, e-mail: service@okba.ru.

В акте должны быть указаны:

- наименование, заводской номер, даты выпуска и ввода в эксплуатацию;

- дата проявления неисправности и описание ее признаков в соответствии с разделом "Текущий ремонт" настоящего руководства.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от подачи рекламации до восстановления работоспособного состояния генератора.

5.5 Послегарантийный ремонт генератора производится потребителем или изготовителем по договору с потребителем.

5.6 Реквизиты предприятия-изготовителя:

Россия, 665821, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица 2-я Московская, 33А. ООО “НПП ОКБА”

сайт: www.okba.ru

e-mail: mail@okba.ru

Отдел маркетинга, продаж и логистики: тел. 8(3955) 507-736, 507-758,

507-760, e-mail: market@okba.ru.

Отдел метрологии: тел. 8 (3955) 507-741

e-mail:metrolog@okba.ru

# 6 Консервация

6.1 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации генератора заносят в таблицу 5.

Таблица 5

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация | 1 год |  |

# 7 Свидетельство об упаковывании

7.1 Генератор влажного газа эталонный РОДНИК-4М заводской номер _______________ упакован на ООО «НПП-ОКБА» согласно требованиям, предусмотренным в комплекте документации 5К2.844.144 и технических условиях ТУ 4215-057-14464306-2011.

Упаковку произвел __________________	__________		_______________

должность 		личная подпись 		    расшифровка подписи

Дата упаковки _________________________

год, месяц, число

Гигрометр после упаковки принял

представитель ОТК 			___________   __________________

личная подпись              расшифровка подписи

# 8 Свидетельство о приемке

8.1 Генератор влажного газа эталонный РОДНИК-4М заводской номер _____________ соответствует требованиям технических условий 
ТУ 4215-057-14464306-2011 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

____________________			_________________________

личная подпись					расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

Главный метролог

____________________			_________________________

личная подпись					расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

М.П.

# 9 Сведения о поверке (калибровке)

9.1 Поверку генератора проводят по МИ 2948-2005

9.2 Результаты поверки заносят в таблицу 7.

Таблица 7

| Дата проведения поверки (калибровки) | Результат (годен, не годен) | Фамилия, клеймо подпись поверителя, |
| --- | --- | --- |

# Приложение А

(справочное)

Таблицы характеристик насыщенного водяного пара во влажном газе

А.1 В таблице А.1 приведены значения температуры Т (точка росы) от 0,0 до 91,0°С через 0,1°С. Для каждого значения температуры приведены значения ОДВ, выраженные в миллионных долях (верхняя строка) и абсолютной влажности (плотности водяного пара) в граммах на кубометр (нижняя строка).

А.2 Таблица составлена по ГСССД М.П.Вукалович, С.П.Ривкин, А.А.Александров. «Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара» Издательство стандартов, Москва, 1969 г. стр. 227.

А.3 Перевод удельного объема сухого насыщенного пара U'', м3/г, для температуры Т, К, в объемную долю влаги В, млн-1, произведен по формуле:

В=106⋅V0⋅ТU''⋅М⋅Т0					(А.1)

где	V0 = 22,4129 — объем одного моля газа по углеродной шкале при нормальной температуре Т0 = 273,15 К (0°С) и нормальном давлении 
Р0 = 101,325 кПа (760 мм рт. ст.), л/г·моль

М = 18,016 — масса моля воды, г.

А.4 Значения параметров влажности, соответствующие десятым долям градуса, получены линейной интерполяцией.

Таблица А.1

| 0,9 | 6437 5,158 | 6916 5,521 | 7428 5,908 | 7972 6,318 | 8550 6,75 | 9168 7,21 | 9820 7,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 6392 5,123 | 6868 5,485 | 7376 5,869 | 7917 6,277 | 8492 6,71 | 9106 7,17 | 9754 7,65 |
| 0,7 | 6347 5,089 | 6820 5,448 | 7325 5,830 | 7862 6,235 | 8434 6,66 | 9044 7,12 | 9688 7,6 |
| 0,6 | 6302 5,054 | 6772 5,412 | 7273 5,791 | 7808 6,194 | 8376 6,62 | 8981 7,07 | 9623 7,55 |
| 0,5 | 6256 5,020 | 6724 5,375 | 7222 5,753 | 7753 6,153 | 8318 6,58 | 8919 7,03 | 9557 7,50 |
| 0,4 | 6211 4,985 | 6675 5,338 | 7170 5,714 | 7698 6,112 | 8259 6,53 | 8857 6,98 | 9492 7,45 |
| 0,3 | 6166 4,951 | 6672 5,302 | 7119 5,675 | 7643 6,071 | 8201 6,49 | 8795,5 6,93 | 9426 7,41 |
| 0,2 | 6120 4,916 | 6579 5,265 | 7068 5,636 | 7589 6,029 | 8143 6,45 | 8733,4 6,89 | 9361 7,36 |
| 0,1 | 6075 4,882 | 6531 5,229 | 7016 5,597 | 7534 5,988 | 8085 6,40 | 8671,3 6,84 | 9295 7,30 |
| 0,0 | 6030 4,847 | 6483 5,192 | 6965 5,558 | 7479 5,947 | 8027 6,359 | 8609 6,80 | 9230 7,26 |
| Температура, 0С | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 10516 8,22 | 11235 8,76 | 12039 9,34 | 12864 9,95 | 13752 10,59 | 14682 11,27 | 15676 11,99 | 16725 12,75 | 17820 13,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 10446 8,16 | 11181 8,71 | 11960 9,28 | 12781 9,89 | 13663 10,53 | 14589 11,21 | 15576 11,92 | 16618 12,67 | 17710 13,47 |
| 0,7 | 10376 8,11 | 11106 8,65 | 11881 9,22 | 12698 9,83 | 13573 10,46 | 14495 11,14 | 15476 11,85 | 16512 12,60 | 17600 13,38 |
| 0,6 | 10306 8,06 | 11032 8,60 | 11802 9,16 | 12615 9,76 | 13484 10,40 | 14402 11,07 | 15376 11,78 | 16407 12,52 | 17490 13,30 |
| 0,5 | 10236 8,00 | 10958 8,54 | 11724 9,11 | 12532 9,7 | 13394 10,33 | 14309 11,00 | 15276 11,70 | 16302 12,44 | 17380 13,22 |
| 0,4 | 10165 7,95 | 10884 8,49 | 11645 9,05 | 12449 9,64 | 13305 10,27 | 14215 10,98 | 15176 11,63 | 16197 12,37 | 17271 13,14 |
| 0,3 | 10095 7,90 | 10809 8,43 | 11566 8,99 | 12336 9,58 | 13215 10,20 | 14122 10,06 | 15076 11,56 | 16092 12,29 | 17160 13,06 |
| 0,2 | 10025 7,85 | 10735 8,38 | 11487 8,93 | 12283 9,52 | 13126 10,14 | 14028 10,79 | 14976 11,49 | 15986 12,22 | 17050 12,98 |
| 0,1 | 9955 7,80 | 10660 8,32 | 11408 8,87 | 12200 9,46 | 13036 10,08 | 13935 10,73 | 14876 11,41 | 15881 12,14 | 16940 12,90 |
| 0,0 | 9885 7,75 | 10586 8,27 | 11329 8,82 | 12117 9,40 | 12947 10,01 | 13842 10,66 | 14776 11,34 | 15776 12,06 | 16830 12,83 |
| Температура, 0С | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 19027 14,39 | 20244 15,280 | 21551 16,21 | 22945 17,19 | 24408 18,22 | 25951 19,31 | 27579 20,45 | 29296 21,65 | 31105 22,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 18906 14,30 | 20123 15,19 | 21419 16,11 | 22804 17,10 | 24259 18,12 | 25793 19,20 | 27413 20,34 | 29121 21,53 | 30920 22,7 |
| 0,7 | 18785 14,22 | 20002 15,09 | 21288 16,02 | 22663 17,00 | 24110 18,01 | 25636 19,09 | 27248 20,22 | 28940 21,41 | 30736 22,66 |
| 0,6 | 18664 14,13 | 19881 15,00 | 21156 15,92 | 22521 16,90 | 23961 17,91 | 25479 18,98 | 27082 20,11 | 28771 21,29 | 30552 22,53 |
| 0,5 | 18540 14,05 | 19760 14,91 | 21025 15,83 | 22382 16,79 | 23812 17,80 | 25322 18,87 | 26916 19,99 | 28596 21,17 | 30368 22,40 |
| 0,4 | 18419 1396 | 19637 14,83 | 20893 15,74 | 22243 16,70 | 23667 17,70 | 25169 18,76 | 26754 19,88 | 28426 21,05 | 30188 22,27 |
| 0,3 | 18298 13,88 | 19516 14,74 | 20761 15,64 | 22103 16,60 | 23522 17,60 | 25016 18,65 | 26593 19,76 | 28256 20,93 | 30009 22,15 |
| 0,2 | 18177 13,80 | 19393 14,65 | 20630 15,55 | 21964 16,50 | 23376 17,50 | 24863 18,55 | 26431 19,65 | 28085 20,81 | 29829 22,03 |
| 0,1 | 18058 13,71 | 19272 14,56 | 20499,6 1546 | 21823 16,40 | 23231 17,39 | 24709 18,44 | 26270 19,54 | 27915 20,69 | 29650 21,90 |
| 0,0 | 17934 13,63 | 19151 14,47 | 20368 15,366 | 21684 16,30 | 23086 17,29 | 24556 18,33 | 26108 19,42 | 27745 20,57 | 29470 21,78 |
| Температура, 0С | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 33012 24,24 | 35018 25,62 | 37131 27,08 | 39354 28,61 | 41692 30,21 | 44150 31,88 | 46735 33,64 | 49448 35,47 | 52297 37,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 32818 24,10 | 34814 25,48 | 36916 26,93 | 39128 28,45 | 41484 30,04 | 43900 31,71 | 46472 33,46 | 49172 35,29 | 52007 37,29 |
| 0,7 | 32623 23,97 | 34610 25,34 | 36701 26,78 | 38982 28,30 | 41216 29,88 | 43650 31,54 | 46209 33,28 | 48895 35,10 | 51717 37,00 |
| 0,6 | 32429 23,83 | 34405 25,20 | 36486 26,64 | 38675 28,14 | 40978 29,72 | 43400 31,37 | 45946 33,10 | 48619 34,91 | 51427 36,81 |
| 0,5 | 32255 23,70 | 34201 25,06 | 32671 26,49 | 38449 27,98 | 40741 29,56 | 43150 31,20 | 45683 32,92 | 48343 34,73 | 51136 36,61 |
| 0,4 | 32046 23,57 | 34002 24,92 | 36062 26,34 | 38229 27,83 | 40503 29,40 | 42906 31,03 | 45427 32,75 | 48074 34,54 | 50854 36,42 |
| 0,3 | 31857 23,44 | 33803 24,78 | 35852 26,20 | 38008 27,68 | 40277 29,24 | 42662 30,87 | 45170 32,58 | 47805 34,36 | 50571 36,23 |
| 0,2 | 31667 23,38 | 33604 24,65 | 35642 26,08 | 37788 27,53 | 40045 29,08 | 42418 30,70 | 44913 32,40 | 47536 34,18 | 50289 36,04 |
| 0,1 | 31478 23,17 | 3405 24,51 | 35432 25,91 | 37567 27,38 | 39813 28,92 | 42174 30,53 | 44657 32,23 | 47267 34,00 | 50007 35,85 |
| 0,0 | 31289 23,04 | 33206 24,37 | 35223 25,77 | 37347 27,23 | 39581 28,76 | 41930 30,37 | 44401 32,05 | 46997 33,82 | 49724 35,66 |
| Температура, 0С | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 55288 39,41 | 58431 41,51 | 61723 43,71 | 65174 46,00 | 68792 48,40 | 72581 50,90 | 76551 53,52 | 80704 56,24 | 85053 59,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 54983 39,20 | 58115 41,30 | 1392 43,49 | 64827 45,77 | 68428 48,16 | 72200 50,65 | 76152 53,26 | 80287 55,96 | 84616 58,80 |
| 0,7 | 54679 39,00 | 57800 41,09 | 61061 43,27 | 64480 45,54 | 68065 47,92 | 71819 50,40 | 75753 53,00 | 79870 55,69 | 84179 58,00 |
| 0,6 | 54375 38,80 | 57484 40,88 | 60730 43,50 | 64133 45,31 | 67701 47,68 | 71439 50,15 | 75354 52,73 | 79452 55,42 | 88748 58,23 |
| 0,5 | 54071 38,60 | 57169 40,67 | 60400 42,83 | 63787 45,08 | 67338 47,44 | 71058 49,90 | 74955 52,47 | 79035 55,15 | 83306 57,94 |
| 0,4 | 53774 38,40 | 56854 40,46 | 60069 42,60 | 63440 44,85 | 66974 47,20 | 70678 49,65 | 74557 52,21 | 78610 54,88 | 82869 57,66 |
| 0,3 | 53477 38,20 | 56538 40,24 | 59738 42,38 | 63093 44,62 | 66611 46,96 | 710297 49,40 | 74158 51,94 | 78201 54,60 | 82432 57,37 |
| 0,2 | 53181 38,00 | 56223 40,03 | 59408 42,16 | 62747 44,39 | 66247 46,72 | 69916 49,15 | 72759 51,68 | 77784 54,33 | 81995 57,08 |
| 0,1 | 53884 36,80 | 55970 39,82 | 59077 41,94 | 62400 44,16 | 65884 46,48 | 69536 48,89 | 73360 51,42 | 77367 54,05 | 81558 56,80 |
| 0,0 | 52587 37,60 | 55592 39,61 | 58746 41,72 | 62054 43,93 | 65520 46,23 | 69155 48,64 | 72961 51,16 | 76950 53,78 | 81121 56,52 |
| Температура, 0С | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 89608 62,05 | 94365 65,14 | 99341 68,36 | 104538 71,71 | 109963 75,20 | 115638 78,84 | 121566 82,62 | 127747 86,55 | 134200 90,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 89146 61,75 | 93887 64,83 | 98841 68,04 | 104016 71,38 | 109419 74,85 | 115068 78,47 | 120970 82,24 | 127126 86,16 | 133552 90,24 |
| 0,7 | 88689 61,46 | 93408 64,52 | 98341 67,72 | 103494 71,04 | 108874 74,50 | 114498 78,11 | 120375 81,86 | 126505 85,76 | 132904 89,83 |
| 0,6 | 88323 61,16 | 92930 64,21 | 97842 67,39 | 102972 70,71 | 108329 74,15 | 113928 77,74 | 119780 81,48 | 125885 85,00 | 132256 89,41 |
| 0,5 | 87775 60,86 | 92452 63,90 | 97342 67,07 | 102450 70,37 | 107784 73,80 | 113358 77,38 | 119184 81,10 | 125264 84,98 | 131608 89,00 |
| 0,4 | 87318 60,56 | 91978 63,59 | 96843 66,75 | 101928 70,13 | 107239 73,45 | 112788 77,01 | 118589 80,72 | 124643 84,58 | 130960 88,59 |
| 0,3 | 6861 60,26 | 91495 63,28 | 96343 66,42 | 101406 69,70 | 106695 73,10 | 112218 76,65 | 117994 80,34 | 124023 84,19 | 130311 88,18 |
| 0,2 | 86404 59,97 | 91016 62,97 | 95843 66,10 | 100884 69,36 | 106150 72,75 | 111648 76,28 | 117398 79,96 | 123402 83,79 | 129663 87,77 |
| 0,1 | 85947 59,67 | 90538 62,66 | 95343 65,78 | 100362 69,02 | 105605 72,40 | 111078 75,92 | 116804 79,58 | 122782 83,40 | 129015 87,36 |
| 0,0 | 85490 59,37 | 90060 62,35 | 94844 65,45 | 99840 68,69 | 105060 72,05 | 110508 75,55 | 116208 79,20 | 122161 83,00 | 128367 86,95 |
| Температура, 0С | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 140931 94,90 | 147941 99,32 | 155255 103,91 | 163878 108,68 | 170820 113,68 | 179084 118,74 | 187694 124,11 | 196653 129,64 | 205973 135,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 140255 94,44 | 147237 98,87 | 154521 103,45 | 162113 108,20 | 170023 113,14 | 178254 118,26 | 186829 123,57 | 195754 129,08 | 205037 134,80 |
| 0,7 | 139979 94,05 | 146533 98,43 | 153786 103,00 | 161347 107,72 | 169225 112,64 | 177424 117,74 | 185965 123,04 | 194854 128,53 | 204102 134,22 |
| 0,6 | 138904 93,62 | 145830 98,00 | 153052 102,53 | 160582 107,24 | 168428 112,14 | 176595 117,23 | 185100 122,50 | 193955 127,97 | 203166 133,65 |
| 0,5 | 138228 93,19 | 145126 97,54 | 152317 102,07 | 159817 106,77 | 167630 111,60 | 175765 116,71 | 184236 121,97 | 193055 127,42 | 202230 133,07 |
| 0,4 | 137552 92,77 | 144422 97,10 | 151583 101,60 | 159051 106,29 | 166833 111,15 | 174936 116,19 | 183371 121,43 | 192156 126,96 | 201295 132,49 |
| 0,3 | 136876 92,34 | 143718 96,66 | 150848 101,14 | 158286 105,81 | 166036 110,65 | 174106 115,68 | 182507 120,90 | 191257 126,31 | 200359 131,92 |
| 0,2 | 136200 91,91 | 143015 96,22 | 150014 100,68 | 157520 105,33 | 165238 110,15 | 173276 115,16 | 181642 120,36 | 190357 125,75 | 199424 131,34 |
| 0,1 | 135524 91,49 | 142311 95,77 | 149379 100,23 | 156755 104,85 | 164441 109,66 | 172447 114,65 | 180778 119,33 | 189458 125,20 | 198477 130,77 |
| 0,0 | 134848 91,06 | 141607 95,33 | 148645 99,76 | 155990 104,37 | 163644 109,16 | 171618 114,13 | 179913 119,29 | 188558 124,64 | 197552 130,19 |
| Температура, 0С | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 215673 141,33 | 225762 147,50 | 296243 153,89 | 247143 160,52 | 258469 167,37 | 270223 174,48 | 282439 181,83 | 295123 189,44 | 308296 197,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 214699 140,73 | 224749 146,88 | 295191 153,25 | 246049 159,85 | 257332 166,85 | 269044 173,76 | 281213 181,09 | 293850 188,67 | 306968 196,52 |
| 0,7 | 213725 140,14 | 223736 146,26 | 234139 152,61 | 244954 159,19 | 256195 166,00 | 267864 173,05 | 279987 180,36 | 292577 187,91 | 305647 195,73 |
| 0,6 | 212751 139,54 | 222724 145,64 | 233087 151,97 | 243860 158,52 | 255058 165,31 | 266684 172,34 | 278760 179,62 | 291304 187,15 | 304325 194,94 |
| 0,5 | 211778 138,94 | 221711 145,03 | 232035 151,33 | 242766 157,86 | 253922 164,62 | 265505 171,63 | 277534 178,88 | 290031 186,39 | 303004 194,15 |
| 0,4 | 210804 138,34 | 220698 144,41 | 230983 150,68 | 241672 157,19 | 252785 163,93 | 264325 170,91 | 276308 178,14 | 288758 185,62 | 301682 193,36 |
| 0,3 | 209830 137,74 | 219685 143,79 | 229931 150,04 | 240577 156,53 | 251648 163,24 | 263145 170,20 | 275082 177,40 | 287484 184,86 | 300361 192,57 |
| 0,2 | 208856 137,15 | 218672 143,17 | 228879 149,40 | 239483 156,86 | 250511 162,56 | 261965 169,49 | 273855 176,67 | 286211 184,10 | 299039 191,78 |
| 0,1 | 207882 136,55 | 217659 142,55 | 227827 148,76 | 238389 155,20 | 249374 161,87 | 260786 168,77 | 272629 175,93 | 284938 183,33 | 297718 191,00 |
| 0,0 | 206908 135,95 | 216647 141,93 | 226775 148,12 | 237295 154,53 | 248237 161,18 | 259606 158,06 | 271440,3 175,19 | 283665 182,57 | 296396 190,20 |
| Температура, 0С | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 321940 205,45 | 336104 213,87 | 350803 222,58 | 366031 231,58 | 381821 240,87 | 398189 250,48 | 415144 260,40 | 432695 270,63 | 450889 281,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 320570 204,64 | 334683 213,02 | 349327 221,70 | 364502 230,67 | 380237 239,95 | 396546 249,51 | 413442 259,40 | 430934 269,61 | 449063 280,15 |
| 0,7 | 319201 203,82 | 333261 212,18 | 347852 220,83 | 362972 229,77 | 378652 239,00 | 394904 248,55 | 411741 258,40 | 429173 268,58 | 447237 279,09 |
| 0,6 | 317831 203,00 | 331840 211,33 | 346377 219,95 | 361443 228,87 | 377068 238,07 | 393261 247,58 | 410039 257,41 | 427412 267,55 | 445411 278,03 |
| 0,5 | 316461 202,19 | 330418 210,49 | 344902 219,08 | 359914 227,97 | 375483 237,14 | 391619 246,62 | 408338 256,42 | 425651 266,53 | 443586 276,97 |
| 0,4 | 315091 201,37 | 328997 209,65 | 343427 218,21 | 358385 227,06 | 373898 236,21 | 389976 245,66 | 406637 255,42 | 423889 265,50 | 441760 275,90 |
| 0,3 | 313721 200,55 | 327575 208,80 | 341952 217,33 | 356856 226,16 | 372314 235,28 | 388334 244,69 | 404935 254,43 | 422128 264,47 | 439934 274,84 |
| 0,2 | 312351 199,73 | 326153 207,96 | 340476 216,46 | 355326 225,26 | 370729 234,34 | 386691 243,73 | 403234 253,43 | 420367 263,44 | 438108 273,78 |
| 0,1 | 310981 198,92 | 324732 207,11 | 339001 215,58 | 353797 224,35 | 369145 233,41 | 385049 242,76 | 401532 525,44 | 418606 262,42 | 436282 272,72 |
| 0,0 | 309611 198,10 | 328810 206,27 | 337526 214,71 | 352268 223,45 | 367560 232,48 | 383406 241,80 | 399831 251,44 | 416845 261,39 | 434456 271,66 |
| Температура, 0С | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +78 |

Продолжение таблицы А.1

| 0,9 | 469722 292,13 | 489211 303,39 | 509373 315,01 | 530233 326,98 | 551817 339,34 | 574141 352,08 | 597201 365,20 | 621067 378,74 | 645708 392,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 467833 291,03 | 487255 302,26 | 507350 316,84 | 528140 325,78 | 549652 338,10 | 571901 350,80 | 594887 363,89 | 618672 377,38 | 643236 391,28 |
| 0,7 | 465943 289,94 | 485300 301,13 | 505327 312,68 | 526047 324,58 | 547486 336,86 | 569662 349,53 | 592574 362,57 | 616278 376,03 | 640765 389,88 |
| 0,6 | 464053 288,84 | 483344 300,00 | 503304 311,51 | 523954 323,38 | 545320 335,62 | 567422 348,25 | 590261 361,26 | 613383 374,67 | 638293 388,48 |
| 0,5 | 492164 287,75 | 481389 298,87 | 501281 310,35 | 521861 322,18 | 543155 334,38 | 565182 346,97 | 587948 359,94 | 611488 373,31 | 635821 387,09 |
| 0,4 | 460274 286,65 | 479434 297,74 | 499258 309,18 | 519768 320,97 | 540989 333,14 | 562942 345,69 | 585634 358,62 | 609093 371,95 | 633349 385,69 |
| 0,3 | 458384 285,56 | 477478 296,61 | 497235 308,02 | 517675 319,77 | 538823 331,90 | 560702 344,41 | 583321 357,31 | 606698 370,59 | 630877 384,29 |
| 0,2 | 456494 284,46 | 475523 295,48 | 495212 306,85 | 515582 318,57 | 536657 330,66 | 558463 434,14 | 581008 355,99 | 604304 369,24 | 628406 382,89 |
| 0,1 | 454605 283,37 | 473567 294,35 | 493189 305,69 | 513489 317,37 | 534492 329,42 | 556223 341,86 | 578694 354,68 | 601909 367,88 | 625934 381,50 |
| 0,0 | 452715 282,27 | 471612 293,22 | 491166 304,52 | 511369 316,17 | 533226 328,18 | 553983 340,58 | 576381 353,36 | 599514 366,52 | 623462 380,10 |
| Температура, 0С | +79 | +80 | +81 | +82 | +83 | +84 | +85 | +86 | +87 |

Окончание таблицы А.1

| 0,9 | 671157 407,02 | 697466 421,82 | 724647 437,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 668604 405,58 | 694827 420,33 | 721920 435,52 |  |
| 0,7 | 666051 404,14 | 692187 418,85 | 719194 434,00 |  |
| 0,6 | 663498 402,70 | 689548 417,36 | 716467 432,48 |  |
| 0,5 | 660945 401,27 | 686908 415,88 | 713740 430,94 |  |
| 0,4 | 658392 399,83 | 684268 414,40 | 711013 429,41 |  |
| 0,3 | 655839 398,39 | 681629 412,91 | 708286 427,88 |  |
| 0,2 | 653286 396,95 | 678989 411,43 | 705560 426,37 |  |
| 0,1 | 650733 395,51 | 676350 409,94 | 702833 424,83 |  |
| 0,0 | 648180 394,07 | 673710 408,46 | 700106 423,30 | 727374 438,58 |
| Температура, 0С | +88 | +89 | +90 | +91 |

Приложение Б

(справочное)

Расчеты доверительных границ абсолютной и относительной погрешности генератора при воспроизведении соответственно относительной влажности и ОДВ ПГС

Б.1. В таблице Б.1 приведены доверительные границы абсолютной погрешности генератора при воспроизведении ПГС с заданной относительной влажностью, рассчитанные по формуле:

ΔY=ΔYнас+ΔY0±αΔYР1α12+ΔYР2α22+ΔYР3α32	(Б.1),

где	Y — доверительная граница суммарной абсолютной погрешности генератора при воспроизведении относительной влажности ПГС, %;

Yнас — систематическая составляющая погрешности генератора, обусловленная неполнотой насыщения газа в насытителе, %;

Y0 — неисключенный остаток систематической составляющей абсолютной погрешности генератора, обусловленной отклонением свойств реальных газов от свойств идеального газа, %;

YР1, YР2 – пределы допускаемых случайных составляющих абсолютной погрешности генератора, обусловленных погрешностью измерения давления газа соответственно в насытителе и рабочей камере, %;

Yt – доверительная граница случайной составляющей абсолютной погрешности генератора, обусловленной неравенством температуры насытителя и рабочей камеры, %.

, 1, 2, 3 – коэффициенты, определяемые доверительной вероятностью.

Примечания

1. Для доверительной вероятности 0,95 =2, 1=2=3=1,7.

2. Yнас – пренебрежимо мала и в расчете не учитывалась

3. Y0 – принята равной нулю для случая, когда поправочные коэффициенты вводятся в формулу расчета относительной влажности на конкретный рабочий газ

4. Доверительные границы случайной составляющей абсолютной погрешности генератора рассчитаны для случаев, когда абсолютная погрешность измерения температуры t=0,005 С

Б.2 В таблице Б.2 приведены доверительные границы относительной погрешности генератора δВ, %, при воспроизведении ПГС с заданной ОДВ, рассчитанные по формуле:

δВ=δВнас+δВ0±αδВРαР2+δВΔtαt2,			(Б.2)

где	Внас — систематическая составляющая относительной погрешности генератора, обусловленная неполнотой насыщения газа в насытителе, %;

В0 — неисключенная систематическая составляющая относительной погрешности генератора, обусловленная отклонением свойств реальных газов от свойств идеального газа, %;

ВР — доверительная граница случайной составляющей относительной погрешности генератора, обусловленной погрешностью измерения давления в насытителе, %;

Вt – доверительная граница случайной составляющей относительной погрешности генератора, обусловленная погрешностью измерения температуры насытителя, %;

, Р, t – коэффициенты, определяемые принятой доверительной вероятностью и законом распределения случайной составляющей погрешности.

Примечания

1  = 2, Р = t = 1,7 для доверительной вероятности 0,95

2 Внас – пренебрежимо мала и в расчете не учитывалась

3 В0 – принята равной нулю для случая, когда поправочные коэффициенты вводятся в формулу расчета ОДВ на конкретный рабочий газ

Таблица Б.1

| Y, % |  0,036 |  0,039 |  0,077 |  0,116 |  0,134 |  0,090 |  0,108 |  0,128 |  0,147 |  0,165 |  0,183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yt , % |  0,0023 |  0,0034 |  0,0067 |  0,0101 |  0,0134 |  0,0162 |  0,0195 |  0,0227 |  0,0259 |  0,0292 |  0.0321 |
| YР2, % | 0,007 |  0,013 |  0,026 |  0,039 |  0,052 |  0,065 |  0,078 |  0,091 |  0,104 |  0,117 |  0,130 |
| YР1, % |  0,03 |  0,03 |  0,06 |  0,09 |  0,10 |  0,0375 |  0,045 |  0,056 |  0,064 |  0,072 |  0,079 |
| Пределы измерений давления, МПа | ОТ 0,2 до 1,6 |  |  |  |  |  | От 0 до 0,2 |  |  |  |  |
| Абсолютное давление газа в насытителе, МПа | 1,6 | 1 | 0,5 | 0,333 | 0,25 | 0,2 | 0,167 | 0,143 | 0,125 | 0,111 | 0,101 |
| Относительная влажность, % | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |

Таблица Б.2

| Абсолютное давление газа в насытителе, МПа | Температура насытителя, С | ОДВ (В), млн-1 | Вр, % | δВΔt, % | δВ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | 7 | 653 | 0,030 | 0,021 | 0,021 |
| 1,00 |  | 1027 | 0,030 |  | 0,043 |
| 0,50 |  | 2022 | 0,060 |  | 0,075 |
| 0,35 |  | 2875 | 0,086 |  | 0,104 |
| 0,20 |  | 5008 | 0,038 |  | 0,051 |
| 0,15 |  | 6667 | 0,053 |  | 0,067 |
| 1,60 | 15 | 1115 | 0,030 | 0,020 | 0,042 |
| 1,00 |  | 1738 | 0,030 |  | 0,042 |
| 0,50 |  | 3477 | 0,060 |  | 0,075 |
| 0,35 |  | 4967 | 0,086 |  | 0,104 |
| 0,20 |  | 8693 | 0,038 |  | 0,051 |
| 0,15 |  | 11590 | 0,053 |  | 0,067 |
| 1,60 | 20 | 1528 | 0,030 | 0,019 | 0,042 |
| 1,00 |  | 2385 | 0,030 |  | 0,042 |
| 0,50 |  | 4770 | 0,060 |  | 0,074 |
| 0,35 |  | 6814 | 0,086 |  | 0,104 |
| 0,20 |  | 11924 | 0,038 |  | 0,050 |
| 0,15 |  | 15900 | 0,053 |  | 0,066 |
| 1,60 | 50 | 8025 | 0,030 | 0,015 | 0,040 |
| 1,00 |  | 12574 | 0,030 |  | 0,040 |
| 0,50 |  | 25148 | 0,060 |  | 0,073 |
| 0,35 |  | 35926 | 0,086 |  | 0,103 |
| 0,20 |  | 62121 | 0,038 |  | 0,048 |
| 0,15 |  | 82726 | 0,053 |  | 0,065 |
| 1,60 | 80 | 30913 | 0,030 | 0,012 | 0,038 |
| 1,00 |  | 48265 | 0,030 |  | 0,038 |
| 0,50 |  | 96530 | 0,060 |  | 0,072 |
| 0,35 |  | 137900 | 0,086 |  | 0,102 |
| 0,20 |  | 241328 | 0,038 |  | 0,047 |
| 0,15 |  | 321770 | 0,053 |  | 0,064 |

# Приложение В

(справочное)

Перевод единиц давления, выраженных в различных системах, в единицы давления системы СИ

Миллиметры водного столба (внесистемная единица)
1 мм вод. ст. = 9,80665 Па = 0,00980665 кПа = 9,80665·10-6 МПа.

Миллиметры ртутного столба (внесистемная единица)
1 мм рт. ст. = 133,322 Па = 0,133322 кПа = 1,33322·10-4 МПа.

Бар (внесистемная единица)
1 бар = 100000 Па = 100 кПа = 0,1 МПа.

Бария (внесистемная единица)
1 бария = 0,1 Па = 1·10-4 кПа = 1·10-7 МПа

Килограмм-сила на квадратный сантиметр (внесистемная единица)
1 кгс/см2 = 98066,5 Па = 98,0665 кПа = 0,0980665 МПа.

Дина на квадратный сантиметр (система единиц СГС)
1 дин/см2 = 0,1 Па = 1·10-4 кПа = 1·10-7 МПа.

Пьеза (система единиц МТС) 
1 пз = 1000 Па = 1 кПа = 0,001 МПа.

Килограмм-сила на квадратный метр (система единиц МКГСС)
1 кгс/м2 = 9,80665 Па = 0,00980665 кПа.

Техническая атмосфера (внесистемная единица)
1 ат = 1 кгс/см2 =98066,5 Па = 98,0665 кПа = 0,0980665 МПа.

Физическая атмосфера (внесистемная единица)
1 атм = 760 мм рт. ст. = 101325 Па = 101,325 кПа = 0,101325 МПа.

Неметрические  единицы, применяемые в Англии и США

Паундаль на квадратный фут 
1 pdl/ft2 = 1,48816 Па = 0,00148816 кПа = 1,48816·10-6 МПа.

Фунт-сила на квадратный фут
1 lbf/ft2 = 47,8803 Па = 0,0478803 кПа = 4,78803·10-5 МПа.

Фунт-сила на квадратный дюйм
1 lbf/in2 = 6894,76 Па = 6,84976 кПа = 0,00684976 МПа.

Фут водяного столба 
1 ft H2O = 2989,07 Па = 2,98907 кПа = 0,00298907 МПа.

Дюйм водяного столба 
1 in H2O = 249,089 Па = 0,249089 кПа = 2,49089·10-4МПа.

Дюйм ртутного столба

1 in Hg = 3386,39 Па = 3,38639 кПа = 0,00338639 МПа.

| # Приложение Г (справочное) | Зависимость коэффициента Z от температуры и абсолютного давления газа (азот, воздух) |  | 90 | - | - | 1,00394 | 1,00754 | 1,00980 | 1,01154 | 1,01300 | 1,01432 | 1,01553 | 1,0167 | 1,0178 | 1,0280 | 1,0474 | Примечания:1 Источник информации: R.W. Hyland. A Correlation for the second Interaction Virial Coefficients and Enhancement Factors for Moist Air.Journal of Research of NBS. Physics and Chemistry vol. 79A? № 4, July – Aygust 1975 y, P. 551-560. 2 1 бар = 1,01972 кгс/см2 = 750,062 мм рт. ст. = 100 кПа = 0,1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | - | 1,00051 | 1.00561 | 1.00801 | 1.00968 | 1.01108 | 1.01234 | 1,01351 | 1,0146 | 1.0157 | 1.0168 | 1.0270 | 1.0474 |  |
|  |  |  | 70 | - | 1,00288 | 1,00599 | 1,00772 | 1,00910 | 1,01034 | 1,01151 | 1,0125 | 1,0138 | 1,0149 | 1,0159 | 1,0266 | 1,0490 |  |
|  |  |  | 60 | 1,00111 | 1,00362 | 1,00571 | 1,00713 | 1,00839 | 1,00959 | 1,0108 | 1,0119 | 1,0130 | 1,0142 | 1,0153 | 1,0265 | 1,0493 |  |
|  |  |  | 50 | 1,00211 | 1,00358 | 1,00519 | 1,00651 | 1,00775 | 1,0090 | 1,0102 | 1,0114 | 1,0126 | 1,0138 | 1,0150 | 1,0269 | 1,0512 |  |
|  |  |  | 40 | 1,00223 | 1,00323 | 1,00467 | 1,00599 | 1,00728 | 1,0086 | 1,0098 | 1,0111 | 1,0124 | 1,0136 | 1,0149 | 1,0277 | 1,0539 |  |
|  |  |  | 30 | 1,00202 | 1,00284 | 1,00426 | 1,00564 | 1,00701 | 1,0084 | 1,0097 | 1,0111 | 1,0125 | 1,0138 | 1,0152 | 1,0290 | 1,0573 |  |
|  |  |  | 20 | 1,00173 | 1,00251 | 1,00400 | 1,00547 | 1,0069 | 1,0084 | 1,0099 | 1,0114 | 1,0128 | 1,0143 | 1,0158 | 1,0308 | 1,0615 |  |
|  |  |  | 10 | 1,00148 | 1,00229 | 1,00388 | 1,0055 | 1,0071 | 1,0087 | 1,0103 | 1,0119 | 1,0135 | 1,0151 | 1,0167 | 1,0330 | 1,066 |  |
|  |  |  | 0 | 1,00131 | 1,00217 | 1,0039 | 1,0056 | 1,0074 | 1,0091 | 1,0108 | 1,0126 | 1,0144 | 1,0161 | 1,0179 | 1,0356 | 1,072 |  |
|  |  | Абсолютное давление, бар |  | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 10 | 20 |  |

Рисунок 2 – Схема газовая принципиальная гигрометра на высокое давление

исполнение 5К1.550.151

Рисунок 3 – Схема газовая принципиальная на низкое давление

исполнение 5К1.550.151-01

ДР

ДР 1

ДР

ДР 1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | №№ листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) № докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | за-ме-нен-ных | но-вых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |