ТРАНСФОРМАТОР НАГРУЗОЧНЫЙ

РЕТ-3000

ПАСПОРТ

# БРГА.441586.020 ПС

Чебоксары 2019

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1	Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 предназначен для расширения функциональных возможностей устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25). Трансформатор позволяет увеличить максимально выдаваемый ток устройством РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25) до 3500 А.

1.2	Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 (далее – трансформатор или РЕТ-3000) изготовлен на основе магнитопровода из электротехнической стали.

1.3	Использование трансформатора позволяет осуществлять:

- проверку тепловых расцепителей автоматических выключателей с номинальным током до 400 А;

- проверку коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока с номинальным первичным током до 3000 А.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Основные технические данные РЕТ-3000 и условия применения приведены в таблице 1.

##### Таблица 1

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Входное напряжение, В | ~ (0 - 220) |
| Частота напряжения входного сигнала, Гц | 45 - 65 |
| Максимальный входной ток, А | 30 |
| Количество витков первичной обмотки | 200 |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Погрешность преобразования, %, не более | ±0,5 |
| Выходной ток, А | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 750 | 500 |
| Коэффициент трансформации | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:25 | 1:25 |
| Выходное напряжение холостого хода, В | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 4,4 | 8,8 | 8,8 |
| Напряжение на нагрузке, В, не менее | 0,57 | 1,20 | 1,60 | 1,67 | 2,67 | 3,20 | 5,33 | 6,4 |
| Сопротивление нагрузки, мОм, не более | 0,16 | 0,40 | 0,80 | 1,11 | 1,78 | 3,20 | 7,11 | 12,80 |
| Входной ток, А | 17,5 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Входная мощность, В·А | 3850 | 6600 | 4400 | 3300 | 6600 | 4400 | 6600 | 4400 |
| Выходная мощность, В·А, не менее | 2000 | 3600 | 3200 | 2500 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 |
| Количество витков вторичной обмотки | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Число параллельных кабелей | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Число последовательных кабелей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Суммарное сечение кабелей вторичной цепи, мм2 | 760 | 380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 95 | 95 |
| Длина выводов выходного кабеля, м, не менее | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 |
| Время выдачи максимального тока, с, не более | 25 | 5 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |

2.2	Метрологические характеристики неизменны на протяжении всего срока службы изделия. Калибровка не требуется

2.3	Условия применения и характеристики надежности указаны в таблице 2.

##### Таблица 2

| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Электрическое сопротивление внешней изоляции, МОм, не менее | 20 |
| Испытательное напряжение электрической прочности внешней изоляции, кВ | 1,5 |
| Габаритные размеры (без кабелей), мм, не более | Ø 240 х 90 |
| Масса трансформатора вместе с кабелями и соединителями, кг, не более | 36 |
| УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 20 до + 50 |
| Нормальная температура, °С | 20 ± 5 |
| Температура транспортирования, °С | от - 50 до + 50 |
| Температура хранения, °С | от 5 до 50 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | 84 - 106,7 |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | II |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ |
| Средний срок службы устройств, лет, не менее | 30 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более | 0,5 |

# 3	КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 в чехле 			  1 шт;

- преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ		  1 шт;

- сумка транспортная 								  1 шт;

- кабель силовой (длина 2 м, сечение 95 мм2 ) 			  8 шт;

- кабель питания (6 м) 							  1 шт;

- кабель измерителя (4 м) 							  1 шт;

- сумка аксессуаров РЕТ-3000 						  1 шт;

- контакт ножевой								  2 шт;

- струбцина									  2 шт;

- ремень-стяжка (2 м)								  1 шт;

- ремень-стяжка (1 м)								  1 шт;

- болт М8х30 									10 шт;

- гайка М8										10 шт;

- шайба 8 										20 шт;

- ключ гаечный 13мм 								  2 шт;

- кабельные стяжки 								20 шт;

# - паспорт 										  1 экз.

# 4	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА

4.1	Устройство трансформатора

4.1.1	Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 представляет собой тороидальный магнитопровод с намотанной на него первичной обмоткой, который в свою очередь помещен в чехол. Намотка вторичной обмотки производится при подготовке к использованию трансформатора согласно 4.2.1.

Внешний вид трансформатора приведен на рисунке 1.

1 – трансформатор в чехле;

2 – ручка для переноски трансформатора (без кабелей);

3 – ремень для подвешивания трансформатора с кабелями;

4 – вилка для подключения первичной обмотки к устройству РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25) через кабель питания

Рисунок 1 - Внешний вид РЕТ-3000

4.2	Подготовка трансформатора к использованию

4.2.1	Трансформатор используется совместно с устройством РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25).

4.2.2	Перед использованием РЕТ-3000 необходимо намотать вторичную обмотку трансформатора кабелями силовыми из комплекта поставки. Число витков вторичной обмотки, количество параллельно и последовательно подключаемых силовых кабелей обмотки определяются сопротивлением нагрузки и выходным током по таблице 1. Варианты намотки вторичной обмотки приведены на рисунке 2.

а) 				б) 			в) 				г)

4.2.3	Силовые кабели соединяются последовательно с помощью болтового соединения (см. рисунок 3). Свободные концы силовых кабелей, в зависимости от способа подключения к объекту испытаний, соединяются со струбцинами (см. рисунок 4) для подключения к токовым шинам, либо к ножевым (врубным) контактам (см. рисунок 5) для подключения к выключателям выдвижного исполнения.

| Рисунок 3 – Последовательное соединение кабелей |
| --- |
| Рисунок 4 – Струбцина | Рисунок 5 – Контакт ножевой |

4.2.4	Для подключения трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 к устройству РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25) необходимо вилку РЕТ-3000 с помощью кабеля питания подключить к гнезду «U6» РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25).

# 4.3	Правила эксплуатации и требования безопасности при эксплуатации трансформатора

4.3.1	Условия эксплуатации трансформатора должны соответствовать условиям применения согласно таблице 1.

4.3.2	При работе с трансформатором необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок", ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 12.1.019-2009 и указаниями по безопасности, изложенными в настоящем разделе.

4.3.3	К работе с трансформатором допускается персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

4.3.4	Подключение трансформатора к устройству РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25) осуществлять только при отключенном от сети устройстве.

4.3.5	Не манипулировать (пересоединять, разрывать, подключать и т.п.) с цепями, присоединенными к выходу трансформатора, при включенном устройстве РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25).

4.3.6	Внимание! Разъем «U6» устройства РЕТОМ-21 (РЕТОМ-11М, РЕТОМ-25) имеет гальваническую связь с сетью питания, следовательно, первичная обмотка РЕТ-3000 и кабель питания РЕТ-3000 находятся под напряжением сети.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Трансформатор до ввода в эксплуатацию следует хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 50(С и среднегодовом значении относительной влажности 75 % при плюс 15 (С.

  - В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов атмосферы типа I  по ГОСТ 15150-69.

  - Трансформатор транспортировать любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах. При транспортировании самолетом трансформаторы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

  - После транспортировки трансформатора в зимних условиях, перед эксплуатацией необходимо, чтобы он прогрелся до комнатной температуры, для этого необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 4-х часов.

  - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69.

- СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 драгоценных металлов не содержит.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000, зав. номер _________, соответствует техническим требованиям ТУ 4229-011-13092133-2005 и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска ________________ | Контролер ОТК ________________ |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1	По требованиям безопасности трансформатор соответствует ТР ТС 004/2011 и ГОСТ 7746-2015.

8.2	По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.3	По пожарной безопасности трансформаторы соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91.

Выполнение требований пожарной безопасности обеспечивается исключением использования легковоспламеняющихся материалов, а также материалов, поддерживающих горение.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 требованиям технических условий ТУ 4229-011-13092133-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации согласно настоящему паспорту.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня передачи изделия покупателю и не более 6 лет с даты изготовления. По истечении гарантийного срока рекомендуется отправлять изделие на техническое обслуживание (ТО) предприятию-изготовителю. Рекомендуемая периодичность ТО не реже 1 раза в 3 года.

10	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

10.1	Применяемые материалы и комплектующие изделия, используемые при изготовлении трансформатора нагрузочного РЕТ-3000, не оказывают вредного влияния на окружающую среду. Требования обеспечиваются техническими решениями и конструкцией трансформатора.

10.2	Особых требований к утилизации трансформатора не предъявляется.

11	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1	Рекламации могут предъявляться в случае обнаружения несоответствия трансформатора требованиям паспорта в течение гарантийного срока службы при условии соблюдения потребителем требований и указаний по эксплуатации.

11.2	Рекламации предъявляются в установленном порядке по адресу:

428000, Россия, г. Чебоксары,  а/я 160, НПП «Динамика»

или на электронный адрес: info@retom.ru,

или по тел./факс: (8352) 58-07-13

12	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.1	Техническое обслуживание РЕТ-3000 должно проводиться один раз в 6 месяцев.

Техническое обслуживание РЕТ-3000 включает в себя проверку отсутствия повреждений, влияющих на работу трансформатора, удаления масляно-жировых загрязнений и пыли.

В процессе эксплуатации РЕТ-3000 проведение настройки и регулировки его работы не предусматривается.

В случае неисправности РЕТ-3000 подлежит ремонту в ООО «НПП «Динамика»

12.2	Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000, находящийся в эксплуатации, должен подвергаться периодической аттестации. Периодичность аттестации устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности использования изделия, но не реже 1 раза в 3 года.

12.3	Аттестация проводится по методике аттестации БРГА.441586.020 ПМ5.

12.4	Регистрация периодических аттестаций осуществляется путем внесения записи (даты проверки, фамилии проверяющего) в таблицу регистрации проверок (таблица 2).

Таблица 2

| Дата проверки | Фамилия проверяющего | Подпись | Результат проверки | Дата следующей проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

4

1

2

3

Рисунок 2 - Варианты намотки вторичной обмотки:

а) один виток; б) два витка; в) четыре витка; г) восемь витков

Подпись и штамп ОТК