УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УННУ-1Н-Ф

ПАСПОРТ

- Назначение

Указатель напряжения УННУ-1Н-Ф предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного тока и переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением от 24 до 1000В.

Условия эксплуатации: темперетура воздуха от - 45С0 до + 40С0, относительная влажность не выше 98% (при +25С0).

2.Технические характеристики

| Диапазон проверяемого напряжения, В | 24-1000 |
| --- | --- |
| Напряжение срабатывания, В , не более | 23 |
| Величина рабочего тока при макс. значении напряжения, мА , не более | 10 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 185х30х25 |
| Длина соединительного провода, мм , не менее | 1000 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 200х90х30 |
| Масса , кг , не более | 0,10 |

3.Комплект поставки

|  | Указатель УННУ-1Н-Ф | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция и паспорт | 1 экз. |
|  | Чехол | 1 шт. |

- Устройство и указания по эксплуатации

Указатель представляет собой двухполюсный прибор с визуальной индикацией, работающий при неподсредственном контакте с токоведущими частями электроустановок, находящихся под напряжением.

Указатель состоит из двух корпусов, в которых расположены контакт-наконечники и электрическая схема, в т.ч. элементы визуальной(светодиоды) индикации. Корпуса соединены друг с другом гибким проводом.

При определении напряжения контакт-наконечники обоих корпусов подсоединяются к тестируемой цепи. При наличии переменного напряжения светятся оба светодиода.

При проверке постоянного напряжения- свечение светодиода со знаком “ +” или “-“ указывает на полярность данной линии.

Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку, предназначен также для определения фазы переменного тока при напряжении свыше 90В, при этом необходимо касание рукой металлической пластинки. Свечение зелёного светодиода указывает на то, что контакт-наконечник указателя находится на фазном проводе

5.Протокол  испытания

1.   Изоляция корпусов указателя испытание напряжением 2кВ в течение    1мин.- выдержала.

2.    Эл. схема указателя испытание повышенным напряжением  1100В  в течение  1мин. – выдержала.                      .

3.   Ток через указатель при макс. рабочем напряжении составил  6мА.

4.   Порог срабатывания указателя составил  12В.

6.Свидетельство о приемке

Указатель напряжения УННУ-1Н-Ф заводской N_________ соответствует ГОСТ 20493-2001, ТУ РА 16089462.5505-2008 и признан годным для эксплуатации.

ОТК ________________________

Дата изготовления “______” ______ 20 г.

7.Сведения о транспортировании и хранении

- Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования- средние по ГОСТ 23216.

- Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8.Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие указателя напряжения УННУ-1Н-Ф требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ РА 16089462.5505-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода изделия

в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

9.Сведения о драгоценных металлах

Изделие драгоценных металлов не содержит

.

ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван,  ул. А.Акопяна 3

Тел/Факс: +(37410) 22-68-49

հttp://www.energo.bezopasnost@yandex.ru