ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Весов ВЛТЭ-3100П-В

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Весы ВЛТЭ-3100П-В |  |  |
| 1.1 | Номенклатурный номер | нет |
| 1.2 | Товарный знак | Госметр |
| 1.3 | Производитель | ООО «НПП Госметр» |
| 1.4 | Страна происхождения | РОССИЯ (643) |
| 1.5 | ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
| 1.6 | Назначение | Для статических измерений массы предметов, материалов, сыпучих и жидких веществ |
| 1.7 | Конструктивное исполнение | В едином корпусе и состоят из весоизмерительного устройства и терминала, включающего дисплей и клавиатуру |
| 1.8 | Описание работы: |  |  |
| 1.8.1 | Принцип измерения | Основан на преобразовании действующей на весы силовой нагрузки, создаваемой взвешиваемым объектом, в деформацию упругого элемента весоизмерительного датчика, на котором нанесены тензорезисторы. Деформация упругого элемента вызывает изменение электрического сопротивления тензорезисторов, преобразуемого в аналоговый электрический сигнал. Электрический сигнал, пропорциональный массе взвешиваемого объекта, поступает на вход вторичного преобразователя для обработки и индикации результатов измерений. |
| 1.8.2 | Режимы работы | Задаются с клавиатуры |
| 1.8.3 | Программы измерений и основные приёмы работы с весами | Указаны в Руководстве по эксплуатации |
| 1.8.4 | Виды отображения результатов измерений, в зависимости от установленной оператором единицы измерения | В единицах измерения, соответствующих программам измерения |
| 1.9 | Основные технические характеристики: |  |  |
| 1.9.1 | Класс точности | II высокий |
| 1.9.2 | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 3100 г |
| 1.9.3 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 2,5 г |
| 1.9.4 | Действительная цена деления шкалы (d) /при использовании функции «повышенная точность» (d) | 0,05 г / 0,02г |
| 1.9.5 | Пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при первичной поверке: | ± 50 мг (0,5г-500г) ± 100 мг (500г-2000г) ± 150 мг (2000г-3100г) |
| 1.9.6 | Поверочный интервал (е) | 0,1 г |
| 1.9.7 | Число поверочных делений | 31 000 |
| 1.9.8 | Время установления показаний: | 1,5с |
| 1.9.9 | Тип юстировки весов: | полуавтоматическая встроенной гирей |
| 1.9.10 | Функция автоматической юстировки при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени | нет |
| 1.9.11 | Встроенная система контроля перегрузки | наличие |
| 1.9.12 | Устройство слежения за нулем (Автоноль) и вспомогательное показывающее устройство | наличие |
| 1.9.13 | Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания | наличие |
| 1.9.14 | Программа переключения единиц (g, ct и др.) | наличие |
| 1.9.15 | Функция тарирования | наличие |
| 1.9.16 | Функция компарирования (сравнения по пороговым значениям) | наличие |
| 1.9.17 | Режим добавления (насыпания/подливания) | наличие |
| 1.9.18 | Режим взвешивания нестабильных образцов (усреднение) | наличие |
| 1.9.19 | Программа рецептурного взвешивания (взвешивание многокомпонентной смеси) | наличие |
| 1.9.20 | Программа подсчета количества однородных деталей | наличие |
| 1.9.21 | Программа взвешивания в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100% | наличие |
| 1.9.22 | Функция суммирования масс поочередно взвешенных компонентов | наличие |
| 1.9.23 | Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка | поддонный крюк (опция) |
| 1.9.24 | Программа адаптации весов к внешним условиям | наличие |
| 1.9.25 | Гибкая система защиты от вибрации при взвешивании в нестабильных условиях с возможностью быстрой настройки | наличие |
| 1.9.26 | Режим самотестирования весов при их включении | наличие |
| 1.9.27 | Встроенный интерфейс для связи с периферийными устройствами и компьютером | RS-232C, USB(B) |
| 1.9.28 | Возможность дооснащения внешним интерфейсом ETHERNET (опция) | наличие |
| 1.9.29 | Вывод результатов юстировки и измерений, даты/времени и ID весов на дисплей весов с возможностью их передачи на ПК или совместимый принтер (опция) | наличие |
| 1.9.30 | Звуковой сигнал (вкл/выкл) | наличие |
| 1.9.31 | ПО для протоколирования результатов взвешивания на ПК и управления весами с ПК | наличие |
| 1.9.32 | Меню с русскими и международными символами (рус/англ) | наличие |
| 1.9.33 | Встроенные часы (дата, время), отображающиеся на дисплее | наличие |
| 1.9.34 | Высококонтрастный ЖК-дисплей с крупными легко читаемыми символами | наличие |
| 1.9.35 | Регулировка подсветки дисплея (вкл/выкл) | наличие |
| 1.9.36 | Память результатов юстировки (калибровки) и результатов взвешивания (до 999 ед., Aliby) | наличие |
| 1.9.37 | Корпус весов из особо прочного пластика ABS | наличие |
| 1.9.38 | Основание корпуса из алюминиевого сплава | наличие |
| 1.9.39 | Возможность снятия электростатики в приборе с помощью его конструктивных особенностей и схемотехники | наличие |
| 1.9.40 | Устройство установки весов по уровню (пузырьковый уровень) | наличие |
| 1.9.41 | Защита от несанкционированной настройки и вмешательства (пломба) | наличие |
| 1.9.42 | Переход в режим ожидания автоматический (автовыключение) | наличие |
| 1.9.43 | Режим самотестирования весов при их включении и автоматической юстировке встроенной гирей | наличие |
| 1.9.44 | Время установления рабочего режима (прогрева) при включении в сеть | 30 мин |
| 1.9.45 | Возможность дооснащения весов дополнительно второй панелью управления | наличие (опционально) |
| 1.9.46 | Легко съёмная стеклянная ветрозащитная витрина | нет |
| 1.9.47 | Размер и материал платформы | 175х145 мм, нержавеющая сталь |
| 1.9.48 | Диапазон рабочих температур: | От +15ºС до +30ºС |
| 1.9.49 | Допустимая влажность воздуха: | От 30% до 80% (без конденсата) |
| 1.9.50 | Потребляемая мощность | Не более 5 В·А |
| 1.9.51 | Питание: | от сети 220В/50Гц через сетевой адаптер 5В |
| 1.9.52 | Возможность питания от внешней аккумуляторной батареи (аккумулятор – опция) | наличие |
| 1.9.53 | Возможность питания весов от персонального компьютера (ноутбука) | - |
| 1.9.54 | Габариты (ДхШхВ) | Не более 260х190х70 мм |
| 1.9.55 | Вес | Не более 2,9 кг |
| 1.9.56 | Средний срок службы | 10 лет |
| 1.9.57 | Гарантийный срок | 7 лет (84 мес.) |
| 1.9.58 | Год выпуска: | - |
| 1.9.59 | Первичная поверка: | Наличие |
| 1.10 | Документация: |  |
| 1.10.1 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1шт |
| 1.10.2 | Заключение о поверке (с клеймом поверителя) | В составе руководства по эксплуатации |
| 1.10.3 | Гарантийные обязательства производителя | В составе руководства по эксплуатации |
| 1.10.4 | Свидетельство о приемке (отметка ОТК) | В составе руководства по эксплуатации |
| 1.10.5 | Методика поверки | В составе ГОСТ OIML R 76-1-2011 (Приложение DA) |
| 1.10.6 | Копия свидетельства (сертификата) утверждения типа СИ с приложением (Описание типа СИ) | В свободном доступе на сайте производителя (на бумажном носителе – опция) |
| 1.11 | Комплект поставки: |  |  |
| 1.11.1 | Весы (с блоком питания) в соответствии с заводской комплектацией | 1шт |
| 1.11.2 | Руководство по эксплуатации | 1шт |
| 1.12 | ЗИП и расходные материалы | Не требуется |
| 1.13 | Примечания: |  |  |
| 1.13.1 | Выпуск прибора регламентируется законом «О единстве средств измерения», продукция регистрируется в государственном реестре СИ и оформляется Свидетельство об утверждении типа СИ. |  |  |
| 1.13.2 | Руководство по эксплуатации, является объединенным эксплуатационным документом, который заменяет паспорт изделия и включает в себя гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик изделия, свидетельство о приемке, свидетельство об упаковывании, сведения об утверждении типа (сертификации изделия), методика поверки. |  |  |
| 1.13.3 | Упаковка товара соответствует установленным требованиям к упаковке данного вида товара. |  |  |
| 1.13.4 | Гарантийное обслуживание осуществляется производителем ООО «НПП Госметр» (Россия) в течение гарантийного срока (устранение дефектов, возникших по вине производителя/дистрибьютора). |  |  |
| 1.13.5 | Монтажные, пуско-наладочные работы и обучение - не требуются. Прибор поставляется в готовом виде. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация прибора производится согласно руководству по эксплуатации. |  |  |