=ВЕКТОР=

Прибор для измерения параметров

однофазной цепи в режиме

короткого замыкания

Паспорт на изделие

Руководство по эксплуатации

Сертификат об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.А  №32570

### Зарегистрирован в Гос. реестре средств

### измерений под № 24754-08

Москва

2018

# Содержание

1. Назначение изделия                                                            3

2. Комплектность                                                                    3

3. Технические характеристики                                           4

4. Устройство и описание работы прибора                        4

5. Порядок подключения изделия и проведение измерений                                                                            5

6. Обслуживание изделия                                                      7

7. Требования безопасности                                                  7

8. Условия эксплуатации                                                       8

9. Хранение                                                                               8

10. Гарантийные обязательства                                           8

11. Поверка прибора                                                               9

12. Свидетельство о приёмке                                              10

13. Сведения о периодической поверке                            11

2

1. Назначение прибора

Прибор «ВЕКТОР» представляет собой сложный электронный прибор, работающий под управлением микроконтроллера, поэтому перед началом эксплуатации изделия «ВЕКТОР» необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на изделие и руководством по эксплуатации.

Прибор предназначен для измерений параметров электросетей зданий при выборе аппаратов защиты (автоматических выключателей, предохранителей, а так же при сертификационных и эксплуатационных испытаниях в электроустановках, находящихся под напряжением до 250 В.

Прибор  «ВЕКТОР» обеспечивает:

- измерение действующего значения напряжения электрической сети;

- измерение модуля комплексного сопротивления петли фаза-нуль;

- измерение угла сдвига между током и напряжением;

- автоматическое вычисление реального значения  тока  короткого замыкания в тестируемой цепи;

- индикацию измеренных значений до проведения очередных измерений;

- блокировку прибора в течение 10 сек. после измерения;

- блокировку прибора при критическом нагреве измерительного резистора с индикацией надписи «ПЕРЕГРЕВ»;

- автоматическое отключение прибора через 5 минут при отсутствии измерений.

2. Комплектность

Прибор «ВЕКТОР»                                                             1 шт.

Адаптер для работы в щитке                                               1 шт.

Зажимы типа «крокодил»                                                    2 шт.

Паспорт и руководство по эксплуатации                           1 шт.

Элементы питания типоразмера АА (в приборе)              2 шт.

Сумка-чехол                                                                          1 шт.

3

3. Технические характеристики

Напряжение сети, переменное, частотой 50 Гц, В           120…250

Относительная погрешность при измерении

напряжения переменного тока, %                                                 2

Диапазон расчетных токов короткого замыкания, А      44…3100

(при напряжении сети 220 В)

Относительная погрешность при вычислении токов

короткого замыкания, %                                                               5

Диапазон измерений модуля комплексного сопротивления,

Ом                __________________________________        0,07…5

Относительная погрешность при измерении модуля

комплексного сопротивления, %                                                  5

Диапазон измерения угола сдвига фазы между током и напряжением, град.             ___________________                0…90

Абсолютная погрешность при измерении угла сдвига  фазы между током и напряжением, град.                                              2

Питание, В                                                                                      2,4

Потребляемый ток не более, мА

- в дежурном режиме                                                          80            - во время измерения                                                         100

Время работы элементов питания, ч                                             10

Тестирующий ток, А                                                                       22

Длительность тестирующего импульса тока, мсек                      20

(период  тока, частотой 50 Гц, в тестируемой  цепи)

Габаритные размеры изделия, мм                                 250х110х50

Вес изделия, кг                                                                               0,5

Длина измерительных проводов, м                                                 1

Допускается использование аккумуляторных батарей NiCd

4. Устройство и описание работы прибора

Прибор "ВЕКТОР" представляет собой цифровой прибор, автоматически измеряющий изменение напряжения сети и сдвиг фазы между током и напряжением при подключении калиброванной нагрузки. Полученные данные обрабатываются микроконтроллером и выводятся на жидкокристаллический индикатор (далее ЖКИ) в  виде показаний напряжения сети, тока короткого замыкания, сопротивления петли фаза-ноль и угла сдвига между током и напряжением.

При подключении прибора к тестируемой цепи прибор измеряет действующее значение напряжения сети в режиме холостого хода (Uх.х.), которое используется для дальнейших вычислений (значение «U=….»). При напряжении в сети менее 120В дальнейшие измерения не проводятся (кнопка «ПУСК» блокируется).

Для предупреждения выхода приборая из строя и преждевременного разряда элементов питания реализованы следующие функции:

- блокировка прибора в течение 10 сек, после проведения измерения;

- отключение прибора при критическом нагреве измерительного резистора;

- отключение питания при отсутствии измерений в течение 5 мин.

При частичном разряде элеметов питания на индикаторе появляется надпись «ЗАРЯДИТЕ», при этом прибор продолжает работать.

5. Порядок подключения прибора и проведение измерений

1. Убедиться в отсутствии повреждений изоляции проводов.

2. Подключить измерительные провода к тестирующей цепи.

3. Включить прибор кнопкой «Вкл/Выкл». На индикаторе появится информация: «ВЕКТОР», затем «U=…» -напряжение в цепи.

4. Измерение параметров цепи – тока короткого замыкания и угла сдвига фаз производится после нажатия кнопки «Пуск». На индикаторе отображается информация о параметрах исследуемой цепи (рис. 2).

Внимание: изделие предназначено для работы в цепи с максимальным напряжением 250 В. Превышение напряжения может вызвать повреждение прибора.

В случае перегрева изделие автоматически отключается, о чем свидетельствует высвечивающаяся на ЖКИ надпись «ПЕРЕГРЕВ».

Рис.1

Схема подключения, кнопки управления прибора.

Индикация  измеренных значений на ЖКИ

6. Обслуживание прибора

Обслуживание прибора во время эксплуатации сводится к своевременной замене элементов питания.

7. Требования безопасности

1.	 Запрещается вскрывать, разбирать прибор и вносить

изменения в электрическую схему.

2. Запрещается эксплуатировать прибор при светящейся на ЖК- индикаторе надписи «ПЕРЕГРЕВ».

3. Запрещается эксплуатировать прибор с механическими повреждениями корпуса и измерительных проводов.

4. Не допускается попадание воды вовнутрь корпуса прибора.

5. Не допускается контакт прибора с ацетоном, бензином, и другими химически активными веществами.

6. При замене элементов питания отключить прибор  от тестирующей цепи.

8. Условия эксплуатации

Прибор "ВЕКТОР" пригодно к эксплуатации при температуре окружающего воздуха от - 10 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 90%.

После транспортировки в зимних условиях перед очередным включением необходимо дать прогреться изделию до комнатной температуры в течение 2-х часов.

9. Хранение

Изделие «ВЕКТОР» рекомендуется хранить при температуре окружающего воздуха от + 5 С до + 30 С и относительной влажности воздуха до 70%.

10. Гарантийные обязательства

Организация-изготовитель устанавливает гарантийный срок прибора  «ВЕКТОР» в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня реализации, при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит ремонт вышедшего из строя прибора при условии наличия паспорта, отметки организации-продавца, даты продажи изделия, отсутствия внешних повреждений корпуса и сохранности пломб предприятия изготовителя. Заключение о неисправности прибора по вине изготовителя или неисправности вследствие неправильной эксплуатации составляется на предприятии-изготовителе в присутствии заинтересованных сторон.

На элементы питания настоящая гарантия не распространяется.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие метрологические характеристики прибора.

11. Поверка прибора

Поверка прибора производится органами государственной метрологической службы или организациями аккредитованы-ми на право поверки по методике поверки № 4221-001-1917362-2002 МП.

Межповерочный интервал 1 год.

По вопросам гарантийного ремонта и периодической поверке прибора обращаться по адресу: 105425, г. Москва, Щелковский проезд, д. 13А, стр. 1.

ООО НПФ  МИЭЭ «Приборы Мосгосэнергонадзора»

тел. (495) 965-3790; факс 965-38468, по техническим вопросам тел.8(495) 652-3989.

Наш сайт в Интернете: www.prbe.ru, www.mieen.ru.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в прибор изменения, не ухудшающие метрологические характеристики прибора.

12. Свидетельство о приемке

Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания  «Вектор»  сер № _______, соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010) и технических условий 4221-001-51917362-2002 ТУ, и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК      ______________      ______________

(подпись)

Дата выпуска   «_____»  ______________ 201_ год

Место отметки организации-продавца

о  продаже изделия

Дата продажи

«____»_____________________201_  г.

При отсутствии отметки организации-

продавца гарантийный срок исчисляется

с даты изготовления

10

Сведения о первичной поверке прибора Организация, производившая поверку: ФГУП «ВНИИМС» Дата ____________ Клеймо поверителя: Подпись ___________

11

Сведения о периодической поверке прибора:

результаты поверки (калибровки) зав. №

| Организация, проводившая поверку | Дата поверки | Результаты поверки | Подпись поверителя и оттиск поверительного клейма | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11

2

11

3

4

9

5

8

6

7