# ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Мультиметры цифровые АРРА-101, АРРА-103, АРРА-105, АРРА-105R

Методика поверки 71-10072-6 МП

Менделеево, Московская обл.

2005 г.

Настоящая методика поверки распространяется на мультиметры цифровые АРРА-101, АРРА-103, АРРА-105, АРРА-105R (далее - мультиметры), предназначенные для измерений напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости и частоты, производства фирмы “ APPA Technology corporation ” (Тайвань) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал – один год.

## Операции поверки

1.1.1 При первичной и периодической поверке мультиметров выполняются операции, указанные в таблице 7.1.

1.1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и мультиметр бракуется.

Таблица1.1

| Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 1.7.1 | Да | Да |
| Опробование | 1.7.2 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик | 1.7.3 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения постоянного напряжения | 1.7.3.1 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения переменного напряжения | 1.7.3.2 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения силы постоянного тока | 1.7.3.3 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения силы переменного тока | 1.7.3.4 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения сопротивления | 1.7.3.5 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения емкости | 1.7.3.6 | Да | Да |
| Определение погрешности измерения частоты | 1.7.3.7 | Да | Да |

## Средства поверки

1.2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 7.2.

1.2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

1.2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь действующие свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной поверке.

Таблица1.2

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и метрологические и основные технические характеристики средства поверки. |
| --- | --- |
| 7.7.3.1 - 7.7.3.7 | Калибратор FLUKE 5520A; погрешность по напряжению постоянного тока в диапазоне до 1000 В от 0,0011 до 0,002 %; погрешность по постоянному току в диапазоне до 20 А от 0,01 до 0,1 %; погрешность по напряжению переменного тока в диапазоне до 1000 В от 0,0115 до 0,025 %; погрешность по сопротивлению в диапазоне до 40 МОм от 0,0028 до 0,025 %; погрешность по силе переменного тока в диапазоне до 11 А от 0,04 до 0,12 %; погрешность по электрической емкости в диапазоне до 10 мФ от 0,19 до 0,34 %. |

## Требования к квалификации поверителей

1.3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, аттестованные в качестве поверителя и имеющие практический опыт работ в области электротехнических измерений.

1.3.2 Перед проведением операций поверки поверителю необходимо изучить руководство по эксплуатации на данные мультиметры.

## Требования безопасности

1.4.1  При проведении поверки должны соблюдаться все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

## Условия поверки

1.5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования

ГОСТ 22261-94:

- температура окружающей среды 205оС;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80%;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (630 – 795 мм рт. ст.).

## Подготовка к поверке

1.6.1 Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации (РЭ) поверяемого прибора и используемых средств поверки.

1.6.2. Поверяемый прибор и используемые средства поверки должны быть заземлены и выдержаны во включенном состоянии в течение времени,  указанного в РЭ.

## Проведение поверки

### Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверяются:

- сохранность пломб;

- чистота и механическая исправность разъемов и гнезд;

- наличие предохранителей;

- отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов конструкции (определяется на слух при наклонах прибора);

- сохранность органов управления, четкость фиксации их положения;

- комплектность прибора согласно РЭ.

Приборы, имеющие дефекты, бракуют.

### Опробование

Опробование проводится после времени самопрогрева, равного 30 с после включения прибора.

Проверяется работоспособность жидкокристаллического дисплея (ЖКД) и клавиш управления; режимы, отображаемые на ЖКД, при нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать руководству по эксплуатации.

### Определение метрологических параметров.

1.7.3.1 Определение погрешности измерения постоянного напряжения

1.3.1.1 Соединить измерительные провода с входными разъемами мультиметра: черный - с разъемом «СОМ», красный - с разъемом «V».

1.3.1.2 На мультиметре установить поворотный переключатель режимов в положение «V=»   (для АРРА-101 синей клавишей выбрать дополнительно режим измерения DC=). Подключить мультиметр к калибратору.

1.3.1.3 На калибраторе установить поочередно значения выходного постоянного напряжения в соответствии с таблицей 7.3, соответствующие показания мультиметра заносить во второй столбец таблицы.

Таблица 1.3

| Значения напряжения калибратора | Показания мультиметра | АРРА-101 |  | АРРА-103 |  | АРРА-105/105R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний предел (мВ, В) | Верхний предел (мВ, В) | Нижний предел (мВ, В) | Верхний предел (мВ, В) | Нижний предел (мВ, В) | Верхний предел (мВ, В) |
| 10 мВ |  | 9,73 | 10,27 | 9,74 | 10,26 | 9,77 | 10,23 |
| 200 мВ |  | 198,4 | 201,6 | 198,6 | 201,4 | 199,2 | 200,8 |
| 380 мВ |  | 377, 14 | 382,86 | 377,52 | 382,48 | 378,66 | 381,34 |
| -1 В |  | -1,007 | -0,993 | -1,006 | -0,994 | -1,003 | -0.997 |
| 2 В |  | 1,988 | 2,012 | 1,99 | 2,01 | 1,996 | 2,004 |
| 3,8 В |  | 3,779 | 3,821 | 3,7828 | 3,8172 | 3,7942 | 3,8058 |
| 5 В |  | 4,955 | 5,045 | 4,96 | 5,04 | 4,975 | 5,025 |
| 20 В |  | 19,88 | 20,12 | 19,9 | 20,1 | 19,96 | 20,04 |
| -38 В |  | -38,21 | -37,79 | -38,172 | -37,828 | -38,058 | -37,942 |
| 50 В |  | 49,55 | 50,45 | 49,6 | 50,4 | 49,75 | 50,25 |
| 200 В |  | 198,8 | 201,2 | 199 | 201 | 199,6 | 200,4 |
| -380 В |  | -382,1 | -377,9 | -381,72 | -378,28 | -380,58 | -379,42 |
| 450 В |  | 445,75 | 454,25 | 446,2 | 453,8 | 447,55 | 452,45 |
| 750 В |  | 744,25 | 755,75 | 745 | 755 | 747,25 | 752,75 |
| 950 В |  | 943,25 | 956,75 | 944,2 | 955,8 | 947,05 | 952,95 |

Результаты поверки считать положительными, если показания мультиметра укладываются в пределы, указанные в таблице 3.

1.7.3.2 Определение погрешности измерения переменного напряжения

1.7.3.2.1 Соединить измерительные провода с входными разъемами мультиметра: черный - с разъемом «СОМ», красный - с разъемом «V».

1.7.3.2.2 На мультиметре установить поворотный переключатель режимов в положение «V»   (для АРРА-101 синей кнопкой выбрать дополнительно режим измерения АC). Подключить мультиметр к калибратору.

1.7.3.2.3 На калибраторе установить поочередно значения выходного переменного напряжения в соответствии с таблицей 1.4, соответствующие показания мультиметра заносить во второй столбец таблицы.

Таблица 1.4

| Значения напряжения калибратора | Показания мультиметра | АРРА-101 |  | АРРА-103 |  | АРРА-105/105R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний предел (мВ, В) | Верхний предел (мВ, В) | Нижний предел (мВ, В) | Верхний предел (мВ, В) | Нижний предел (мВ, В) | Верхний предел (мВ, В) |
| Диапазон частот, Гц 50 - 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 В |  | 0,985 | 1,015 | 0,987 | 1,013 | 0,99 | 1,01 |
| 3 В |  | 2,965 | 3,035 | 2,971 | 3,029 | 2,98 | 2,02 |
| 10 В |  | 9,85 | 10,15 | 9,87 | 10,13 | 9,9 | 10,1 |
| 30 В |  | 29,65 | 30,35 | 29,71 | 30,29 | 29,8 | 30,2 |
| 100 В |  | 98,5 | 101,5 | 98,7 | 101,3 | 99 | 101 |
| 300 В |  | 296,5 | 303,5 | 297,1 | 302,9 | 298 | 302 |
| 500 В |  | 490 | 510 | 491 | 509 | 492,5 | 407,5 |
| 700 В |  | 688 | 712 | 689,4 | 710,6 | 691,5 | 708,5 |
| Диапазон частот, Гц 40 - 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 В |  | 0,98 | 1,02 | 0,982 | 1,018 |  |  |
| 3 В |  | 2,95 | 3,05 | 2,956 | 3,044 |  |  |
| 10 В |  | 9,8 | 10,2 | 9,82 | 10,18 |  |  |
| 30 В |  | 29,5 | 30,5 | 29,56 | 30,44 |  |  |
| 100 В |  | 98 | 102 | 98,2 | 101,8 |  |  |
| 300 В |  | 295 | 305 | 295,6 | 304,4 |  |  |
| 500 В |  | 487,5 | 512,5 | 488,5 | 511,5 |  |  |
| 700 В |  | 684,5 | 515,5 | 685,9 | 714,1 |  |  |
| Диапазон частот, Гц 40 - 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 В |  |  |  |  |  | 0,985 | 1,015 |
| 3 В |  |  |  |  |  | 2,965 | 3,035 |
| 10 В |  |  |  |  |  | 9,85 | 10,15 |
| 30 В |  |  |  |  |  | 29,65 | 30,35 |
| 100 В |  |  |  |  |  | 98,5 | 101,5 |
| 300 В |  |  |  |  |  | 296,5 | 303,5 |
| 500 В |  |  |  |  |  | 490 | 510 |
| 700 В |  |  |  |  |  | 688 | 712 |

Результаты поверки считать положительными, если показания мультиметра укладываются в пределы, указанные в таблице 4

1.7.3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока

1.7.3.3.1 Соединить измерительные провода с входными разъемами мультиметра: черный - с разъемом «СОМ», красный - с разъемом « mA» (для измеряемых токов 400 mА) или с разъемом «А» (для измеряемых токов 400 mА).

1.7.3.3.2 На мультиметре установить поворотный переключатель режимов в требуемое положение (4 mA/40 mA/400 mA/A) в зависимости от величины измеряемого тока.

С помощью синей функциональной клавиши выбрать режим измерения DC=.

Подключить мультиметр к калибратору в соответствии с руководством по эксплуатации (РЭ) калибратора.

1.7.3.3.3 На калибраторе установить поочередно значения выходного постоянного тока в соответствии с таблицей 1.5, соответствующие показания мультиметра заносить во второй столбец таблицы.

Таблица 1.5

| Значения силы тока калибратора | Показания мультиметра | АРРА-101 |  | АРРА-103 |  | АРРА-105/105R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний предел (mА, А) | Верхний предел (mA, В) | Нижний предел (mA, A) | Верхний предел (mA, A) | Нижний предел (mA, A) | Верхний предел (mA, A) |
| 1 мA |  | 0,99 | 1,01 | 0,991 | 1,009 | 0,994 | 1,006 |
| 3 мA |  | 2,974 | 3,026 | 2,977 | 3,023 | 2,986 | 3,014 |
| 5 мA |  | 4, 94 | 5,06 | 4,945 | 5,055 | 4,96 | 5,04 |
| 20 мA |  | 19,82 | 20,18 | 19,84 | 20,16 | 19,90 | 20,10 |
| 38 мA |  | 37,676 | 38,324 | 37,714 | 38,286 | 37,828 | 38,172 |
| -100 мA |  | -101 | -99 | -100,9 | -99,1 | -100,6 | -99,4 |
| 200 мA |  | 198,2 | 201,8 | 198,4 | 201,6 | 199 | 201 |
| 380 мA |  | 376,76 | 383,24 | 377,14 | 382,86 | 378,28 | 381,72 |
| 0,50 A |  | 0,4525 | 0,5475 | 0,4535 | 0,5465 | 0,456 | 0,544 |
| 5 A |  | 4,885 | 5,115 | 4,895 | 5,105 | 4,92 | 5,08 |
| 9 A |  | 8,825 | 9,175 | 8,843 | 9,157 | 8,888 | 9,112 |

Результаты поверки считать положительными, если показания мультиметра укладываются в пределы, указанные в таблице 5.

1.7.3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока

1.7.3.4.1 Соединить измерительные провода с входными разъемами мультиметра: черный - с разъемом «СОМ», красный - с разъемом « mA» (для измеряемых токов 400 mА) или с разъемом «А» (для измеряемых токов 400 mА).

1.7.3.4.2 На мультиметре установить поворотный переключатель режимов в требуемое положение (4 mA/40 mA/400 mA/A) в зависимости от величины измеряемого тока.

С помощью синей функциональной клавиши выбрать режим измерения АC.

Подключить мультиметр к калибратору в соответствии с руководством по эксплуатации калибратора.

1.7.3.4.3 На калибраторе установить поочередно значения выходного переменного тока частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 1.6, соответствующие показания мультиметра заносить во второй столбец таблицы.

Таблица 1.6

| Значения силы тока калибратора | Показания мультиметра | АРРА-101 |  | АРРА-103 |  | АРРА-105/105R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний предел (mА, А) | Верхний предел (mA, В) | Нижний предел (mA, A) | Верхний предел (mA, A) | Нижний предел (mA, A) | Верхний предел (mA, A) |
| 1 мA |  | 0,98 | 1,02 | 0,982 | 1,018 | 0,985 | 1,015 |
| 3 мA |  | 2,95 | 3,05 | 2,956 | 3,044 | 2,965 | 3,035 |
| 5 мA |  | 4, 875 | 5,125 | 4,885 | 5,115 | 4,9 | 5,1 |
| 20 мA |  | 19,65 | 20,35 | 19,69 | 20,31 | 19,75 | 20,25 |
| 38 мA |  | 37,38 | 38,62 | 37,456 | 38,544 | 37,57 | 38,43 |
| 100 мA |  | 98 | 102 | 98,2 | 101,8 | 98,5 | 101,5 |
| 200 мA |  | 196,5 | 203,5 | 196,1 | 203,1 | 197,5 | 202,5 |
| 380 мA |  | 373,8 | 386,2 | 374,56 | 385,44 | 375,7 | 384,3 |
| 0,50 A |  | 0,4375 | 0,5625 | 0,44 | 0,56 | 0,445 | 0,555 |
| 5 A |  | 4,825 | 5,175 | 4,85 | 5,15 | 4,9 | 5,1 |
| 9 A |  | 8,725 | 9,275 | 8,77 | 9,23 | 8,86 | 9,14 |

Результаты поверки считать положительными, если показания мультиметра укладываются в пределы, указанные в таблице 1.6.

1.7.3.5 Определение погрешности измерения сопротивления

1.7.3.5.1 Соединить измерительные провода с входными разъемами мультиметра: черный - с разъемом «СОМ», красный - с разъемом « V» (Примечание: Полярность красного провода положительная).

1.7.3.5.2 На мультиметре установить поворотный переключатель режимов в положение для измерения сопротивления в соответствии с РЭ на мультиметр.

С помощью синей функциональной клавиши выбрать режим измерения .

Подключить мультиметр к калибратору в соответствии с РЭ калибратора. Для повышения точности измерения малых сопротивлений нажать клавишу Range, установить диапазон 400, закоротить концы проводов и нажать клавишу REL, компенсируя тем самым собственное сопротивление проводов.

1.7.3.5.3 На калибраторе установить поочередно значения сопротивления в соответствии с таблицей 1.7, соответствующие показания мультиметра заносить во второй столбец таблицы.

Таблица 1.7

| Значения сопротивления калибратора | Показания мультиметра | АРРА-101 |  | АРРА-103 |  | АРРА-105/105R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний предел (Ом, кОм, МОм) | Верхний предел (Ом, кОм, МОм) | Нижний предел (Ом, кОм, МОм) | Верхний предел (Ом, кОм, МОм) | Нижний предел (Ом, кОм, МОм) | Верхний предел (Ом, кОм, МОм) |
| 10 Ом |  | 9,63 | 10,37 | 9,64 | 10,36 | 9,66 (105) 9,56(105R) | 10,34(105) 10,44(105R) |
| 100 Ом |  | 99 | 101 | 99,1 | 100,9 | 99,3 (105) 99,2(105 R) | 100,7 (105) 100,8(105R) |
| 380 Ом |  | 377, 04 | 382,96 | 377,42 | 382,58 | 378,18(105) 378,08(105) | 381,82(105) 381,92(105R |
| 500 Ом |  | 494,5 | 505,5 | 495 | 505 | 496 | 504 |
| 2 кОм |  | 1,984 | 2,016 | 1,986 | 2,014 | 1,99 | 2,01 |
| 3,8 кОм |  | 3,7714 | 3,8286 | 3,7752 | 3,8248 | 3,7828 | 3,8172 |
| 5 кОм |  | 4,945 | 5,055 | 4,95 | 5,05 | 4,96 | 5,04 |
| 20 кОм |  | 19,84 | 20,16 | 19,86 | 20,14 | 19,9 | 20,1 |
| 38 кОм |  | 37,714 | 38,286 | 37,752 | 38,248 | 37,828 | 38,172 |
| 50 кОм |  | 49,45 | 50,55 | 49,5 | 50,5 | 49,6 | 50,4 |
| 200 кОм |  | 198,4 | 201,6 | 198,6 | 201,4 | 199 | 201 |
| 380 кОм |  | 377,14 | 382,86 | 377,52 | 382,48 | 378,28 | 381,72 |
| 500 кОм |  | 492 | 508 | 493 | 507 | 494 | 506 |
| 2 МОм |  | 1,977 | 2,023 | 1,981 | 2,019 | 1,985 | 2,015 |
| 3,8 МОм |  | 3,759 | 3,841 | 3,7666 | 3,8334 | 3,7742 | 3,8258 |
| 5 МОм |  | 4,85 | 5,15 | 4,86 | 5,14 | 4,875 | 5,125 |
| 20 МОм |  | 19,55 | 20,45 | 19,59 | 20,41 | 19,65 | 20,35 |
| 38 МОм |  | 37,19 | 38,81 | 37,266 | 38,734 | 37,38 | 38,62 |

Результаты поверки считать положительными, если показания мультиметра укладываются в пределы, указанные в таблице 7.

1.7.3.6	Определение погрешности измерения емкости

1.7.3.6.1 Соединить измерительные провода с входными разъемами мультиметра: черный - с разъемом «СОМ», красный - с разъемом « V».

1.7.3.6.2 На мультиметре установить поворотный переключатель режимов в положение для измерения емкости в соответствии с РЭ на мультиметр.

С помощью синей функциональной клавиши выбрать режим измерения емкости.

Подключить мультиметр к калибратору емкостей параллельно.

1.7.3.6.3 На калибраторе установить поочередно значения емкости в соответствии с таблицей 1.8, соответствующие показания мультиметра заносить во второй столбец таблицы.

Таблица 1.8

| Значения емкости магазина | Показания мультиметра | АРРА-101 | АРРА-103 |  | АРРА-105/105R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний предел (нФ, мкФ) |  | Верхний предел (нФ, мкФ) |  |
| 1 нФ |  | 0,91 |  | 1,09 |  |
| 3 нФ |  | 2,81 |  | 3,19 |  |
| 10 нФ |  | 9,86 |  | 10,14 |  |
| 30 нФ |  | 29,64 |  | 30,34 |  |
| 100 нФ |  | 98,6 |  | 101,4 |  |
| 300 нФ |  | 296,4 |  | 303,4 |  |
| 1 мкФ |  | 0,986 |  | 1,014 |  |
| 3 мкФ |  | 2,966 |  | 3,034 |  |
| 10 мкФ |  | 9,86 |  | 10,14 |  |
| 30 мкФ |  | 28,42 |  | 31,58 |  |

Результаты поверки считать положительными, если показания мультиметра укладываются в пределы, указанные в таблице 1.8.

1.7.3.7	Определение погрешности измерения частоты

1.7.3.7.1 Соединить измерительные провода с входными разъемами мультиметра: черный - с разъемом «СОМ», красный - с разъемом « V».

1.7.3.7.2 На мультиметре установить поворотный переключатель режимов в положение

“Hz ADP”.

С помощью синей функциональной клавиши выбрать режим измерения: Hz. Подключить мультиметр к калибратору.

1.7.3.7.3 На калибраторе установить поочередно значения частоты в соответствии с таблицей 1.9, соответствующие показания мультиметра заносить во второй столбец таблицы.

Таблица 1.9

| Значения частоты генератора | Показания мультиметра | АРРА-101 | АРРА-103 |  | АРРА-105/105R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний предел (Гц, кГц) |  | Верхний предел (Гц, кГц) |  |
| 10 Гц |  | 9,95 |  | 10,05 |  |
| 80 Гц |  | 79,88 |  | 80,12 |  |
| 200 Гц |  | 199,4 |  | 200,6 |  |
| 800 Гц |  | 798,8 |  | 801,2 |  |
| 2 кГц |  | 1,994 |  | 2,006 |  |
| 8 кГц |  | 7,988 |  | 8,012 |  |
| 20 кГц |  | 19,94 |  | 20,06 |  |
| 80 кГц |  | 79,88 |  | 80,12 |  |
| 200 кГц |  | 199,4 |  | 200,6 |  |
| 800 кГц |  | 798,8 |  | 801,2 |  |

Результаты поверки считать положительными, если показания мультиметра укладываются в пределы, указанные в таблице 9.

## Оформление результатов поверки

1.8.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

1.8.2 При положительных результатах поверки на прибор выдается "Свидетельство о поверке" установленного образца.

1.8.3 При отрицательных результатах поверки на прибор выдается "Извещение о непригодности" установленного образца с указанием причин непригодности.