# ОКП 42 2439

УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «Регион ДП»

______________Ю.А. Криштафович

«___»_________________ 2015 г.

## МЕГАОММЕТРЫ ЭС0202/1М-Г, ЭС0202/2М-Г

### Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 3 |
| 1.1 | Назначение | 3 |
| 1.2. | Технические характеристики | 3 |
| 1.3 | Состав изделия | 4 |
| 1.4 | Устройство и работа | 4 |
| 1.5 | Маркировка и пломбирование | 4 |
| 1.6 | Упаковка | 4 |
| 2. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 5 |
| 2.1 | Меры безопасности | 5 |
| 2.2 | Использование мегаомметра | 6 |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 6 |
| 4. | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ | 7 |
| 5. | ПОВЕРКА | 7 |
| 6. | УТИЛИЗАЦИЯ | 7 |
| 7. | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 7 |
| 8. | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 8 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ | 9 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МЕТОДИКА И ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ МЕГАОММЕТРА В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ | 10 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и принципом работы мегаомметров ЭС0202/1М-Г, ЭС0202/2М-Г (в дальнейшем – мегаомметры) и содержит сведения, необходимые для их правильного использования при эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Перед включением мегаомметров и использованием их по назначению, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и соблюдайте все рекомендации, приведенные в нем.

К работе с мегаомметром должны допускаться лица с группой допуска по электробезопасности не ниже ІІІ.

Мегаомметры зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 60787-15 и допущены к применению в Российской Федерации.

Сведения о сертификации мегаомметра приведены в приложении А.

Изготовитель мегаомметров – Общество с ограниченной ответственностью

«Регион ДП», РФ,141090, Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Маяковского, д. 10А, пом. № XIII.

Адрес страницы в интернете: www.omm.ru,

Адрес электронной почты: omm@omm.ru, ozon@omm.ru

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Мегаомметры предназначены для измерения электрического сопротивления изоляции цепей, не находящихся под напряжением.

1.1.2	Мегаомметры изготавливаются в соответствии с требованиями             ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия» и ТУ 422439-001-53967050-2015

«Мегаомметры    ЭС0202/1М-Г, ЭС0202/2М-Г».

1.1.3 Нормальные условия применения мегаомметров по                           ГОСТ 22261-94.

1.1.4 По устойчивости к климатическим воздействиям мегаомметры обычного и экспортного исполнения соответствуют группе 3 по      ГОСТ 22261-94, но  с расширенным  значением  рабочих  температур  от минус 30 С до плюс 50 С и относительной влажности до 90 % при 30 С. Требования по механическим  воздействиям рабочих условий применения мегаомметров согласно  ГОСТ 22261-94 не регламентированы.

Предельные условия транспортирования мегаомметра:

- температура окружающего  воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С,

- относительная  влажность воздуха - 98 % при температуре 35 °С.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Условное обозначение и коды ОКП приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Условное обозначение | Код ОКП |
| --- | --- |
| ЭС0202/1М-Г ЭС0202/2М-Г | 42 2439 8014 06 42 2439 8017 03 |

1.2.2 Диапазон измерений, значение напряжения на разомкнутых зажимах мегаомметров приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Условное обозначение | Диапазон измерений, МОм | Измерительное напряжение на зажимах, В |
| --- | --- | --- |
| ЭС0202/1М-Г | 0 - 1000 | 100±10 250±25 500±50 |
| ЭС0202/2М-Г | 0 - 10000 | 500±50 1000±100 2500±250 |

1.2.3 Класс точности, выраженный в виде относительной погрешности по ГОСТ 8.401-80, 15. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны  ±15 %  в диапазоне измеряемых сопротивлений от 0,05 МОм до 1000 МОм для ЭС0202/1М-Г от 0,5 МОм до 10000 МОм для ЭС0202/2М-Г.

1.2.4 Значение пределов допускаемых значений дополнительных погрешностей, обусловленных влиянием различных факторов, методика и примеры расчета приведены в приложении Б.

1.2.5  Время установления показаний не превышает 15 с.

1.2.6  Режим работы мегаомметра прерывистый. Измерение – 1 минута,

пауза – 2 минуты.

1.2.7 Питание мегаомметров осуществляется от встроенного электромеханического генератора. Скорость вращения ручки электромеханического генератора  (120 - 144) оборотов/минуту.

1.2.8 Мегаомметры сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 30 ºС  до  плюс 50 °С  и  относительной влажности  90 % при температуре плюс 30 °С.

1.2.9 Рабочее положение – горизонтальное расположение плоскости шкалы.

1.2.10 Масса мегаомметра, не более 2,2 кг.

Масса комплекта поставки, не более 2,5 кг.

1.2.11 Габаритные размеры мегаомметров (со сложенной ручкой электромеханического генератора) – 150 мм х 130 мм х 200 мм.

Габаритные размеры сумки – 210 мм х 150 мм х 230 мм.

1.2.12 Норма средней наработки на отказ 12500 ч.

1.2.13 Средний срок службы 10 лет.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплект поставки мегаомметров соответствует таблице 1.3

Таблица 1.3

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| Мегаомметр Шнур № 1 Шнур № 2 Проводник Сумка Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 экз. |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструктивное исполнение.

Мегаомметр выполнен в пластмассовом корпусе.

На передней панели расположены:

- отсчетное устройство;

- гнезда для подключения измеряемого объекта;

- органы управления и индикации.

В нижней части корпуса мегаомметра размещен технологический отсек, используемый для настройки прибора.

1.4.2 Принцип действия.

Мегаомметры построены по схеме логарифмического измерителя отношений.

Мегаомметры состоят из следующих основных узлов:

электромеханического генератора переменного тока;

преобразователя;

электронного измерителя.

Преобразователь предназначен для получения стабильного измерительного напряжения и выполнен по схеме с регулированием в цепи переменного тока. Переключение измерительного напряжения осуществляется изменением опорного напряжения.

Электронный измеритель выполнен по схеме логарифмического усилителя.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На мегаомметре должны быть нанесены следующие знаки и        символы:

- регулятор нуля;

МW      - условное обозначение измеряемой величины;

- обозначение класса точности;

- прибор для использования с горизонтальным циферблатом;

- цепь постоянного тока;

- испытательное напряжение 5,2 кВ;

- Внимание! (См. сопроводительные документы);

- магнитоэлектрический прибор с подвижной катушкой  и

c электронным устройством в измерительной цепи;

- оборудование, защищенное двойной или усиленной изоляцией;

120 r/min - номинальная скорость вращения ручки электромеханического

генератора;

I, II          - положения переключателя шкал (диапазонов)

САТ ІІ    - категория монтажа (категория перенапряжения) ІІ;

- , rx, Э   - гнезда для подключения объекта измерения;

- высокое напряжение;

(mT)  - магнитная индукция 0,2 мTл, вызывающая изменение

показаний, соответствующее  обозначению класса точности;

100V, 250V, 500V         - положения переключателя измерительного

(500V, 1000V, 2500V)     напряжения  ЭС0202/1-Г (ЭС0202/2-Г);

ВН        - индикатор измерительного напряжения;

- товарный знак изготовителя

- знак утверждения типа средств измерений России;

- знак соответствия России;

№….    - порядковый номер мегаомметра;

20…     - год изготовления.

1.5.2 Пломбирование осуществляется мастикой с тыльной стороны корпуса в углублении крепежного отверстия.

1.6 Упаковка

16.1 Упаковка мегаомметра должна соответствовать ГОСТ 9181-74 «Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ТУ 422439-001-53967050-2015.

Мегаомметр упаковывается в индивидуальную упаковку (сумку) в комплекте по таблице 1.3. Сумку упаковывают в потребительскую тару (картонная коробка).

Мегаомметры, упакованные для  транспортирования,  укладывают в транспортную тару.

1.6.2 Транспортная тара, масса и габаритные размеры грузовых мест по ТУ 422439-001-53967050-2015.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка мегаомметра к использованию

2.1.1 Убедиться в отсутствии напряжения на объекте.

2.1.2 ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступаТЬ к измерениям ПРИ НАЛИЧИИ напряжения на измеряемом объекте.

2.2 Использование мегаомметра

2.2.1 Подключить объект к гнездам  rх  мегомметра согласно рисунка 2.1. Для уменьшения влияния токов утечки при помощи проводника Ба6.640.385 подсоединить к гнезду Э   экран (кожух) объекта. При измерении сопротивления изоляции объекта относительно земли      экран объекта не подсоединять к гнезду Э.

2.2.2 Установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение, а переключатель диапазонов в положение І или ІІ.

2.2.3 Для проведения измерений вращать ручку генератора со скоростью от (120 - 144) об/мин. При вращении ручки генератора  светиться индикатор ВН, что свидетельствует о наличии измерительного напряжения.

2.2.4  После установления стрелочного указателя произвести отсчет значения измеряемого сопротивления. Если стрелочный указатель находится левее отметки «5» для ЭС0202/1М-Г или «50» для ЭС0202/2М-Г переключите переключатель диапазонов на другой диапазон.

2.2.5 Для уменьшения времени установления показаний по шкале ІІ необходимо перед измерением закоротить  гнезда rх  и вращать ручку генератора в течение (3 - 5) с.

2.2.6 После окончания измерений установить переключатели мегаомметра в среднее положение.

2.2.7 Методика и примеры расчета погрешности мегаомметра в рабочих условиях применения приведены в приложении Б.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание сводится к соблюдению правил         эксплуатации, хранения и транспортирования мегаомметра.

3.2 Ремонт мегаомметра должен проводится только в специализированных ремонтных мастерских или на заводе-изготовителе.

3.3 Мегаомметр, прошедший ремонт или по истечению межповерочного интервала, подлежит периодической поверке в соответствии с разделом 5 настоящего руководства по эксплуатации.

3.4 Меры безопасности

3.4.1 Требования безопасности мегаомметров по ГОСТ 22261-94 и ТУ 422439-001-53967050-2015 «Мегаомметры ЭС0202/1М-Г, ЭС0202/2М-Г», ГОСТ Р 51350-99 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования»

3.4.2 Мегаомметры имеют усиленную изоляцию. Класс защиты от поражения электрическим током – ІІ.

4.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование и хранение мегаомметров должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94.

Мегаомметр может транспортироваться всеми видами крытого транспорта.

4.2 Условия транспортирования мегаомметров соответствуют условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

5. ПОВЕРКА

5.1 Поверку мегаомметров производить один раз в год в объеме и методами, изложенными в ГОСТ 8.409-81 «Омметры. Методы и средства поверки».

5.2 При поверке мегаомметров использовать средства поверки, характеристики которых приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование | Диапазон измерения | Класс точности |
| --- | --- | --- |
| 1 Магазин сопротивлений Р40116 2 Магазин сопротивлений Р33 3 Магазин сопротивлений Р4043 4 Вольтметр электростатический 5 Вольтметр электростатический 6 Киловольтметр электростатический 7 Киловольтметр электростатический 8 Секундомер С1-2А 9 Пробойная установка УПУ-1 10 Мегаомметр ЭС0210/2 | (1104 … 1×1012) Ом (0,1…99999,9) Ом (1×109 … 1×1010 ) Ом 0-150 В 0-600 В 0-1,5 кВ 0-3 кВ 0-10 кВ 2500 В, 0-10000 МОм | 0,2 0,2 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 цена деления 0,2 с ±10 % 2,5 |

6.  УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Мегаомметр не представляет опасности для жизни и здоровья людей, не оказывает вредного воздействия на состояние окружающей природной среды, изготовлен из материалов, разрешенных к применению государственной санитарно-эпидемиологической службой и, после окончания срока службы (эксплуатации), не требует специальных методов утилизации.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие мегаомметра требованиям технических условий ТУ 422439-001-53967050-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, оговоренных в  настоящем руководстве по эксплуатации,  и сохранности клейм изготовителя и поверителя.

7.2	Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода                мегаомметра в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления, если в договоре на поставку не оговорены другие условия.

7.3	При поставке мегаомметров на экспорт гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев и исчисляется с момента его проследования через государственную границу Украины.

7.4  По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь в следующие организации:

ООО «Регион ДП»: 141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево,

ул. Маяковского, д.10А, пом. № XIII,

Телефон/факс: 498 500 13 13

Адрес электронной почты: omm@omm.ru

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Мегаомметр ЭС0202/___                   заводской №_______________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 22261-94, технических условий ТУ 422439-001-53967050, действующей документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

______________                                       ____________________

Оттиск личного клейма                                        Дата приемки

Первичная поверка проведена

______________                                       ____________________

Оттиск клейма поверителя                                             Дата поверки

Приложение А

(обязательное)

Сертификат(ы), действующий(ие)  на данный момент:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  (обязательное)

МЕТОДИКА И ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ

МЕГАОММЕТРА В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ

1 Настоящая методика предназначена для расчета максимально возможного значения погрешности измерения, учитывающего все факторы, влияющие на погрешности измерений.

2 Нормальные условия применения, пределы значения основной погрешности приведены в настоящем руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Значения пределов допускаемых дополнительных погрешностей под влиянием внешних воздействующих факторов:

пределы допускаемых дополнительной  погрешности, вызванной протеканием в схеме измерений токов промышленной частоты (помехи) 50 мкА для ЭС0202/1М-Г и 500 мкА для ЭС0202/2М-Г не должны превышать значений основной относительной погрешности;

пределы допускаемой дополнительной  погрешности от изменения температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 С не должны превышать половину предела основной относительной погрешности;

пределы допускаемой дополнительной  погрешности от наклона не должны превышать значений основной относительной погрешности.

3 Относительная погрешность измерения d  под влиянием воздействующих факторов  вычисляется по формуле :

δ=δ02+n=1nδcn2 ,                 (Г.1)

где d0 - предел допускаемого значения основной относительной погрешности;

dcn - предел допускаемого значения дополнительной погрешности от n-го воздействующего фактора.

4 Перед проведением измерений необходимо по возможности уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность.

Например, установить мегаомметр  горизонтально, вдали от источников магнитных полей  и т. д.

5 Пример расчета погрешности мегаомметра в реальных условиях применения.

5.1 Условия проведения измерения:

- температура окружающего воздуха - минус 10 °С;

- относительная влажность воздуха - 70 %;

- мегаомметр горизонтально установить нет возможности;

- влияние других внешних воздействующих факторов устранено.

Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха от нормального значения до любой температуры в пределах допустимых рабочих температур равны половине пределов основной относительной погрешности на каждые 10 °С изменения температуры (± 7,5%).

Погрешность от изменения температуры до минус 10 °С не превысит:

dС1= ±  20−(−10)10∙7,5 = ± 22,5 %

Пределы допускаемого значения дополнительной  погрешности от наклона  равны ± 15%, т.е. dС2 = ± 15%.

5.2 Погрешность в условиях измерения, оговоренных в  5.1,  определим по формуле (Г.1):	δ=δ02+δc12+δc22=152+22,52+152=31%