| МИКРООММЕТР | C.A 10 NEW |
| --- | --- |

| Руководство по эксплуатации |  |
| --- | --- |

Значение символа : Внимание! Перед использованием прибора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. - В этом руководстве по эксплуатации инструкции находятся перед данным символом. Если они не соблюдаются, то это может привести к травме или повреждению прибора и установок. - Значение символа : - Этот прибор защищен двойной или усиленной изоляцией. Для обеспечения электрической защиты соединение с защитной клеммой заземления не требуется.

Перед использованием прибора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Благодарим Вам за приобретение микрометра С.A 10 (для американского рынка C.A 6240). Для обеспечения наилучшей работы прибора:

- внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации,

- соблюдайте меры предосторожности при использовании, приведенные в руководстве.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

-	Соблюдайте режимы использования: температуру, влажность, уровень запыленности …

- Запрещено работать с прибором в прямом контакте с водой

-  Перед выполнением измерений проверьте, чтобы контролируемое сопротивление не находилось под напряжением: никогда не подключайте прибор к цепи, находящейся под напряжением

-	Этот прибор с двойной изоляцией может использоваться непосредственно на установках категории измерения III с приложенным напряжением меньшим или равным 50V.

-	Пользуйтесь только аксессуарами, поставляемыми с прибором, которые соответствуют нормам безопасности. До выполнения измерений проверьте, чтобы провода измерения находились в хорошем состоянии и не имели дефектной изоляции (разрезанный изолятор, прожог…). В противном случае замените их до выполнения измерения.

-	При измерении сопротивления с сильной индуктивной составляющей (двигатели, трансформаторы…), прибор обеспечивает автоматическую разрядку этой индуктивности после останова измерения. В течение этой разрядки выводится символ .

Отсоединяйте провода измерения только после того, как погаснет символ .

-	Соблюдайте характеристики зарядки батареи, значения и типы предохранителей, в противном случае существует риск повреждения прибора и аннулирования гарантии.

-	Установите переключатель в положение OFF, когда прибор не используется и ПЕРЕД подключением проводов прибора к тестируемуему объекту.

-	Проверьте, чтобы перед открытием прибора ни одна клемма не была подключена, и чтобы переключатель был установлен в положение OFF.

-	Все процедуры ремонта или метрологической проверки должны выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.	Описание

2.1	Передняя панель

2.2	Кнопки

2.3	Индикатор

3.	ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1	Процедура выполнения измерения

3.1.1 Подключения

3.1.2 Последовательность использования

4.2	Режим измерения с изменением полярности тестирующего тока:

3.2.1 Измерения в режиме индуктивного сопротивления

3.2.2 Измерения в режиме не индуктивного сопротивления

3.2.3 Измерения в режиме не индуктивного сопротивления с автоматическим включением

4.3	Сохранение измерений в памяти и чтение из памяти (MEM / MR)

4.3.1 Сохранение результатов в памяти (MEM)

4.3.2 Чтение результатов из памяти (MR)

4.3.3 Удаление из памяти

4.4	Конфигурация прибора: SET-UP

4.	ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1	Характеристики

4.2	Питание

4.3	Условия окружающей среды

4.4	Конструктивные характеристики

4.5	Соответствие международным стандартам

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 	Технический уход

5.1.1 Замена батареи

5.1.2 Замена предохранителей

5.1.3 Очистка

5.2 	Техническое обслуживание

5.2.1 Настройка. Поверка. Метрология.

6.	ГАРАНТИЯ

7. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микрометр С.A 10 (для американского рынка C.A 6240). Является высококачественным переносным цифровым измерительным прибором,  с ЖК-дисплеем и подсветкой. Он предназначен для измерения очень малых значений сопротивлений.

Прибор C.A 10 является автономным прибором, смонтированными в прочном корпусе с крышкой; питание осуществляется от перезаряжаемой батареи с помощью встроенного зарядного устройства.

Прибор обеспечивает 7 диапазонов измерения, от 5m до 2500, которые можно непосредственно выбрать с помощью поворотного переключателя, расположенного на передней панели.

Прибор работает на основе способа измерения с 4 проводами (см. § 3.1.1), и имеет автоматическую компенсацию паразитных напряжений.

Описание функций начиная с верхнего левого угла по часовой стрелке:

- разъем для подключения к сети переменного тока для зарядки батареи

гнездо замены предохранителя

Компьютерный интерфейс USB для подключения к ПК.

-	8-позиционный поворотный переключатель:

  Off	: отключение питания прибора / положение для зарядки

400		: масштаб 400,00 – ток измерения 10mA

40		: масштаб 40,000 – ток измерения 100mA

4000m		: масштаб 4000,0m – ток измерения 1A

400m		: масштаб 400,00m – ток измерения 10A

40m		: масштаб 40,000m – ток измерения 10A

4m		: масштаб 4,0000m– ток измерения 10A

-  SET-UP	: регулировка конфигурации прибора

- желтая кнопка START / STOP: начало / окончание измерений

ЖК-экран с подсветкой

- 5 кнопок из эластомера, некоторые из которых имеет основную и вспомогательную функцию.

| DISPLAY | Показывает ток / напряжение. |
| --- | --- |
| +/- I | Изменение полярности тестирующего тока |
|  | выбирает измеряемый параметр (в режиме прокрутки, слева направо). В режиме SET-UP, обеспечивает доступ к регулировкам функции. |
| MR | извлечение данных из памяти (эта функция не зависит от положения переключателя), кроме положений OFF и SET-UP. |
| CLR | Удаление последнего измеренного значения из памяти. |
| MEM | запись в память измерений и режим самописца |

-	4 Клеммы подсоединения проводов Ø 4 мм обозначены C1, P1, P2, C2

Прибор обладает рядом преимуществ, в частности:

- автоматическое определение внешнего напряжения пер.т. или пост. Т. На клеммах, до или во время измерений, которое запрещает или останавливает измерения, когда измерения не гарантируется,

- безопасность оператора при измерении сопротивления с сильной индуктивной составляющей (двигатели, трансформаторы…), автоматическая разрядка этой индуктивности после останова измерения, если провода измерения остаются подсоединенными к измеряемому индуктивному сопротивлению.

- возможность измерять температуру благодаря разъему Pt100 на передней панели,

- индикация состояния зарядки батарей,

- автоматический переход подсветки в режим ожидания с целью экономии батареи,

- интерфейс USB для экспорта в ПК.

Основные области применения прибора:

- измерение металлизации,

- измерение целостности массы,

- измерение сопротивления двигателей и трансформаторов,

- измерение контактных сопротивлений,

- измерение компонентов,

- измерения сопротивлений электрических кабелей,

- тест механических связей.

- 2. Описание

Измерение : низкие сопротивления

Контроль : 8-позиционный ротационный переключатель диапазонов, 5 кнопок дополнительных функций и 1 кнопка СТАРТ СТОП

Дисплей : ЖК дисплей, 100 x 57 мм, одновременное отображение 2 функций

  - Индикатор(Дисплей)

|  | - Индикация мигания параметра на дисплее |
| --- | --- |

3. Зарядка батареи:

ВНИМАНИЕ: при зарядке батарей измерения не выполняются.

- - Зарядка прибора выполняется только в положении OFF, а длительность полной зарядки равна приблизительно 3  с половиной часа.

- Индикация уровня зарядки:

установив переключатель в положение, отличное от OFF, на дисплее выводится

| CHr9 L | : прибор начинает предварительную зарядку |
| --- | --- |
| bAt CHr9 и мигает | : прибор заряжается |
| bAt FuLL и горит постоянно | : зарядка окончена |

- При зарядке аккумуляторов установите ротационный переключатель в положение OFF (выключено)

- Подключите к сети 220В

- Прибор начинает зарядку аккумуляторов, одновременно указывая текущий уровень заряда аккумуляторов.

- ВНИМАНИЕ. Полностью зарядите прибор перед первым использованием.

- Примерное время работы прибора на диапазоне 10А составляет  полтора часа.

- На разных диапазонах измерения прибор работает разное время. Ниже приведены примерное время работы прибора (в часах) на различных диапазонах.

- Более того чтобы узнать оставшееся время работы прибора на данном диапазоне перед осуществление полной зарядки нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку DISPLAY.

- Прибор покажет примерное оставшееся время работы на данном диапазоне измерения.

- 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- 4.1	Процедура выполнения измерения

- 4.1.1  Подключения

- Подключения выполняются способом измерения "4 провода".

- ВНИМАНИЕ. Цепь должна быть обесточена.

- Схема подключения приведена на следующем рисунке:

На основе источника напряжения постоянного тока U, генератор генерирует ток величиной I.

Вольтметр измеряет падение напряжения Ux на измеряемых клеммах Rx, и выводит Rx = Ux / I.

Результат не зависит от других сопротивлений в токовой цепи (Ri, Rf, Rc), а общее падение напряжения, которое они вызывают при Rx, остается ниже напряжения, которое может обеспечить источник U (U 6 V).

- 3.1.2 Последовательность использованию

- Установить поворотный переключатель с положения OFF в положение выбранного масштаба.  Например 40Ом, 10мА

- В нижней левой части экрана выводится масштаб и соответствующий ток измерения.

- Нажать кнопку START  для старта измерения.

- При необходимости измерения более маленьких значений сопротивлений выберите с помощью ротационного переключателя необходимый диапазон измерений.

- Нажмите еще раз кнопку СТАРТ СТОП для остановки измерения или…..

- Или отсоедините один из крокодилов

- Прибор отображает результаты измерения.

Для отображения на дисплее значения напряжения на измерительных терминалах (вместо значения тока) нажмите DISPLAY.

4.2.1	Измерение низких напряжений с изменением полярности тока

Этот режим используется для избежаний возможных наводок и как следствие получения неправильного результата.

Нажмите кнопку +/- I для изменения полярности тестирующего тока.

| Сопротивление в данном случае будет рассчитано как среднее по формуле |  |
| --- | --- |

Для просмотра значений R+ и R- отдельно нажимайте последовательно кнопку DISPLAY.

4.2.2	Измерения повторяющие (автоматически без нажатия кнопки тест)

Не подключая клипсы к объекту нажмите кнопку СТАРТ

Подсоедините клипсы.

Прибор автоматически проведет измерение

Отсоедините клипсы

Измеренное значение отобразится на дисплее

Подключите клипсы к следующему объекту – прибор АВТОМАТИЧЕСКИ проведет новое измерение.

Для выхода из данного режима нажмите кнопку СТАРТ / СТОП еще раз.

- 3.8	Перечень кодов ошибок

Наличие внешнего напряжение между терминалами, больше 7В При этом нажатие кнопки СТАРТ не даст НИКАКОГО результата Для начала измерений отключите источник напряжения

Если внешнее напряжение между терминалами С1 и С2 будет больше 20В, то предохранитель прибора сработает. Требуется замена предохранителя

Слишком высокая внутренняя температура – Продолжение измерений невозможно - Дать возможность охладиться Обычно при долгих измерениях на диапазоне 10А.

Измеряемое значение вне допустимого предела Прибор показывает что измеренное значение вне диапазона (символ >) Установите более высокий диапазон измерения

Наводки, помехи Символ указывает на наличие помех или наводок при измерении. В данном случае точность измерения не может быть гарантирована.

- 4.3	Сохранение измерений в памяти и чтение из памяти (MEM / MR)

4.3.1	Сохранение результатов в памяти (MEM)

Результаты измерения хранятся в памяти в адресах памяти, представленных номером объекта (OBJ), каждый из которых может содержать несколько тестов (TEST).

Объект представляет собой "объект тестирования" – трансформатор, мотор, щитовая, а каждый тест согласуется с различным измерением проведенным на этом объекте. Всего можно сохранить в приборе 100 измерений .

Процедура:

- Когда измерение закончено (результат выводится на дисплее), нажать кнопку MEM.

Начинает мигать символ MEM, а на малом дисплее выводится первый номер OBJ: свободный TEST (например, 01: 01). Основной дисплей показывает FrEE (свободный).

Номер OBJ тот же, что и номер последних сохраненных измерений, но номер TEST увеличивается на 1.

Можно всегда изменить OBJ: TEST кнопками  и .

Если пользователь выбирает уже занятый адрес памяти, то на основном дисплее появляется оCC - ЗАНЯТО.

Если выбран новый OBJ, то TEST устанавливается в 01.

- При долгом  нажатии кнопки MEM (больше 2 секунд), результаты измерения будут запоминаться в выбранном адресе памяти (занятом или нет).

Символ MEM перестает мигать и горит непрерывно. DonE – Сохранено.

Если активирована кнопка, не являющаяся MEM, или активирован переключатель до нажатия MEM второй раз, то прибор выходит из режима записи без записи результатов в памяти.

- Чтобы снова выйти из памяти и перейти в режим измерения,  поверните переключатель.

4.3.2	Чтение результатов из памяти (MR)

Функция MR позволяет извлекать любые данные из памяти. Для начала необходимо остановить ЛЮБОЕ измерение. Нажав клавишу СТАРТ / СТОП.

Процедура:

Нажать кнопку MR На экране постоянно выводится символ MR.

Малый дисплей показывает последний занятый номер OBJ:TEST, например, 02:11.

Можно всегда изменить OBJ: TEST с помощью кнопоки

- Для выхода из памяти после обращения к ней, нажмите снова на MR или поверните переключатель.

Содержимое памяти следующее:

- № 0BJ:TEST измерения,

- вывод диапазона измерения,

- значение измерения,

.

- 4.3.3	Удаление из памяти

- Два варианта:	- удаление всех данных, хранящихся в памяти

- - удаление содержания номера OBJET.

- удаление всех данных, хранящихся в памяти

- - Установите поворотный переключатель в диапазон - SET-UP, выбрать параметр Clr ALL (стереть все)

- - нажать кнопку более 2 секунд и подтвердить очистку памятив .

- - Еще раз подтвердить нажатием кнопки 

- - чтобы выполнить эту функцию, прибор запросит подтверждение CLr Y:

- - если да, нажать кнопку ,

- Прибор вернется обратно.

- удаление содержания номера OBJET

- - нажать кнопку CLR и выбрать на основном дисплее номер теста .

- -  Подтвердите очистку данной ячейки долгим (более 2сек) нажатием кнопки CLR

- FrEE – ощищено

- Дополнительная информация.

Память пустая.

Память полностью заполнена

Автоматическая запись результата измерения в память

1. Перед проведением измерения нажмите кнопку MEM более 2 секунд.

Выберите номер объекта и теста, с которого начинать запись

Подтвердите долгим нажатием кнопки MEM

Режим автоматической записи активирован (мигает MEM)

Начинайте измерения. Для каждого нового измерения номер измерения будет увеличиваться на единицу в памяти.

Для выхода из данного режима нажмите кнопку СТАРТ / СТОП

Трансфер данных на персональный компьютер.

1. Соедините прибор с ПК

2. Установите на компьютере программное обеспечение и драйверы прибора HX-0056-Z

3. Используйте программу MicroohmView для менеджмента данных. Используйте подсказки программы или меню HELP.

- 3.6	Конфигурация прибора: SET-UP

- Эта функция позволяет сконфигурировать прибор, а также при необходимости изменять ее.

- Примечания:

- все изменения параметра сразу сохраняются и остаются в памяти.

- для выхода из режима конфигурации установите поворотный переключатель в положение, отличное от SET-UP.

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ В ПРИБОРЕ

- Изменяйте значение часов и минут при помощи стрелок. Для подтверждения введенного значения и перехода к следующей величине нажимайте кнопку более 2 сек.

- УСТАНОВКА ДАТЫ

Выберите формат даты – европейский или американский. В Европе сначала идет число, а потом месяц,  а в Америке наоборот.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА.

Изначально данная функция выключена. Для ее активации необходимо :

Переключите в положении ON (включено)

Можно установить время отключения 5, 10 или 15 минут.

ПРОСМОТР ВНУТРЕННИХ НАСТРОЕК ПРИБОРА

Прокрутка происходит по мере нажатия кнопки стрелка.

Статус самовыключения прибора

Конфигурация прибора

Серийный номер прибора

Версия программного обеспечения

Дата последней заводской калибровки

Проверка работоспособности дисплея – должны гореть ВСЕ сегменты

4.	Характеристики

Примечание: точность выражается в  (n % L + C), где L = чтение,  C = константа, выражаемая в используемой единице измерения.

Они относятся к прибору, находящемуся в номинальных условиях (см. § 4.3), через 1 час подогрева.

- Измерение с помощью 4 проводов, с компенсацией паразитных напряжений.

(измерения в номинальных условиях в соответствии с публикацией CEI 485 (национальные стандарты NF C 42-630 и DIN 43751)).

| Калибр | Разрешение | Точность, 1 год | Ток измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0000 mΩ | 1 µΩ | ± 0.25% ± 2 знака | 10 A |
| 40.000 mΩ | 10 Ω | ± 0.25% ± 2 знака | 1 A |
| 400.00 mΩ | 0,1 mΩ | ± 0.25% ± 2 знака | 1 A |
| 4000.0 mΩ | 1 mΩ | ± 0.25% ± 2 знака | 100 mA |
| 40.000 Ω | 10 mΩ | ± 0.25% ± 2 знака | 10 mA |
| 400.00 Ω | 100 mΩ | ± 0.25% ± 2 знака | 10 mA |

- Возможное превышение номинального масштаба:

Масштаб 5 mΩ 	: + 20%

Масштаб 25 mΩ	: + 20 %	(значения зависят от состояния зарядки батареи)

Измерение тока, протекающего через образец.

| Диапазон | 5,00-39,99мА | 40-399,99мА | 0,400-3,999А | 4,00-11,00А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | 10 µА | 100 µА | 1 мА | 10 мА |
| Точность | ± 0.5% ± 2 знака | ± 0.5% ± 1 знак |  |  |

- Максимальное напряжение на клеммах разомкнутой цепи: 7V.

4.2	Условия окружающей среды

- Номинальный диапазон:

23°C  5°C

от 45 % до 75 % отн. вл.

- Номинальный рабочий диапазон:

от 0°C до + 50°C

от 20 % до 80 % отн. вл. без конденсации.

- Допустимый диапазон:

от - 10°C до + 55°C

от 10 % до 80 % отн. вл. без конденсации.

- Допустимый диапазон хранения и транспортировки:

от - 40°C до + 60°C

от - 15°C до + 50°C, при заряженной батарее

4.3	Конструктивные характеристики

Габаритные размеры корпуса (Д x Ш x В): 273 x 247 x 280 мм

Масса: 5 кг

4.4	Соответствие международным стандартам

### Электрическая защита в соответствии со стандартом EN 61010-1 (Ed.2001)

- Степень загрязнения: 2

- Категория измерения III

- Максимальное напряжение отн. земли: 50 V.

### Соответствие CEM согласно стандарту EN 61326 (Ред. 97) + A1 (Ред. 98) для стандартных условий окружающей среды, периодическая работа.

- Механическая защита:

- Герметичность в соответствии со стандартом EN 60529 (Ред. 92)

- IP53 = открытый корпус.

- IP64 = закрытый корпус.

- Защита:

Электронная защита до 250 V на проводах "напряжения"

Защита предохранителями на проводах "тока"

Защита от размыкания цепи "тока" при измерении индуктивных сопротивлений

4.5	Питание

- Питание прибора может осуществляться следующим образом:

- перезаряжаемый батарейный блок NiMH 6V / 8,5 А-час (тип D)

- с подзарядкой благодаря встроенному зарядному устройству, путем подключения прибора к сетевому питанию: 90V / 264V, 45Hz / 420Hz.

Примечание: Отсек батарей находится внутри корпуса.

Прибор имеет 2 режима зарядки

- быстрый заряд – аккумулятор заряжается на 90% в течении 3 часов

- медленный заряд – лучше применять если батарея полностью разряжена или прибор долго не использовался

Количество тестов от одной зарядки на различных диапазонах измерения

| Тестовый ток | Количество тестов* |
| --- | --- |
| 10А | 850 |
| 1А | 3500 |
| 100мА | 4500 |
| 10мА | 5000 |
| Прибор выключен | 4-6 месяцев |

* 5сек тест каждые 25сек

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Технический уход

5.1.1 Замена батареи

Замена батареи должна предпочтительно выполняться компанией Мегатестер (www.megatester.ru) или мастером по ремонту, оговоренным компанией Chauvin Arnoux.

При необходимости, процедура замены следующая:

- разобрать прибор:	 отвинтить 4 винта снизу

- извлечь прибор из корпуса

- перевернуть прибор, чтобы батарейный отсек находился вверху

- отвинтить гайки, расположенные в четырех углах металлической пластины,

- снять соединители, 6 и 5 точек, с платы питания, а также провода отсека. Желтые провода не имеют полярность.

- приподнять пластину,

- отвинтить 2 винта батарейного отсека.

- заменить батарею,

- для сборки прибора выполнить указанные операции в обратном порядке.

- Важные замечания:

- Замена батареи приводит к потере данных в памяти.

- - Нужно избегать хранения прибора со слишком низким уровнем зарядки батареи.

Если прибор не используется длительное время (более двух месяцев), время зарядки увеличивается. Поэтому перед повторным использованием прибор предпочтительно выполнить 3 полных цикла зарядки и разрядки.

5.1.2. Замена предохранителей

Прибор имеет два предохранителя:

- предохранитель F1, модель 6.3x32 высокочувствительный, 12,5A/500V, с малым внутренним сопротивлением, защищает источник тока от внешнего напряжения.

- предохранитель F2, модель 5.0x20 высокочувствительный, 2A/250V, защищает плату питания зарядного устройства.

При замене предохранителя обязательно ВЫКЛЮЧИТЕ прибор

5.1.3.  Очистка

Прибор нужно полностью отсоединить от всех источников электрического питания.

Пользуйтесь мягкой тканью, слегка смоченной в мыльной воде. Протрите влажной тканью и вытрите насухо сухой тканью или струей воздуха. Не пользуйтесь спиртом, растворителями или углеводородами.

5.2.1	Настройка. Поверка. Метрология.

Все измерительные и тестовые приборы требуют периодической калибровки.

Мы рекомендуем проводить ежегодную проверку прибора.

Адреса и телефоны организаций для периодической поверки средств измерений (СИ)
1. ФГУ « ТЕСТ – С. ПЕТЕРБУРГ»

Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел (812) 575 0178
2. ФГУП ВНИИМС

Москва, ул. Озерная, д.46, тел (495)4306920

3. ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»
Москва, Нахимовский проспект, д.31
Бюро приема (495) 332 9968, лаборатория 447 (электроотдел) 129 – 2822

4. ФГУ «Урал ТЕСТ»

Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.2 , тел (3432) 50-26-36

В рамках метрологического контроля качества, пользователю может потребоваться самому выполнять периодический контроль рабочих характеристик. В этой проверке нужно учитывать меры предосторожности при использовании, связанные с метрологией. Нужно соблюдать следующие требования.

Работа с прибором должна выполняться в номинальных условиях, а именно:

Температура в помещении: 23°C  5°C.

Относительная влажность: от 45 % до 75 %.

Эталонные контрольно-измерительные приборы в цепи контроля, должны быть такими, чтобы ошибки в точках контроля были известны и   0,01 % для эталонов сопротивления, учитывая факторы влияния.

Если в результате этой проверки оказывается, что одна или несколько характеристик прибора находится за допустимыми пределами, нужно:

- либо возвратить прибор для проверки и настройки:

- во Франции: в наши аккредитованные метрологические лаборатории COFRAC или агентства Manumesure -  Справки по требованию: тел.: 02 31 64 51 43

- вне Франции: в филиалы компании Chauvin Arnoux или нашему агенту, у которого приобретен этот продукт

- или выполнить настройку в соответствии с описанной ниже процедурой, что требует наличие оборудования с характеристиками не ниже, чем характеристики оборудования, используемого ранее для контроля.

Процедура настройки

- РЕКОМЕНДАЦИИ

Прибор настроен на заводе. Любое неквалифицированное вмешательство необратимо изменяет настройки прибора.

Лицо, ответственное за использование этого прибора, должно убедиться, что специалист, уполномоченный за вмешательство, ознакомлен с мерами предосторожности, которые нужно учитывать при выполнении этой операции.

Для выполнения настройки в идеальных условиях, компания Chauvin Arnoux рекомендуется возвратить прибор на завод.

- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к потере пользователем текущей гарантии.

Эта операция должна выполняться в следующих стабильных климатических условиях:

Температура: 23°C  5°C.

Влажность: от 45 % до 75 %.

Время подогрева: 1 час

Прибор и эталоны должны быть стабилизированы по температуре. Если эти условия не могут быть выполнены, желательно возвратить прибор на завод.

Для настройки прибора нужно иметь эталонированные сопротивления с погрешностью меньшей или равной 1x10-4. Эталоны должны поддерживать токи соответствующего калибра.

Настраиваемые калибры: Pt100, 5 mΩ, 25 mΩ, 250 mΩ, 2500 mΩ, 25 Ω, 250 Ω, 2500 Ω.

Настройки калибров измерения выполняются в одной точке.

Мы рекомендуем, чтобы значения эталона были больше 80% значения полной шкалы калибра.

6.	ГАРАНТИЯ

Наша гарантия действует в течение двенадцати месяцев, если не оговорено иное, от даты получения прибора (выдержка из наших Общих условий продажи, которые можно получить по требованию).

Ремонт прибора и запасные детали

Наша фирма выдала лицензии на ремонт приборов ряду независимых компаний. Они проводят ремонтные работы большинства приборов фирмы Chauvin Arnoux® и используют запасные детали нашей фирмы. Проконсультируйтесь с указанными дистрибьюторами перед тем, как отдавать в ремонт Ваше оборудование или покупать запасные детали.

Сервисный центр компании Chauvin Arnoux ® Instruments в России:

ООО “МТЕСТ”

Санкт-Петербург

тел   (812) 969 83 63

факс (812) 431 17 94

e-mail  : service@megatester.ru

WWW.MEGATESTER.RU

Возврат прибора для ремонта

Транспортировка оборудования ,в течении гарантийного срока,  осуществляется за счет поставщика на сервисный центр завода –изготовителя или аккредитованный сервисный центр (см выше) .

- 7. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

- C.A 10 	NEW			P01.1432.00

- Поставляется с сумкой, содержащей следующие принадлежности:

- 1 шнур питания (евро) длиной 2 м

- 1 набор 2 x 10 А Kelvin зажимов с кабелем 3м

- 1 USB кабель

- 1 программное обеспечение "Microhmview"

- 1 операционное руководство на русском языке

- Дополнительные принадлежности:

- Набор с 2 двойных пробников	P01.1020.56

- Набор 2 Kelvin  мини зажимов	P01.1017.83

- C.A. 846 термогигрометр		P01.1563.01Z