Прибор оперативного контроля состояния изоляции в ячейках КРУ и подключенных высоковольтных кабельных линиях по частичным разрядам

«3i»

Паспорт

г. Пермь

1 Назначение и описание системы

Прибор «3i» предназначен для оперативного контроля состояния изоляции в высоковольтном оборудовании под рабочим напряжением, в частности: комплектных распределительных устройств (КРУ) с рабочим напряжением 6 ÷ 35 кВ, концевых и соединительных муфт кабельных линий, оборудования с элегазовой изоляцией (КРУЭ) любых классов рабочего напряжения, оборудования бакового исполнения – силовых трансформаторов, выключателей.

Прибор «3i» работает на основе регистрации и анализа частичных разрядов. Для повышения эффективности и помехозащищенности в нем одновременно используются датчики двух типов – акустический и датчик контроля поверхностных токов растекания (TEV). Оба эти датчика встроены в корпус прибора, поэтому не требуются соединительные кабели.

# 2 Основные технические данные

Основные технические данные и характеристики прибора соответствуют данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Количество контролируемых каналов по ЧР | 2 |
| --- | --- |
| Порты внешней связи прибора | USB |
| Объем энергонезависимой памяти для хранения информации (FLASH) | 4 МБ |
| Разрешение экрана прибора | 320х240 |
| Емкость аккумулятора* | 3,4 Ач |
| Диапазон рабочих температур | от –20оС до +40оС |
| Относительная влажность воздуха | до 95% без конденсации влаги |
| Габаритные размеры прибора, мм | 187х78х43 |
| Вес прибора, кг | 0,6 |

* -Емкость аккумулятора рассчитана примерно на 10 часов работы. Зарядка аккумулятора производится в выключенном состоянии. Полный заряд аккумулятора достигается через 12-14 часов зарядки.

Диапазон измеряемых величин представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Измеряемая величина | Диапазон измерения |
| --- | --- |
| Диапазон частот акустического датчика | 40 ± 2 кГц |
| Диапазон частот датчика типа «TEV» | 10 ÷ 100 МГц |
| Динамический диапазон регистрируемых импульсов ЧР по акустическому каналу | 100 dB |
| Динамический диапазон регистрируемых импульсов ЧР по каналу «TEV» | 60 dB |

Прибор «3i» не требует проведения периодической поверки и калибровки.

# 3 Комплектность поставки*

Таблица 3

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор «3i» | 1 шт. |
| 2 | Зарядный блок с USB выходом | 1 шт. |
| 3 | Переходный кабель USB–микро USB | 1 шт. |
| 4 | Наушники | 1 шт. |
| 5 | Программное обеспечение | 1 шт. |
| 6 | Комплект технической документации | 1 комплект |
| 7 | Кейс для переноски | 1 шт. |

* - по согласованию с заказчиком стандартный комплект поставки может быть изменен (см. ведомость поставки).

# 4 Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Полный срок службы прибора – 10лет. Средняя наработка на отказ – не менее 10000 часов.

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно заменить, или отремонтировать прибор, у которого в течение указанного срока будет обнаружено несоответствие вышеуказанных технических параметров. Предприятие-изготовитель не поддерживает гарантию на аккумуляторы, установленные в приборе. Замена аккумуляторов производится за счет покупателя.

За дефекты и поломки, вызванные несоблюдением потребителем правил хранения, транспортирования, эксплуатации и механические повреждения, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Ремонт приборов по истечению гарантийного срока производится предприятием-изготовителем за отдельную плату.

6 Свидетельство о приемке

Прибор «3i», заводской номер ___________________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ……………………

Представитель

предприятия-изготовителя………………..…../……..…………………/

М.П.

7 Свидетельство об упаковке

Прибор «3i» заводской номер ___________________ упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренными действующей документацией.

Дата упаковки………………

Упаковку произвел……………………/………………………/

М.П.

Информация о предприятии–изготовителе:

ООО «Димрус» (г. Пермь)

614000, г. Пермь, ул. Пермская, 70, офис 403

Тел./факс: (342) 212-94-74

Тел.: (342) 212-91-93, 212-88-05

http://www.dimrus.ru

E-mail: dimrus@dimrus.ru