# МЕТОДИКА   ПОВЕРКИ

## Общие сведения

Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок компаратора КМ300.

Поверка компаратора КМ300 проводится лицами, аккредитованными в области обеспечения единства измерений.

Интервал между поверками – 1 год.

## Операции  поверки

    - При проведении поверки  должны быть выполнены операции, указанные в

таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Операции, выполняемые при проведении поверки

| Наименование операции | Номер пункта РЭ | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 9.5 | Да | Да |
| Опробование | 9.6 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик |  |  |  |
| Определение основной погрешности компарирования напряжения постоянного тока | 9.7.1 | Да | Да |
| Определение основной погрешности измерения и воспроизведения напряжения постоянного тока | 9.7.2, 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5 | Да | Да |
| Проверка шумов | 9.7.6 | Да | Да |
| Проверка характеристик и параметров микровольтметра постоянного напряжения | 9.7.7 | Да | Да |
| Определение основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока | 9.7.8 | Да | Да |
| Определение основной погрешности воспроизведения силы постоянного тока | 9.7.9 | Да | Да |
| Определение основной погрешности воспроизведения силы переменного тока | 9.7.10 | Да | Да |
| Определение абсолютной погрешности угла сдвига фаз | 9.7.11 | Да | Да |

    - При отрицательных результатах поверки компаратор КМ300 признается непригодным к применению и направляется в ремонт. При этом аннулируется или гасится клеймо.

## Средства  поверки

    - Перечень средств измерений, применяемых при поверке, указан в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Средства измерений, применяемые при поверке

| Наименование | Тип средств измерений | Основные технические характеристики средств измерений |
| --- | --- | --- |
| Мультиметр | 3458A | Линейность на пределе 10 В ± 0,00001 %; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 100 мВ до 1000 В; погрешность измерения 0,0008 - 0,001 %; измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 10 мВ до 10 В в полосе частот до 1 кГц; погрешность измерения ± 0,009 % |
| Мера постоянного напряжения | 7001 | Выходное напряжение 10 В; нестабильность за 360 дней 1,5 млн-1 |
| Калибратор-вольтметр универсальный | Н4-12 | Измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 10 мВ до 1000 В, в частотном диапазоне от 0,1 Гц до 20 кГц; погрешность измерения переменного напряжения 0,003 – 0,005 % |
| Магазин электрического сопротивления | Р4830/2 | Класс точности 0,05 |
| Калибратор | КМ300КН | Воспроизведение напряжений постоянного тока до 1000 В; погрешность ± 0,003 % |
| Измеритель разности фаз | Ф2-34 | Диапазон входных напряжений от 0,2 до 2 В; погрешность измерения углов фазового сдвига 0,1 ° в диапазоне частот до 1000 Гц |
| Катушки электрического сопротивления | Р331 Р321 | Номинальные сопротивления 1000; 100; 10; 1; 0,1 Ом; стабильность за 1 год ± 0,001 % |
| Катушки электрического сопротивления | Р310 | Номинальные сопротивления 0,01; 0,001 Ом; стабильность за 1 год ± 0,005 % |
| Мера сопротивления | Н4-12МС | Номинальные значения сопротивлений 100; 10; 1; 0,01 Ом; отклонение действительных значений сопротивления от номинального значения ± 0,01 % |
| Частотомер электронно-счетный | Ч3-63 | Погрешность измерения периода не более ± 2×10-6 % |

    - При проведении поверки допускается применять другие меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

## Условия  поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие нормальные условия применения:

- температура окружающего воздуха, ºС ……………………………………..  23 ± 1;

- относительная влажность окружающего воздуха, %   ………………….....  30 - 80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)  ……………………...	  84 - 106 (630 - 795);

- напряжение питающей сети, В  ………………………………………..….  220 ± 4,4;

- частота промышленной сети, Гц …………………………..…..…………….. 47 - 63.

Время прогрева компаратора КМ300 должно быть не менее 1 ч.

## Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра компаратора КМ300 должны быть установлены:

- комплектность компаратора КМ300 согласно таблице 1.17;

- отсутствие механических повреждений;

- прочность крепления элементов корпуса, выходных разъемов и клемм, клавиатуры;

- целостность и состояния изоляции сетевого провода и выходных кабелей;

- четкость маркировки.

## Опробование

    - Во время проведения поверки компаратора КМ300 необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 3 и подразделе 6.4.

    - После включения электропитания приборов произвести проверку их функционирования, для чего:

- в базовом приборе КМ300К после включения осуществляется самотестирование.

Результаты проверки считать удовлетворительными, если в процессе самотестирования на индикаторе не появилось сообщение об ошибке типа «Ошибка связи с калибратором», «Ошибка АЦП» или «Перегрузка», которые сопровождаются звуковым сигналом.

- при подключенном усилителе КМ300Н включить предел «100V».

Результаты проверки считать удовлетворительными, если предел отразился на индикаторе и не возникло сообщение «Перегрузка».

- при подключенном преобразователе КМ300Т и закороченными на нем токовыми выводами включить режим воспроизведения силы тока.

Результаты проверки считать удовлетворительными, если режим отразился на индикаторе и не возникло сообщение «Перегрузка».

      - Произвести проверку идентификации данных программного обеспечения, выбрав функцию 13 в меню компаратора КМ300.

Результаты проверки считать удовлетворительными, если показание индикатора совпадает со значением ПО2.11(F5A1) (код F5A1 дан в шестнадцатиричной системе счисления).

.

## Определение метрологических характеристик

    - Определение основной погрешности компарирования напряжения постоянного тока

По принципу действия компаратор КМ300К является устройством, в котором измеряемое напряжение компенсируется (сравнивается) с напряжением калибратора, поэтому характеристики компаратора и калибратора идентичны.

Определение допускаемой основной погрешности компарирования (нелинейности) производим поэтапно методом прямых измерений на основном  пределе калибратора «10V»  по поверочной схеме, представленной  на рисунке 15.

где 	1 – поверяемый компаратор КМ300К или КМ300Р;

2 – мультиметр 3458A

Рисунок 15

      - Определение основной погрешности компарирования (нелинейности) первой декады компаратора КМ300 производить следующим образом:

- компаратор КМ300 установить в режим калибратора на пределе «10V»;

- установить ноль на выходе калибратора;

- установить на мультиметре предел «Авто» 8.5 разрядов и NPLC = 100;

- установить комплектный нуль (0к) с погрешностью ± 0,1 мкВ на пределе «10V»

(см.  7.6.4);

- установить на выходе калибратора 10 В;

- провести взаимную калибровку с погрешностью ± 2 мкВ 9 (см. 7.6.3).

- устанавливать на выходе КМ300 напряжения ступеней первой декады в соответствии с таблицей 9.3.

Рекомендуемый порядок поверки ступеней «9»…«1»:

-  определить нелинейность первой декады поверяемого компаратора КМ300, вычисляя разницу между значением напряжения ступени декады и показанием мультиметра 3458A. Следует контролировать калибровку.

Предел допускаемой основной погрешности компарирования указан в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Предел допускаемой основной погрешности компарирования

| Номер ступени декады | Предел допускаемой основной погрешности линейности установленного напряжения в зависимости от декады, мкВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер декады |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4…7 |
| 1 | ± 2 | ± 1,1 | ± 1 | 1 |
| 2 | ± 3 | ± 1,2 | ± 1 |  |
| 3 | ± 4 | ± 1,3 | ± 1 |  |
| 4 | ± 5 | ± 1,4 | ± 1 |  |
| 5 | ± 6 | ± 1,5 | ± 1 |  |
| 6 | ± 7 | ± 1,6 | ± 1,1 |  |
| 7 | ± 8 | ± 1,7 | ± 1,1 |  |
| 8 | ± 9 | ± 1,8 | ± 1,1 |  |
| 9 | ± 10 | ± 1,9 | ± 1,1 |  |
| 10 | ± 2 |  |  |  |

      - Поверку второй и последующих декад производить аналогично, начиная с контроля и установки комплектного нуля схемы.

Калибровку следует контролировать только при поверке второй и третьей декады.

Предел допускаемой основной погрешности для второй и последующих декад указан в таблице 9.3.

      - Аналогичные измерения осуществить при положительной полярности для первой декады, повторяя операции 9.7.1.1

Результаты поверки считать удовлетворительными, если погрешность не превышает значений, указанных в таблице 9.3.

    - Определение основной погрешности измерения и воспроизведения  напряжения основного предела «10V»

По принципу действия прибора погрешности измерения и воспроизведения напряжения равны.

Поверку осуществлять путем измерения напряжения образцовой меры, для чего необходимо подготовить компаратор КМ300 к измерениям следующим образом:

- провести автокалибровку компаратора КМ300;

- установить режим измерения напряжения постоянного тока с пределом «10V» и

7.5-разрядной шкалой (Ти = 1,3 с);

- подготовить к работе образцовую меру напряжения, в качестве которой используется  мера постоянного напряжения 7001;

- подать напряжение меры 10 В на вход компаратора КМ300 и зафиксировать показание.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разность действительного значения меры напряжения и измерения не превышает 70 мкВ при периодической поверке

(50 мкВ при первичной поверке).

    - Определение основной погрешности измерения и воспроизведения  напряжения постоянного тока на пределах «1V» и «100mV»

Поверку основной погрешности измерения и воспроизведения  напряжения постоянного тока на пределах «1V» и «100mV» производить путем определения погрешности, коэффициента деления делителей выходного напряжения 1/10 и 1/100.

      - Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока на пределе «1V» осуществляется с использованием встроенного в прибор независимого источника напряжения (1 ± 0,02) В следующим образом:

- войти в меню компаратора КМ300, выбрав функцию 13, и произвести действия согласно 7.7.13 настоящего РЭ.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница измерений напряжения 1 В на пределе «1V» и «10V» не превышает ± 1,5 мкВ.

В случае превышения провести полную автокалибровку (см. 7.2).

      - Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока на пределе «100mV» осуществляется с использованием встроенного в прибор независимого источника напряжения (100 ± 2) мВ следующим образом:

- войти в меню компаратора КМ300, выбрав функцию 13, и произвести действия согласно 7.7.13 настоящего РЭ.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница измерений напряжения 100мВ на пределе «100mV» и «1V» не превышает ± 0,3 мкВ.

В случае превышения провести полную автокалибровку (см. 7.2).

    - Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока на пределах измерения «100V» и «1000V»

Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока на пределах измерения «100V» и «1000V» осуществлять методом прямых измерений калиброванного напряжения образцовым вольтметром и поверяемым компаратором совместно с ДН вх, который входит в комплект поставки, по поверочной схеме, приведенной на рисунке 16.

      - Определение основной погрешности измерения на пределе «100V» осуществлять в следующей последовательности:

- установить на выходе калибратора КМ300КН напряжение 0 В на пределе «100V»;

- установить комплектный нуль  на поверяемом компараторе КМ300К и мультиметре 3458A  с погрешностью ± 0,2 мВ на пределе «100V»;

- установить на выходе калибратора КМ300КН напряжение равное 100 B.

- вычислить разницу показаний мультиметра 3458A  и поверяемого компаратора КМ300К.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показаний не превышает ± 3 мВ при периодической поверке.

      - Определение основной погрешности измерения на пределе «1000V» осуществлять в следующей последовательности:

- установить на выходе калибратора КМ300КН  напряжение 0 В на пределе «1000V»;

- установить комплектный нуль на поверяемом компараторе КМ300К и мультиметре 3458A с погрешностью ± 1 мВ на пределе «1000V»;

- установить на выходе калибратора КМ300КН напряжение 1000 В;

- вычислить разницу показаний мультиметра 3458A и поверяемого компаратора.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показаний не превышает ± 35 мВ при периодической поверке.

Для исключения составляющей погрешности, обусловленной влиянием самонагрева

ДН вх под воздействием 1000 В, показания снимаются через 1 мин после воздействия напряжения и через 5 мин после выдержки под напряжением.

.

где	1 - калибратор КМ300КН;

2 - ДН вх;

3 – мультиметр 3458A;

4 - поверяемый компаратор КМ300К

Рисунок 16

    - Определение основной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока на пределах «100V» и «1000V»

Определение основной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока на пределах «100V» и «1000V» осуществлять методом прямых измерений напряжения калибратора КМ300КН образцовым мультиметром 3458A.

Для этого соединить выход усилителя КМ300Н и вход мультиметра 3458A кабелем, который входит в комплект поставки.

      - Определение основной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока на пределе «100V» проводить в следующей последовательности:

- на поверяемом калибраторе установить предел «100V» и напряжение на выходе  0 В;

- установить комплектный нуль (0к) на калибраторе с погрешностью ± 0,1 мВ на его пределе «100V»;

- на поверяемом калибраторе установить напряжения на выходе от 20 до 100 В с интервалом 20 В.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показаний образцового мультиметра  3458A и поверяемого калибратора не превышает значений, указанных в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Точки определения основной погрешности воспроизведения на пределе «100V»

| Измеряемое напряжение, В | ± 20 | ± 40 | ± 60 | ± 80 | ± 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая погрешность, мВ | ± 1 | ± 1,5 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 |

      - Определение основной погрешности воспроизведения на пределе «1000V» проводить в следующей последовательности:

- на поверяемом калибраторе установить предел «1000V» и напряжение на выходе 0 В;

- установить комплектный нуль (0к) на калибраторе с погрешностью ± 1 мВ на его пределе «1000V»;

- на поверяемом калибраторе установить напряжения на выходе от 200 до 1000 В с интервалом 200 В.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показаний образцового мультиметра  и поверяемого калибратора не превышает значений, указанных в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Точки определения основной погрешности воспроизведения на пределе «1000V»

| Измеряемое напряжение, В | ± 200 | ± 400 | ± 600 | ± 800 | ± 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая погрешность, мВ | ± 11 | ± 17 | ± 23 | ± 29 | ± 35 |

    - Проверка шумов

      - Проверку шумов в нулевой области компаратора на пределах «100mV», «1V»,

«10V», «100V», «1000V» осуществлять следующим образом:

- замкнуть входы U1 и U2 компаратора КМ300К перемычкой, которая входит в комплект поставки;

- установить режим измерения напряжения постоянного тока с 8.5-разрядной шкалой и период выдачи измерений 1,3 с;

- последовательно устанавливая пределы «100mV» «1V», «10V» с последующей установкой 0к, кроме «100V» и  «1000V», зафиксировать показания измерения.

Результаты проверки считать удовлетворительными, если показания индикатора не превышают 0,04; 0,1; 0,2 мкВ (пик-пик).

- на пределах «100V», «1000V» к входу подключить ДН вх, который входит в комплект поставки, и замкнуть вход;

- последовательно устанавливая пределы «100V» и «1000V» с последующей установкой 0к, зафиксировать показания измерения.

Результаты проверки считать удовлетворительными, если показания индикатора не превышают ± 0,5 мВ и ± 2 мВ.

      - Проверку шумов напряжения калибратора на основном пределе «10V» осуществлять при определении основной погрешности компарирования в 9.7.1 после установки напряжения первой ступени первой декады.

Результаты проверки считать удовлетворительными, если показания мультиметра 3458A не превышают 0,4 мкВ (пик-пик).

    - Проверка характеристик и параметров микровольтметра постоянного напряжения

      - Определение  допускаемой основной погрешности микровольтметра на пределе «10V» осуществлять следующим образом:

- в меню передней панели (см. 7.7.12) «МИКРОВОЛЬТМЕТР» включить режим «Поверка»;

- на нулевом напряжении предела «10V» произвести установку нулей, затем поочередно подавать значение напряжений 2 , 4 , 6 , 8 , 10 В.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показаний индикатора и установленных напряжений калибратора не превышают указанных в таблице 9.6.

Таблица 9.6 – Точки определения допускаемой основной погрешности микровольтметра на

пределе «10V»

| Измеряемое напряжение, В | ± 2 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая погрешность, мВ | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,9 | ± 1,1 |

      - Определение допускаемой основной погрешности на пределе «1mV» производить следующим образом:

- включить предел «1mV»;

- на нулевом напряжении предела «1mV» произвести установку нулей;

- подать напряжение 1 мВ.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показания индикатора и поданного значения не превышают ±1 мкВ.

      - Определение допускаемой основной погрешности на пределе «100μV» производить следующим образом:

- на нулевом напряжении предела «100μV» произвести установку нулей;

- подать напряжение 100 мкВ.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показания индикатора и поданного значения не превышают ± 0,2 мкВ.

    - Определение основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока

Определение основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока производить методом прямых измерений по поверочной схеме, представленной  на рисунке 17.

где	1 – поверяемый калибратор КМ300К или калибратор КМ300КН;

2 – калибратор – вольтметр универсальный  Н4-12

Рисунок 17

Пределы и основная погрешность воспроизведения напряжения переменного тока приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Пределы и основная погрешность воспроизведения напряжения переменного

тока

| Предел, Uп | Значение напряжения | Допускаемая погрешность В, не более: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частота, Гц |  |  |
|  |  | 45 | 410 | 1000 |
| «100mV» | 10 мВ 100 мВ | 7 · 10-6 25 · 10-6 |  |  |
| «1V» | 100 мВ 1 В | 65 · 10-6 200 · 10-6 |  |  |
| «10V» | 1 В 10 В | 0,65 · 10-3 2 · 10-3 |  |  |
| «100V» | 10 В 100 В | 7,5 · 10-3 30 · 10-3 |  |  |
| «700V» | 100 В 700 В | 65 · 10-3 245 · 10-3 |  |  |

Результаты поверки считать удовлетворительными, если разница показаний вольтметра Н4-12 и значение напряжений калибратора не превышает значений, указанных в таблице 9.7.

    - Определение  основной погрешности воспроизведения  силы постоянного тока

Определение основной погрешности преобразования в режиме воспроизведения  силы постоянного тока в диапазоне до 50 А осуществлять методом измерения напряжения на образцовой мере сопротивления, через которую пропускается контролируемый ток, по поверочной схеме в соответствии с рисунком 18.

где	1 – калибратор КМ300КТ;

2 - образцовая мера сопротивления;

3 - мультиметр 3458A

Рисунок 18

Определение погрешности на каждом пределе производить в области минимальных и максимальных значений силы тока.

Поочередно к выходу I проверяемого калибратора КМ300КТ необходимо подключать меры сопротивления и производить измерение падения напряжения на каждой мере сопротивления при минимальном (равном нулю) и максимальном токе предела.

Силу измеряемого тока определять как частное от деления показания мультиметра 3458A в режиме вольтметра на сопротивление меры.

Меры сопротивления, пределы и основная погрешность воспроизведения силы постоянного тока указаны в таблице 9.8.

Таблица 9.8 – Пределы и основная погрешность воспроизведения силы постоянного тока

| Предел, Iп | Номинальные значения образцовой меры, Ом | Значение тока | Допускаемая погрешность А, не более: |
| --- | --- | --- | --- |
| «1mА» | 1000 | 0 ±1 мА | ± 5 нА ± 30 нА |
| «10mА» | 100 | 0 ±10 мА | ± 50 нА ± 300 нА |
| «100mА» | 10 | 0 ±100 мА | ± 0,5 мкA ± 3 мкA |
| «1А» | 0,1 | 0 ±1 А | ± 10 мкA ± 50 мкA |
| «10А» | 0,01 | 0 10 А | ± 0,20 мА ± 1,0 мА |
| «50А» | 0,01 | 0 50 А | ± 2,0 мА ± 20,0 мА |

Результаты поверки по постоянному току считать удовлетворительными, если  отклонения  напряжения не превышают значений, указанных в таблице 9.8.

    - Определение основной погрешности воспроизведения силы переменного  тока

Проверка пределов и определение основной погрешности воспроизведения силы переменного  тока аналогична поверке 9.7.9.

Установить поверяемый прибор в режим калибратора силы переменного тока.

Поочередно к выходу «I» проверяемого калибратора КМ300КТ необходимо подключать меры сопротивления и производить измерение падения напряжения на каждой мере сопротивления при максимальном токе предела.

Силу измеряемого тока определять как частное от деления показания мультиметра 3458A в режиме  вольтметра на сопротивление меры переменного тока для данной частоты.

Меры сопротивления, пределы и  основная погрешность воспроизведения силы переменного тока указаны в таблице 9.9.

Таблица 9.9 – Пределы и  основная погрешность воспроизведения силы переменного тока

| Предел, Iп (значение тока) | Мера сопротивления, Ом | Допускаемая погрешность А, не более: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частота, Гц |  |  |
|  |  | 45 | 410 | 1000 |
| «1mА» (1 мА) | 100 | 0.3мкA |  |  |
| «10mА» (10 мА) | 100 | 3мкA |  |  |
| «100mА» (100 мА) | 10 | 30мкА |  |  |
| «1A» (1 А) | 0,1 | 0.4мА |  |  |
| «10А» (10 А) | 0,01 | 5мА |  |  |
| «50А» (50 А) | 0,01 | 50мА |  |  |

Результаты поверки считать удовлетворительными, если погрешность не превышает  значений, указанных в таблице 9.9.

    - Определение абсолютной основной погрешности угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения и тока

      - Определение абсолютной основной погрешности угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения   и тока Δϕ на частоте 55 Гц проводить  по поверочной схеме в соответствии с  рисунком 12.

где	1 - поверяемый калибратор напряжения КМ300КН;

2 - магазин сопротивления Р 4830/2;

3 - мультиметр 3458A;

4 - Rн:  Н4-12МС;

10 мA   – 100 Ом;

100 мA – 10 Ом;

1 A        – 1 Ом;

измерительный резистор МР3050

10 А – 0,1 Ом;

5 - поверяемый калибратор тока КМ300КТ

Рисунок 12

Определение абсолютной основной погрешности производить при выходном значении калибратора напряжения 10 В на пределе «10V» и 100 В -  «100V», калибратора тока 10 мА на  пределе «10mА», 100 мА -  «100mА», 1 А - «1А» и 10 А  - «10А», при значении угла сдвига фаз между током и напряжения плюс 60 ° на частоте 55 Гц.

Проверку производить для каждого значения напряжения и соответствующего тока.

        - Для определения погрешности угла сдвига фаз при выходном значении калибратора напряжения 10 В на пределе «10V» необходимо выполнить следующие действия:

- подключить к выходу калибратора напряжения магазин сопротивления Р4830/2 как делитель напряжения с нижним плечом 100 Ом между точками выхода 2 и 3, c верхним плечом 900 Ом между точками выхода 1 и 2;

- подключить к выходу калибратора тока измерительные резисторы в соответствии с пределом и выходным током;

- изменяя напряжение выхода калибратора КМ300КН, добиться равенства напряжений на потенциальных концах измерительного резистора () и () на нижнем плече делителя

Р 4830/2 (выходы 2 и 3);

- измерить междуфазное напряжение ();

- рассчитать по формуле (10) погрешность угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения и тока Δϕ:

Δϕ=2⋅arcsin(UМФ−UФ2⋅UФ)  при  ϕ=  ± 60∘,		( 10)

Выполнить 9.7.11.1.1 для каждого значения тока, указанного в 9.7.11.1

Результаты поверки считать удовлетворительными, если погрешность угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения и тока Δϕ не превышает соответствующих значений, указанных в таблице 4.14.

        - Для определения погрешности угла сдвига фаз при выходном значении калибратора напряжения 100 В на пределе «100V» необходимо выполнить следующие действия:

- поменять коэффициент деления (1/100) магазина сопротивлений Р4830/2, нижнее плечо 100 Ом -  между точками выхода 2 и 3,  верхнее плечо 9900 Ом - между точками выхода 1 и 2;

-  повторить действия, указанные в  9.7.11.1 и 9.7.11.2.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если погрешность угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения и тока Δϕ не превышает соответствующих значений, указанных в таблице 4.14.

      - Определение абсолютной основной погрешности угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения   и тока Δϕ на частоте 1000 Гц производить  по поверочной схеме в соответствии с  рисунком 13.

Определение абсолютной основной погрешности производить при выходном значении калибратора напряжения 1 В на пределе «10V» и 100 В - «100V», калибратора тока 10 мА предел «10mА», 100мА «100mА», 1А «1А» и 10А «10А», на частоте 1000 Гц.

        - Проверку производить для каждого значения напряжения и соответствующего тока. Для определения погрешности угла сдвига фаз при выходном значении калибратора напряжения 1 В на пределе «10V» необходимо выполнить следующие действия:

- выполнить цикл установки нуля измерителю разности фаз Ф2-34;

- на выходе калибратора напряжения установить значение напряжения 1 В с частотой 1000 Гц;

- подключить к выходу калибратора тока измерительные резисторы в соответствии с пределом и выходным током;

- измерение погрешности угла сдвига фаз производить для каждого значения тока при значении угла сдвига фаз между током и напряжением плюс 90 ° на частоте 1000 Гц.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если погрешность угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения и тока Δϕ не превышает соответствующих значений, указанных в таблице 1.14.

где	1 - поверяемый калибратор напряжения КМ300КН;

2 - измеритель разности фаз Ф2-34;

3 - Rn:  Н4-12МС;

10 мA   – 100 Ом;

100 мA – 10 Ом;

1 A       – 1 Ом;

измерительный резистор МР3050

10 А – 0,1 Ом;

4 - поверяемый калибратор тока КМ300КТ

Рисунок 13

        - Для определения погрешности угла сдвига фаз при выходном значении калибратора напряжения 100 В на пределе «100V» необходимо выполнить следующие действия:

- выход калибратора напряжения и вход измерителя разности фаз Ф2-34 подключить через делитель 1/100, входящий в комплект Ф2-34;

- на выходе калибратора напряжения установить значение напряжения 100 В с частотой 1000 Гц;

- подключить к выходу калибратора тока измерительные резисторы в соответствии с пределом и выходным током;

- измерение погрешности угла сдвига фаз производить для каждого значения тока при значении угла сдвига фаз между током и напряжением плюс 90 ° на частоте 1000 Гц.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если погрешность угла сдвига фаз между сигналами в каналах напряжения и тока Δϕ не превышает соответствующих значений, указанных в таблице 4.14.

## Оформление результатов  поверки

    - При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке  и наносятся оттиски поверительных клейм на задней панели приборов (на винт) компаратора КМ300, а также  в формуляре.

    - При отрицательных результатах поверки гасится оттиск поверительных клейм и оформляется извещение о непригодности.